## 总表
附件1：微生物、病毒试剂耗材需求目录
序号 | 品类 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 单价限价（元） | 参数
1 | 标准物质 | 无乳链球菌标准菌株 | 2PK/套 | 套 | 2320 | ATCC13813，可溯源，2-8摄氏度保存，有效期1年以上
2 | 标准物质 | 单增李斯特菌标准菌株 | 1PK/株 | 株 | 666 | ATCC19115-1，可溯源，2-8摄氏度保存，有效期1年以上
3 | 结核试剂 | 分枝杆菌鉴定试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 13440 | 1、原理：采用荧光PCR熔解曲线法，根据不同分枝杆菌IST片段的特异序列设计探针，采用特定的荧光通道和熔点进行分枝杆菌的鉴别。 2、本试剂盒适用于临床和环境中常见的19种分枝杆菌的快速鉴定。包括：耻垢分枝杆菌，牛分枝杆菌，瘰疬分枝杆菌，结核分枝杆菌，龟分枝杆菌龟亚种，猿猴分枝杆菌，嗜血分枝杆菌，戈登分枝杆菌，堪萨斯分枝杆菌，龟分枝杆菌脓肿亚种，偶然分枝杆菌，海/溃疡分枝杆菌，土地分枝杆菌，不产色分枝杆菌，苏加分枝杆菌，马尔摩分校杆菌，蟾蜍分枝杆菌，胞内分枝杆菌，鸟分枝杆菌。 3、检测灵敏度：10³菌/ML； 4、反应体系中加入内控模板，对扩增体系进行质量控制； 5、全程闭管操作，防止样品污染； 6、高通量：在荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测94个样本； 7、冻干试剂，可常温运输。 8、规格：48人份/盒。
4 | 检验耗材 | 分枝杆菌菌种保存管 | 100支/盒 0.5ml/支 | 盒 | 700 | 1、包装规格：0.5ml/支，100支/盒 2、主要成分：Middlebrook 7H9干粉、甘油 3、产品用于分支杆菌菌种的保存，内含0.5ml分枝杆菌菌种保存液，主要成分为7H9培养液、甘油、OADC营养剂及抑制其它杂菌成份能有效地维持分枝杆菌的存活力，便于长期保存。 4、pH值：6.6±0.2。 5、菌种保存及活化操作步骤简单，保存只需4步，活化仅需2步。 6、分枝杆菌药敏菌种保存管直立储藏于-20℃至-70℃冷冻柜中，一些菌种(如M. tuberculosis)于长期储藏(一年以上)于-20℃时会死亡，但是若储藏于-70℃则所有分枝杆菌菌种均能长久保存 7、单支保存管采用1.5ml冻存管，可耐低温保存，保存管均已灭菌，可即去即用单独使用。
5 | 检验耗材 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管TCH | 7ml/支 25支/盒 | 盒 | 280 | 1、规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 4、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 5、管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 6、每批次培养基均提供检测报告(含污染试验与生长试验等)。 7、有效期时间为3个月。
6 | 检验耗材 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管CON | 7ml/支 25支/盒 | 盒 | 280 | 1、规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒。 2、每管培养基分装量为7毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5； 3、培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个，培养基颜色一致； 4、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 5、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 6、培养管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 7有效期时间长，酸罗（6个月），中罗（3个月）。
7 | 检验耗材 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管PNB | 7ml/支 25支/盒 | 盒 | 280 | 1、规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 4、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 5、管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 6、每批次培养基均提供检测报告(含污染试验与生长试验等)。 7、有效期时间为3个月。
8 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒-检测用 | 24测试/盒 | 盒 | 3000 | 1、用途：用于结核病的实验室诊断,检测痰样本中是否存在有结核分枝杆菌复合群DNA。 2、技术要求 2.1 检测原理：利用恒温PCR技术对结核分枝杆菌种属特异性核酸序列片段进行特异性扩增，通过配套仪器实时采集荧光信号，绘制荧光扩增曲线，仪器自动判读检测结果； 2.2 检验仪器：恒温扩增荧光检测仪设备； 2.3 检测方式：实时荧光信号检测； 2.4 检测温度：63℃，无需升降温即可完成实验； 2.5 检测时间：60分钟内完成检测，能在检测仪器上实现过程数据监控、记录、上传； 2.6 检测项目：结核分枝杆菌复合群DNA； 2.7 结果显示和判读方式：根据扩增曲线、出峰时间，仪器自动判读检验结果； 2.8 最低检出限：菌液浓度10的2次方个菌/ml； 2.9 检测耗材：使用常规分子生物学实验耗材，无需特殊耗材； 2.10 试剂规格：24人份/盒、48人份/盒，不同包装规格，可供自由选择； 2.11 试剂有效期：不少于12个月； 2.12 防污染措施：试剂盒中应包含矿物油等能够起与空气隔绝作用的试剂，有效防止气溶胶污染，须提供试剂盒组分说明书； 2.13试剂可靠性：产品完成国内临床多中心样本质评，同时获得国家卫生机构的推荐。
9 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒-复核用 | 20测试/盒 | 盒 | 1000 | 1.基于三段式磁导提取技术、荧光聚合酶链反应原理。 2.用于对来源于人体样本中的结核分枝杆菌复合群核酸进行定性检测。 3.最低检测限：本试剂盒对痰标本的最低检测限为100个菌/ml。试剂预混装，无需人工配置扩增反应液。 4.检测效率：从样本到获得结核分枝杆菌复合群核酸检测报告结果的时间≤62分钟。 5.质量控制：系统包括内部质控和外部质控。内部质控即内标系统（简称IC），由内标模板（干燥后附着于离心管底的非传染性细胞）和一套与其对应的扩增系统（含5条引物和1条特异性荧光探针）组成，用以监测提取、纯化和扩增反应是否有效；外部质控包括MTC-阳性对照和MTC阴性对照，可用于排除故障和实验室质量控制。 6.储运条件：2C~8C 保存,7天内常温(-25'C至30°C) 运输不影响产品性能
10 | 检验耗材 | 样本稀释液 | 20测试/盒 | 盒 | 300 | 1. 产品规格: 7mL×20瓶 2.溶液为透明无色或微黄色液体,无明显沉淀物及杂质。 3.性能测试:pH值: 稀释100倍的溶液,其pH值应为12.0±0.1。合格率应为100%。
11 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌耐异烟肼耐药突变检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 7200 | 1、 可检测位点： 异烟肼 ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 异烟肼 90% 96% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 10、规格：48人份/盒 11.具备三类医疗器械注册证。
12 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌耐利福平耐药突变检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 7200 | 1、 可检测位点： 利福平 rpoB基因507～533共27个氨基酸密码子区域内 （81bp，利福平耐药决定区） 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 利福平 95% 95% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 10、规格：48人份/盒 11.具备三类医疗器械注册证。
13 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌MIRU-VNTR分型检测试剂盒（毛细管电泳法） | 48T/盒 | 盒 | 8400 | 1、原理：利用结核分枝杆菌基因组中可变数目串联重复序列多态性进行基因型分型区分临床菌株； 2、可检测结核分枝杆菌的9个常规位点（Mtub21、QUB-18、QUB-11b、MIRU26、MIRU31、MIRU40、Mtub04、VNTR2372、QUB-26）和3个高变位点（QUB3232、VNTR4120、VNTR3820）PCR产物的分型分析； 3、对于结核分枝杆菌样本，4管体系可对9个常规位点进行分型分析，3管体系可对3个高变位点进行分型分析； 4、仅需两个试剂盒、7个PCR反应即可获得待检菌株基因型鉴定所需的完整信息； 5、VNTR-9与HV-3两个产品的结合使用可将检测的HGI提升至0.993； 6、可适应8℃以下条件运输，-18℃保存有效期12个月；能有效抵抗反复冻融（3次）； 7、配套的结核分枝杆菌定量检测试剂盒进行定量分析的样本，浓度达到本试剂盒要求便可使用本试剂盒进行分型分析； 8、适配结核分枝杆菌VNTR分型分析系统，检测过程自动完成，便捷高效。 9、规格：48测试/盒
14 | 检验耗材 | 罗氏培养管（酸性） | 7ml/支 50支/盒 | 套 | 500 | 1、酸罗规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒。 2、每管培养基分装量为7毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5； 3、培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个，培养基颜色一致； 4、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 5、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 6、培养管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 7、有效期时间长，酸罗（6个月），中罗（3个月）。
15 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌利福平及异烟肼耐药突变检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 12240 | 1、 可检测位点： 利福平 rpoB基因507～533共27个氨基酸密码子区域内 （81bp，利福平耐药决定区） 异烟肼 ahpC 启动子区（-44~-30 位点以及-15~4）、inhA 启动子 区（-17~-8 位点）以及 katG315 密码子 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 利福平 95% 95% 异烟肼 90% 96% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。
16 | 结核试剂 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48T/盒 | 盒 | 7200 | 1、 可检测位点： 氟喹诺酮 ： gyrA基因与氟喹诺酮耐药相关的88~94位密码子突变 ； 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 氟喹诺酮 87% 98% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 10、规格：48人份/盒
17 | 结核试剂 | 细菌核酸提取试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 960 | 1、可提取痰液样本，灌洗液、支气管冲洗液样本，结核培养菌样本； 2、提取效率：提取在50min内完成； 3、试剂条添加样本后，仪器自动提取； 4、核酸提取方法：自动化磁珠法； 5、磁珠回收率：＞99 ％； 6、试剂为完全预分装模式，无需分装； 7、试剂为单人份独立封装，实现单人份提取而不浪费； 8、48人份/盒。
18 | 检验耗材 | 毛细管电泳卡夹 | 1支/盒 | 盒 | 9500 | 1.采用预制胶毛细管卡夹设计，无需制胶、灌胶，卡夹可分析800个样品； 2.DNA 片段检测范围：15bp-50kb，可检测大于50kb片段，最大可达165kb； 3.检测检测限：可达0.1 ng/μL； 4. 分辨率：500bp以内片段，可分辨开 10-50 bp差距； 5. 可用于结核分枝杆菌、呼吸道病毒分型检测，副溶血性弧菌毒力基因检测，肠道病毒或细菌感染分型检测，以及用于基因组完整性质控和三代测序文库的质控。 6. 卡夹配套在光鼎生物的QSEP400仪器上使用，需配备marker,20-5k； 7. 卡夹能匹配的试剂包含有：结核分枝杆菌 MIRU-VNTR 分型检测试剂盒（HV-3），结核分枝杆菌MIRU-VNTR 分型检测试剂盒（VNTR-9）。 8. 规格：一支/盒；
19 | 检验耗材 | 毛细管卡夹 | 2400次/盒 | 盒 | 9110 | 2400次/盒，需与采购人现有设备、试剂相匹配。
20 | 其他检测试剂 | 对齐 marker（size marker） | 50ul/支 | 支 | 1060 | 50ul/支 ，需与采购人现有设备、试剂相匹配。
21 | 其他检测试剂 | 标记 marker（Alignment marker） | 1.5ml/支 | 支 | 1220 | 1.5ml/支 ，需与采购人现有设备、试剂相匹配。
22 | 结核试剂 | MTB预混液 | 96人份/盒 | 盒 | 33866 | 1 检测内容：一次可对结核分枝杆菌复合群，及结核分枝杆菌的抗结核一线、二线药物耐药突变进行高通量测序检测； 2 标本类型：可对肺泡灌洗液、痰液、胸腹水、新鲜组织、脑脊液等标本进行检测； 3 样本储藏和转运方案：能提供无菌无核酸收样耗材，能对有需要的标本提供-4度及以下低温保存方案； 4 报告周期：样本运转时间＜12小时，标本到达实验室后24h内出具结果； 5 采用超多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集，保障敏感性； 6 测序长度1*100bp时，测序时间小于5个小时，可在特殊紧急要求下快速完成检验，出具检验结果； 7 采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下； 8 检测限要求：最低检测限可达100copies/mL； 9 测序质量：读长 SE 100bp 时，Q30＞75%； 10试剂盒添加独特内控指标，结合配套生信分析平台及数据分析系统用于辅助质控； 11 报告可呈现具体耐药。
23 | 结核试剂 | MTB-NTM预混液 | 96人份/盒 | 盒 | 33866 | 1 检测内容：一次可对结核分枝杆菌复合群，及166种非结核分枝杆菌进行高通量测序检测； 2 标本类型：可对肺泡灌洗液、痰液、胸腹水、新鲜组织、脑脊液等标本进行检测； 3 样本储藏和转运方案：能提供无菌无核酸收样耗材，能对有需要的标本提供-4度及以下低温保存方案； 4 报告周期：样本运转时间＜12小时，标本到达实验室后24h内出具结果； 5 采用超多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集，保障敏感性； 6 测序长度1*100bp时，测序时间小于5个小时，可在特殊紧急要求下快速完成检验，出具检验结果； 7 采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下； 8 检测限要求：最低检测限可达100copies/mL； 9 测序质量：读长 SE 100bp 时，Q30＞75%； 10试剂盒添加独特内控指标，结合配套生信分析平台及数据分析系统用于辅助质控；11 脓肿分枝杆菌可鉴定到亚种（脓肿亚种、马赛亚种、博莱亚种）。
24 | 检验耗材 | 分枝杆菌培养管 | 7mL/支 | 支 | 3514 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，7mL/支。
25 | 检验耗材 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 营养添加剂：6瓶 杂菌抑制剂：6瓶 | 盒 | 1714 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，每盒含营养添加剂与杂菌抑制剂各6瓶。
26 | 细菌药敏试剂 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒(荧光法) | 40测试/盒 | 盒 | 2932 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，40测试/盒。
27 | 细菌药敏试剂 | 分枝杆菌用异烟肼药敏试剂盒(荧光法) | 20测试/盒 | 盒 | 800 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，20测试/盒。
28 | 细菌药敏试剂 | 分枝杆菌用乙胺丁醇药敏试剂盒(荧光法) | 20测试/盒 | 盒 | 800 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，20测试/盒。
29 | 细菌药敏试剂 | 分枝杆菌用链霉素药敏试剂盒(荧光法) | 20测试/盒 | 盒 | 800 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，20测试/盒。
30 | 细菌药敏试剂 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒(荧光法) | 吡嗪酰胺冻干粉：2瓶 吡嗪酰胺营养添加剂：6瓶 | 盒 | 2486 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，每盒含吡嗪酰胺冻干粉2瓶，吡嗪酰胺营养添加剂6瓶。
31 | 细菌药敏试剂 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺培养基 | 25测试/盒 | 盒 | 1822 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，25测试/盒。
32 | 检验耗材 | 脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基 | 1.8mL*50支/盒 | 盒 | 800 | 1、外观为淡黄色透明液体。 2、25℃时，pH 值应为 7.1±0.2。
33 | 检验耗材 | 百日咳样本采集液 | 2mL*50支/盒 | 盒 | 500 | 1、本品为无色透明液体。 2、25℃时，本品pH值应为7.4±0.2。
34 | 检验耗材 | 基质液 | 5*0.5ml/盒 | 盒 | 9980 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的基质液试剂盒 2、试剂盒包含肉桂酸、乙腈等 3、试剂盒应贮存于2-8度 4、规格：0.5ml/6支/盒
35 | 呼吸道检测试剂 | filmarray多重病原菌检测试剂盒-呼吸道 | 6测试/盒 | 盒 | 12600 | 1、单个测试条同时检测≥21种病原体靶标，其中≥17种病毒，≥4种细菌 2、单个测试条同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列 3、在单个测试条上能够实现核酸提取、核酸纯化、PCR扩增 4、试剂测试条采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室 5、试剂测试条具有≥100个微型小孔，每个孔内预装引物等Pcr试剂 6、所有检测从拿到样品到报告结果≤45分钟内完成 7、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程) 8、试剂常温储存, 方便储存及运输 9、规格：6测试/盒
36 | 细菌鉴定试剂 | filmarray脑膜炎感染 | 6测试/盒 | 盒 | 13200 | 1、单个测试条同时检测≥14种病原体靶标，其中≥7种病毒，≥6种细菌，≥1种酵母菌 2、单个测试条同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列 3、在单个测试条上能够实现核酸提取、核酸纯化、PCR扩增 4、试剂测试条采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室 5、试剂测试条具有≥100个微型小孔，每个孔内预装引物等Pcr试剂 6、所有检测从拿到样品到报告结果≤60分钟内完成 7、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程) 8、试剂常温储存, 方便储存及运输 9、规格：6测试/盒
37 | 呼吸道检测试剂 | filmarray肺部感染病原体核酸检测试剂盒 | 6测试/盒 | 盒 | 13200 | 1、采用多重巢式PCR以及核酸熔解曲线测定方法进行病原体靶标的快速检测与分析 2、单孔只检测一个靶标。 3、可同时完成病原体DNA与RNA的检测。 4、样本前处理简单，手工操作时间不超过2分钟，所有检测从拿到样品到报告结果65分钟内完成 5、由≥3个独立的孔检测一个靶标。 6、具有≥34种病原体靶标。 7、 通过仪器配套的条形码扫描仪扫描试剂上的条形码识别试剂种类和编码。 8、 数据具有可溯源性, 可以用控制软件回顾、导出、导入之前的实验数据。 9、 试剂常温保存、运输，无需冷藏冷冻。 10、内参设计于所有种类测试试剂条内。所有实验过程都会自动测试内部参考品，以控制实验结果的准确性。 11、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参。 12、规格：6测试/盒
38 | 胃肠道检测试剂 | filmarray多重病原菌检测试剂盒-胃肠道 | 6测试/盒 | 盒 | 12600 | 1、单个测试条同时检测具有≥22种病原体靶标且包含艰难梭菌的胃肠道感染测试试剂盒，单个试剂盒能够检测≥13种细菌，≥4种寄生虫，≥5种病毒 2、单个测试条同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列 3、在单个测试条上能够实现核酸提取、核酸纯化、PCR扩增 4、试剂测试条采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室 5、试剂测试条具有≥100个微型小孔，每个孔内预装引物等Pcr试剂 6、所有检测从拿到样品到报告结果≤60分钟内完成 7、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程) 8、试剂常温储存, 方便储存及运输 9、规格：6测试/盒
39 | 核酸检测试剂 | 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）检测用 | 24T/盒 | 盒 | 3600 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
40 | 核酸检测试剂 | 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）复核用 | 25T/盒 | 盒 | 3000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
41 | 核酸检测试剂 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒-检测用 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
42 | 核酸检测试剂 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
43 | 核酸检测试剂 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒-检测用 | 24T/盒 | 盒 | 2880 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
44 | 核酸检测试剂 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 3000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
45 | 核酸检测试剂 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、W135型）三重核酸检测试剂盒-检测用 | 24T/盒 | 盒 | 2880 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
46 | 核酸检测试剂 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、W136型）三重核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 3000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
47 | 核酸检测试剂 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒-检测用 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
48 | 核酸检测试剂 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
49 | 核酸提取与纯化试剂 | 霉菌提取试剂盒 | 10支/套 | 套 | 11626 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的霉菌鉴定前的提取试剂 2、即用型试剂盒，无需自己配置，以保证生物安全性 3、试剂盒包含乙醇(70%)(2 x25 mL)，甲酸(70%)(4 x05 mL)，乙腈(4×0.5 mL)，2mL圆底无色离心管等 4、试剂盒应贮存于2-8度
50 | 核酸提取与纯化试剂 | 分枝杆菌/诺卡菌提取试剂盒 | 10支/套 | 套 | 15324 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的分枝杆菌/诺卡菌鉴定前的提取试剂 2、即用型试剂盒，无需自己配置，以保证生物安全性 3、仅需30分钟即可完成分枝杆菌和诺卡菌的灭活提取并获得鉴定结果 4、试剂盒包含乙醇 (70%)(2 x 25 mL)，甲酸(70%)(4x0.5mL)，乙腈(4×0.5 mL)，2mL圆底无色离心管，含玻璃珠管等 5、试剂盒应贮存于2-8度。
51 | 检验耗材 | 支原体液体培养基 | 4ml*20支/盒 | 盒 | 320 | 用于肺炎支原体的分离培养。 外观：本品为橙红色澄清液体。 装量：不小于标示装量。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
52 | 检验耗材 | 支原体液体增菌培养基 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 520 | 用于肺炎支原体的传代增菌培养。 外观：本品为橙红色澄清液体。 装量：不小于标示装量。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
53 | 检验耗材 | 支原体琼脂平板 | 70mm*10块/包 | 包 | 200 | 用于支原体的分离及纯化培养。 外观：本品为黄色固体培养基。 装量：培养基装量不得少于15mL。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
54 | 检验耗材 | 支原体菌种保存液 | 2ml*20支/盒 | 盒 | 400 | 用于肺炎支原体的菌种保存。 外观：本品为黄色液体。 装量：不小于标示装量。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
55 | 检验耗材 | PYG液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 220 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
56 | 检验耗材 | 氯化血红素 | 0.5mg/ 支×5/盒 | 盒 | 60 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
57 | 检验耗材 | 维生素 K1 | 0.5mg/ 支×5/盒 | 盒 | 60 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
58 | 检验耗材 | MRS琼脂平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 260 | 1.用于双歧杆菌的分离培养和计数。 2.外观：本品为淡黄色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为6.2±0.5。
59 | 核酸提取与纯化试剂 | DNA提取试剂盒-结核分枝杆菌杆菌 | 50次/盒 | 盒 | 5140 | 50次/盒，50214用于提取结核分枝杆菌DNA
60 | 核酸提取与纯化试剂 | NSGmaster小体积人源细胞总核酸提取或纯化试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 2350 | 需适配采购人现有杰毅数字PCR设备
61 | 核酸提取与纯化试剂 | 磁珠法细菌基因组DNA 提取试剂盒-50T | 50测试/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用于革兰氏阴性菌基因组DNA 的提取，也可适用于革兰氏阳性菌基因组DNA 的提取； 2.所得基因组DNA 可直接用作PCR 模板、酶切、杂交、高通量测序等分子生物学实验； 3.规格：50测试/盒； 4.该试剂盒置于室温(15-25℃)干燥条件，试剂稳定，可常温运输； 5.试剂盒内置溶菌酶粉和蛋白酶K，适配有关样品的破壁和消化。
62 | 核酸提取与纯化试剂 | 磁珠法细菌基因组DNA 提取试剂盒-100T | 100测试/盒 | 盒 | 2000 | 1.适用于革兰氏阴性菌基因组DNA 的提取，也可适用于革兰氏阳性菌基因组DNA 的提取； 2.所得基因组DNA 可直接用作PCR 模板、酶切、杂交、高通量测序等分子生物学实验； 3.规格：100测试/盒； 4.该试剂盒置于室温(15-25℃)干燥条件，试剂稳定，可常温运输； 5.试剂盒内置溶菌酶粉和蛋白酶K，适配有关样品的破壁和消化。
63 | 测序芯片 | 纳米测序芯片 | 1张 | 张 | 10000 | 1.病原微生物单分子测序芯片Flow cells R10版本可用于病原微生物基因测序； 2.测序类型：单分子纳米孔测序，无需荧光标记，避免由于PCR扩增和荧光标记产生的偏离和原始样本的失真； 3.直接DNA测序，无需PCR 扩增，也可以有PCR扩增的选项； 4.直接RNA测序，无需反转录成cDNA，无需PCR扩增；也可以有反转录成cDNA以及进行PCR扩增的选项； 5.测序读长：目前最长读长高达2.27Mb，具体读长取决于提取的DNA或RNA片段的长度和质量； 6.单张芯片的数据产出可达10-20Gb； 7.测序样品上样量75ul； 8.芯片测序时间1min - 72 hrs，按需测序，无固定运行时间； 9.芯片适用于三代纳米孔测序仪GridION平台； 10.运输温度：2-8°C；储存温度：2-8°C；
64 | 测序芯片 | 测序芯片-中通量 | 中通量300cycle | 盒 | 5408 | 可适配采购人现有仪器因美纳MISEQ/MINISEQ测序仪，中通量300cycle
65 | 测序芯片 | 测序芯片-高通量 | 高通量300cycle | 盒 | 15100 | 可适配采购人现有仪器因美纳MISEQ/MINISEQ测序仪，高通量300cycle
66 | 测序芯片 | 快速条形码测序试剂盒 | 6次/盒 | 盒 | 9020 | 1.快速建库条码测序试剂盒可用于病原微生物基因测序文库的构建； 2.基于转座酶片段化； 3.快速文库构建，包含简单的两步操作，可在10分钟内生成条码测序文库； 4.每盒可构建6个文库； 5.每个文库可做1-24个样本； 6.试剂盒所制备的文库适用于三代纳米孔测序仪GridION平台； 7.运输温度：2-8°C；储存温度：-20°C；
67 | 其他检测试剂 | Qubit定量试剂盒 | 500次/盒 | 盒 | 4350 | 可适配采购人现有仪器QUBIT 4荧光计， 500次/盒
68 | 其他检测试剂 | Qubit检测管 | 500个/包 | 包 | 1200 | 可适配采购人现有仪器QUBIT 4荧光计， 500个/包
69 | 建库试剂 | 连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒-24T | 24测试 | 盒 | 18000 | 1.适配Nanopore测序平台多样品连接法建库试剂盒； 2.规格：24测试/盒； 3.内含Nanopore建库所需的磁珠和各类连接酶等； 4.试剂盒依据组分不同，分为4℃和-20℃保存； 5.试剂盒适用于各类DNA样品建库，包括扩增子、宏基因组、细菌基因组和临床样品DNA等； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
70 | 建库试剂 | 连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒-48T | 48测试 | 盒 | 34000 | 1.适配Nanopore测序平台多样品连接法建库试剂盒； 2.规格：48测试 3.内含Nanopore建库所需的磁珠和各类连接酶等； 4.试剂盒依据组分不同，分为4℃和-20℃保存； 5.试剂盒适用于各类DNA样品建库，包括扩增子、宏基因组、细菌基因组和临床样品DNA等； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
71 | 建库试剂 | 转座酶法1ng快速DNA文库制备试剂盒（Illumina） | 24测试 | 盒 | 12000 | 1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：24反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
72 | 建库试剂 | 转座酶法1ng快速DNA文库制备试剂盒（Illumina） | 48测试 | 盒 | 23000 | 1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：48反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
73 | 建库试剂 | 转座酶法1ng快速DNA文库制备试剂盒（Illumina） | 96测试 | 盒 | 44000 | 1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：96反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
74 | 建库试剂 | 建库试剂盒-24T | 24T/盒 | 盒 | 14400 | 1、适用于肺泡灌洗液、痰液、口咽拭子、鼻拭子等样本类型 2、可兼容不同测序平台的接头序列 3、建库过程中，可加入污染识别标签UMSI作为内标，用于监测污染情况 4、文库片段大小≥250bp，可适配SE50、SE75、PE75或PE150等测序模式 5、搭配同品牌的病原鉴定数据库，病原种类≥2.5W，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等 6、试剂盒包含建库所用试剂，包括酶、反应液、Index引物和纯化磁珠，无需额外采购其他试剂 7、试剂盒组成以及存储条件：试剂盒1：片段化酶，5×反应缓冲液，反应终止液，无核酸酶水 ，扩增酶，扩增缓冲液，扩增引物Y001-Y024，试剂盒1于-25～-15℃保存。试剂盒2：DNA磁珠，试剂盒2于2～8℃保存 8、规格：24测试/盒 9、有效期：15个月
75 | 建库试剂 | 建库试剂盒-48T | 48T/盒 | 盒 | 17333 | 需适配采购人现有杰毅数字PCR设备
76 | 建库试剂 | 病原微生物宏基因组建库试剂盒-24T | 24T/盒 | 盒 | 36800 | 用于2代测序建库，24T/盒，需适配采购人现有测序仪
77 | 建库试剂 | NGS文库定量试剂盒（探针法） | 100人份/盒 | 盒 | 2500 | 1、用于二代测序文库的精准定量； 2、包含5个标准品，Primer Premix，QuantFast SYBR GreenqPCR SuperMix，Nuclease-Free Water及50×ROXDye，可对illtmina测序平台文库进行快速、特异性的定量测试； 3、优化的预混液可缩短 real-time FCR反应时间，适用于标准或快速 PCR。即用型预混液中的热启动酶和按特的 PCR 缓冲体系可确保在所有real-time PCR 仪上进行灵敏的 qPCR，无需优化
78 | 建库试剂 | 文库变性复性模块 | 10rxn/袋 | 袋 | 150 | 需适配采购人现有杰毅数字PCR设备，文库变性复性用。
79 | 检验耗材 | 震荡管 | 100管/包 | 包 | 1412 | 需适配采购人现有杰毅数字PCR，100管/包
80 | 检验耗材 | 枪头 | 96个/盒 | 盒 | 68 | 低吸附，无菌，无滤芯
81 | 检验耗材 | 吸头隔套 | 500个/包 | 包 | 165 | 表面光滑、尖嘴尺寸小，可配套应用于全自动酶免工作站、全自动加样系统等，主要用于液体的分配和转移。
82 | 检验耗材 | 离心管-0.6ml | 500个/包 | 包 | 132 | 1、产品为PP原料，99.9%纯度，符合USP VI级别原料标准。无酶无热源，无需进行DEPC处理，灭菌后即可进行RT-PCR和RNA提取等实验； 2、产品扣合紧实，在100°C水浴中不会出现爆管现象； 3、带刻度(刻度范围0.1-0.6ml) ，带磨砂标记区。可承受离心力RCF:14,000xg。
83 | 检验耗材 | 滤芯-0.2µm | 0.2µm 个 | 个 | 2300 | 1.孔径为0.2µm的原装进口疏水型PTFE过滤器，滤除效率高于99.99%；排汽时可将带病毒、细菌或其他微生物的气溶胶、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内，确保排出的均为无菌气体； 2.通过操作屏幕可快速查询过滤器的使用次数，以便及时更换；
84 | 检验耗材 | 一次性医用袖套 | 100只/包 | 包 | 32 | 20*40cm
85 | 检验耗材 | 0.2ml八联排PCR管 | 125条/盒 | 盒 | 590 | 有多种颜色可选，适合各种PCR仪。 不含RNase/Dnase、无热原、非灭菌 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
86 | 检验耗材 | 0.2ml八联排PCR管盖 | 125条/盒 | 盒 | 250 | 不含 RNase/DNase 且无热原，确保样品总完整性 非灭菌 适合荧光、化学发光和实时荧光定量PCR应用 透光率高75% 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
87 | 检验耗材 | 超声分散专用试管 | 400支/箱 | 箱 | 900 | 5ml
88 | 仪器配件 | 紫外灯-30W | 30W | 根 | 138 | 30W/G30 T8，需适配采购人现有生物安全柜
89 | 检验耗材 | 一次性手术衣 | 50件/箱 | 箱 | 1175 | 120cm*150cm
90 | 检验耗材 | 加样笔 | 支 | 支 | 1020 | 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。
91 | 检验耗材 | 加样头 | 18*96/盒/箱 | 箱 | 10200 | 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。
92 | 检验耗材 | 离心管-1.5ml | 8包/箱 | 箱 | 7200 | 容量：1.5毫升
93 | 检验耗材 | PCR小管 | 0.2ml | 盒 | 535 | 容量：0.2毫升
94 | 检验耗材 | 鞋套 | 2000只/箱 | 箱 | 600 | 尺寸：5*33*33cm
95 | 检验耗材 | 医生帽 | 1000件/箱 | 只 | 0.6 | 尺寸：15*22cm 材质：无纺布
96 | 化学试剂 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 9 | 30瓶/箱
97 | 化学试剂 | 含氯消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 30瓶/箱
98 | 检验耗材 | N95口罩-袋装 | 25个/袋 | 袋 | 250 | 头带式，带呼吸阀。 高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95％以上
99 | 检验耗材 | N95口罩-盒装 | 9324CN+ 10个/盒 | 盒 | 150 | 高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95％以上 带冷流呼气阀，上面板压花设计，减少通过上面板的气流，帮助减轻眼镜起雾。
100 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明10ul | 96支/盒 | 盒 | 48 | 1.10ul，适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
101 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明20ul | 96支/盒 | 盒 | 48 | 1.20u,l适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
102 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明100ul | 96支/盒 | 盒 | 48 | 1.100ul,适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
103 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明200ul | 96支/盒 | 盒 | 48 | 1.200ul,适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
104 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌吸头-透明1000ul | 96支/盒 | 盒 | 48 | 1.1000ul,适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
105 | 细菌鉴定试剂 | 11种病菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 640 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
106 | 细菌鉴定试剂 | 沙门氏菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 560 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
107 | 细菌鉴定试剂 | 副溶血性狐菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 560 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
108 | 细菌鉴定试剂 | 金黄色酿脓葡萄球菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 560 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
109 | 仪器配件 | 紫外灯管 | 185/254nm | 个 | 3694 | 需适配采购人现有PALL纯水机
110 | 仪器配件 | 水箱紫外灯 | 254nm | 个 | 3559 | 需适配采购人现有PALL纯水机
111 | 检验耗材 | 透明半裙边96孔板 | 10个/盒 | 盒 | 1000 | 10个/盒
112 | 其他检测试剂 | QIAcuity 探针式PCR试剂盒（QIAcuity Probe PCR Kit) -1mL | 1ml/盒 | 盒 | 1746 | 1. 适用于单重和最多 5 重反应250101； 2. 4x 浓缩预混液，可加载更多样本； 3. 针对在 QIAcuity Nanoplate 中的微流体使用优化； 4. QIAcuity 探针法预混液经过优化，提高特异性，从而可在 QIAcuity dPCR 仪器上准确定量 gDNA 或 cDNA； 5. QIAcuity PCR 混合物可在 30°C 下存放长达 100 个小时，而不会影响后续反应的性能。
113 | 测序芯片 | PolyseqCell测序芯片 | 1张 | 张 | 4500 | 1.纳米孔测序芯片 2.放大方式：硅基集成电路 3.测序单元：2560个 4.设计通量：单芯片60Gb，最低产出不低于10 Gb 5.芯片常温储存
114 | 建库试剂 | Barcode建库试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6600 | 1.包含了纳米孔测序接头、样本纯化和上机测序等一系列建库测序所需的试剂， 2.需搭配普 译 连 接 法 条 码 (Barcode) 试 剂 盒 （PY-DLB101，PY-DLB102）和 转 座 酶 法 条 码(Barcode) 试剂盒（PY-DTB101，PY-DTB102）使用， 3.适用于北京普译生物科技有限公司研发的纳米孔基因测序平台的文库构建及测序。
115 | 建库试剂 | 转座酶法条码（Barcode）试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6600 | 1.包含了带 12 个不同条码标记的转座酶复合物，在片段化 DNA 的同时会给样本加上不同的条码标记， 2.搭配普译生物的条码建库试剂盒
116 | 检验耗材 | 冻存管盖子色标 | 50个/包，10包/箱 | 箱 | 430 | 50个/包，10包/箱
117 | 检验耗材 | 医用外科口罩 | 一次性独立包装 | 只 | 1 | 独立包装
118 | 检验耗材 | 专用油镜油 | 规格：4*20ml/盒 | 盒 | 300 | 镜油要求无色或浅黄色，视野清晰，折光率1.5105-1.5175，20℃环境下粘度系数100～120mPas，不干燥变硬，不使被检抗酸杆菌褪色（不能用香柏油代替）
119 | 检验耗材 | 结核耐药培养基套盒 | 规格：7ml/支 20支/套 | 套 | 220 | 1、使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 4、每套包含：CON,INH,SM,EMB,RFP,OFX，K，AK，LFX，MFX各2支。 5、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 6、管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。
120 | 核酸检测试剂 | 猩红热链球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 900 | 1、规格24T/盒、配备开合盖装置； 2、含UNG酶防污、使用Liquid Paraffin、Paraffin wax固化反应酶； 3、采用改良分子信标技术、最低检测限:500copies/mL ；
121 | 检验耗材 | 结核专用试管架 | 4×7孔 | 个 | 400 | 1、材质：316不锈钢材质； 2、孔径：2.9cm×2.9cm 3、孔数：4×7孔； 4、配有两个倾斜培养用螺母； 5、外框架可以上下直接承重，不会对试管造成挤压。
122 | 核酸检测试剂 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48测试/盒 | 盒 | 2960 | 1、该试剂使用熔解曲线法检测结核分枝杆菌特异的IS6110基因，来检测痰样本中是否存在有结核分枝杆菌复合群。 2、试剂可使用的保存有效期≥10个月。 3、试剂盒对阴性参 考品和阳性参 考品符合率均为100%。 4、试剂盒CV值≤3%。 5、最低检出限位10菌/ml。 6、阳性符合率≥95%，阴性符合率≥95%，总符合率≥95%。 7、PCR扩增检测全程闭管操作，以减少PCR产物污染的可能。 8、试剂能直接通过SLAN96S仪器进行PCR扩增，并直接读取结果，无需再开盖处理。 9、试剂反应体系中加入要加入外源内控，以有效防止假阴性。 10、试剂按单个测试来进行预分装，每盒48测试，能室温运输。 11.具备三类医疗器械注册证。
123 | 其他检测试剂 | 定制化引物探针 | 200反应/支 | 支 | 5200 | 1. 单管装冻干检测方案，染料（荧光基团）可配置，可进行 200 次反应（Nanoplate 26k，40 µl 反应体系）。 2. 经过预先设计的检测，可检测微生物种类、毒力基因或抗生素耐药基因。 3. 超过 700 个靶标基因的检测。250207 4. 用于细菌、真菌或病毒靶标的定制检测设计工具可在 GeneGlobe 上获取。 5. 染料可配置性支持在每个反应中对最多 5 个靶标进行多重检测。 6. 在 QIAcuity 仪器上实现简单快速的 dPCR 工作流程。 7. 使用 QIAcuity OneStep Advanced Probe Kit 可在一个反应中同时完成微生物 DNA 和病毒 RNA 靶标检测。
124 | 其他检测试剂 | 阳参 | 50ul,26k板子可用于250 tests | 支 | 466 | 1. 作为Microbial DNA qPCR Assays的阳性对照 2. Microbial DNA Positive Control为合成的DNA模板，可用作Microbial DNA qPCR Assay的靶基因，确保每个Microbial DNA qPCR Assay实验正常。 3. 提供多种合成DNA模板。338135 4. 每个Microbial DNA Positive Control都经过验证，当其作为模板时，Microbial DNA qPCR Assays的CT值<34。
125 | 检验耗材 | 阳参稀释液 | 12 tubes of 1.35 ml each | 支 | 630 | 1. 使用Microbial DNA qPCR Assays通过PCR实验对其进行了严格检测。 2. 使用0.22 μM的过滤器进行了过滤灭菌。338132 3. 经过紫外线处理，消除基因组DNA。
126 | 检验耗材 | 内切酶 | EcoRI 5000u | 支 | 264 | 5000u/支 送到效期3个月以上
127 | 仪器配件 | 105培养罐 | DW-105 | 套 | 2800 | 需适配采购人现有细菌培养系统
128 | 仪器配件 | 双罐培养罐 | DW-225L | 套 | 5800 | 需适配采购人现有细菌培养系统
129 | 检验耗材 | 木炭琼脂培养基 | 90mm*10块/包 | 包 | 360 | 1.外观：本品为黑色固体培养基。 2.装量：培养基装量不得少于20mL。 3.pH值：25℃时，本品pH值应为6.0~8.0。 4.无菌：本品使用前应无菌落生长。 5.生长试验：接种百日咳鲍特菌（ATCC9340），菌落生长良好。 6.稳定性：产品在有效期末，性能仍符合1、2、3、4、5的规定。
130 | 检验耗材 | 包姜氏琼脂平板 | 90mm*10块/包 | 包 | 300 | 1.用于百日咳鲍特菌、副百日咳鲍特菌的分离和培养。 2.外观：本品为红色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为6.5±0.5。
131 | 检验耗材 | 巧克力平板 | 90mm*10块/包 | 包 | 70 | 1.用于细菌的分离培养和传代，尤其是脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌的培养。 2.外观：本品为巧克力色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为7.3±0.2。
132 | 检验耗材 | 双抗巧克力平板 | 90mm*10块/包 | 包 | 200 | 1.用于脑膜炎奈瑟菌的分离和培养 2.外观：本品为巧克力色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为7.3±0.2
133 | 建库试剂 | 细菌全基因组酶切建库试剂(包含illumina接头和Qiagen提取） | 24T/盒 | 盒 | 14400 | 1、低起始量建库，低至1ng2、基因组覆盖可达到95% 3、操作简单，酶切建库仅需1.5h 4、提取基于硅胶膜纯化+珠磨裂解+IRT专利，强力去腐殖酸等抑制剂 5、抑制剂去除技术，IRT高效去除PCR/NGS抑制剂，降低假阴性 6、下游：16S rRNA测序、宏基因组测序、耐药基因检测、微生物多样性分析 7、起始样本约200mg；DNA产量高、纯度好；手动操作约30min，支持QIAcube自动化 8、配合珠磨仪增强裂解效果
134 | 检验耗材 | 抗酸染色液（萋尼氏法）-热染 | 4x250ML/盒 | 盒 | 340 | 1、产品为热染法 2、包装规格：4*250ml，包括石碳酸复红溶液250ml 1瓶，盐酸酒精250ml 2瓶，亚甲蓝250ml 1瓶。 3、石碳酸复红溶液符合：《痰涂片镜检标准化操作及质量保证手册》（由卫生部疾病预防控制局和中国疾病预防控制中心编写）和《结核病诊断实验室检验规程》（由中国防痨协会基础专业委员会编写）的内容所规定的，对其中所含复红生物染料的浓度或吸光值的要求。石碳酸复红染液用10%乙醇稀释5000倍后，置545nm的吸光度峰值，OD值在0.23以上。 4、石碳酸复红溶液中碱性品红（分子式C19H18NC1），使用含量不低于88%的进口生物染色剂，石碳酸（分子式C6H6O），使用熔点为40.5℃的分析纯试剂，配置浓度为0.8%石碳酸复红溶液。 5、亚甲基蓝溶液中亚甲蓝（分子式C16H18C1N3S），使用染料含量超过82%的生物染色剂，配置浓度为0.06%亚甲蓝溶液。 6、盐酸酒精溶液，主要成分为盐酸、乙醇，配置浓度成5%盐酸酒精脱色液。 7、硬质塑料瓶包装，每瓶配有滴盖及托盘，方便操作。滴盖可随时方便关闭。并提供分装小瓶。 8、有效期2年，在有效期内不产生沉渣。 9、染色效果：在淡蓝色背景下，抗酸菌呈红色，其他细菌和细胞呈蓝色。抗酸菌体内，异染颗粒着色深，容易观察。
135 | 核酸检测试剂 | 猪链球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光 PCR 法） | 48T/盒 | 盒 | 1920 | 1：试剂液体预分装; 2：适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
136 | 核酸检测试剂 | 猪链球菌(通用型、2型）双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 48T/盒 | 盒 | 3840 | 1：试剂液体预分装; 2：适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
137 | 检验耗材 | 擦镜纸 | 30片/盒 | 盒 | 40 | 1：每片独立包装 2：用于各式镜片擦拭，祛除油脂指纹与污垢保持高光学性能 3：材质柔软，擦拭不伤表面镀膜，不产生擦痕，除尘去油污同时具有杀菌抑菌效果。
138 | 检验耗材 | 痰杯 | 20ML，150个/包 | 包 | 610 | 1：采用聚丙烯树脂制造 2：表面光洁，边沿光滑平整，无毛刺、飞边。 3：在温度不大于 80℃的环境下使用，应保持不变形 4：螺旋盖
139 | 检验耗材 | 磁珠保存管 | 81支/盒 | 盒 | 700 | 1.1mL/支（含25个左右小瓷珠） 2.采用瓷珠低温冷冻保存法 3.未经使用的冻存管可在2~8℃保存2年；已经接种的冻存管在-20℃可保存1年以上或-80℃可保存2年以上。 4.冻存管中小瓷珠的颜色可能有所不同，这不代表任何产品功能的不同，只是方便用户进行菌株编码、标记。
140 | 检验耗材 | 丁腈橡胶手套-S | 1000只/箱 | 箱 | 500 | 丁腈橡胶手套，弹性好，S码
141 | 检验耗材 | 丁腈橡胶手套-M | 1000只/箱 | 箱 | 500 | 丁腈橡胶手套，弹性好，M码
142 | 检验耗材 | 薄膜手套 | 5000只/箱 | 箱 | 300 | PE材质，加厚，中号。
143 | 检验耗材 | 麦氏标准比浊管 | 4支/套 | 套 | 5425 | 1.由4支长效凝胶标准浊度管组成，浓度分别为0.0McF、0.5McF、2.0McF、3.0McF。 2 .凝胶基质，长效稳定，适配VITEK 2 DensiCHEK比浊仪，用于日常校准定标。 3. 外观尺寸：适配标准比浊管规格，直径约12mm，适配仪器检测孔。
144 | 检验耗材 | EP管架 | 0.5/1.5ml双面板 96孔/个 | 个 | 12.5 | 0.5/1.5ml双面板 96孔/个
145 | 检验耗材 | EP管架 | 0.5/1.5ml双面板 60孔/个 | 个 | 8.5 | 0.5/1.5ml双面板 60孔/个
146 | 检验耗材 | PCR管架 | 96孔 | 个 | 10 | 0.2ml,96孔，带盖。
147 | 检验耗材 | 转子适配器 | 240次/盒 | 盒 | 543.2 | 1.规格：不少于240次/盒 2.可在QIAcube和 QIAcube Connect上使用 3.包括240个一次性转子适配器和240个洗脱管（1.5ml）
148 | 检验耗材 | 200μl/1000ul带滤芯枪头 | 50T/盒 | 盒 | 1680 | 1.用于液体感应的吸头（1000μl及200ul） 2.可在QIAcube和 QIAcube Connect全自动工作站使用
149 | 检验耗材 | 长效消毒液 | 1L/瓶，12瓶/箱 货号MicroZn-01 | 箱 | 2500 | 1.CMA权威检测7天长效报告 2.不属于含氯类消毒液,安全无氯味 3.不含酒精,温和无刺激 4.无重金属银和纳米颗粒 5适用于:一般物体表面、织物表面的消毒;室内空气的消毒;卫生手和外科手的消毒;仪器的表面消毒。
150 | 检验耗材 | 去核酸消毒液 | 1L/瓶，12瓶/箱 MicroZn-02 | 箱 | 3000 | 1. 非碱性，没有腐蚀性，能快速清除核酸污染物同时具备消毒的喷雾剂。将裸露的核酸完全降解，能有效解决分子生物学实验中外源核酸污染的问题。 2.需具有良好的清除核酸气溶胶污染的效果。 3去除核酸污染的同时具备消毒功能。 4.适用于PCR实验室核酸气溶胶污染的预防和清除，包括样本处理区、核酸提取区、试剂配制区、PCR扩增或检测区，可用于移动检测方舱，医院检验科，疾控，海关，食药监，血站，科研院校等实验场所。
151 | 核酸提取与纯化试剂 | 土壤DNA提取试剂盒 | 50T/盒 货号 47014 | 盒 | 3780 | 1.规格：不少于50次/盒，有效期：12个月 2.基于硅胶膜技术，可从所有类型土壤中有效裂解细菌和真菌 3.抑制剂去除技术，回收的DNA不含抑制剂，可直接用于下游检测 4.无差别的结果可更好的反映样品中微生物多样性 5.可以用手工离心法提取，同时可以在QIAcube或QIAcube Connect全自动工作站上实现自动提取
152 | 核酸提取与纯化试剂 | DNA提取试剂盒-土壤细菌 | 50次/盒 | 盒 | 3780 | 50次/盒，47014用于提取土壤中细菌DNA
153 | 检验耗材 | 抗酸染色质控片 | 12片/盒 | 盒 | 380 | 1、即用型：玻片已经过加热固定处理，可直接进行染色。 2、菌体典型：采用偶然分枝杆菌作为阳性菌，菌体性能接近临床阳性标本。 3、安全无传染：高压灭菌，采用压力为103.4kPa(1.05kg/cm2)，温度为121.3℃的标准灭菌方式进行灭菌，再经过紫外线照射。 4、有背景对照：粘液、细胞和阴性细菌作为背景，使阳性菌着色更突出，对比鲜明。 5、防脱处理：载玻片经过特殊防脱处理，防止菌体以及背景脱落并可使其分布均匀。 6、稳定性：收缩膜抽真空包装且内置防潮剂，可防污染、防潮解、防霉变，使玻片品质更持久稳定。
154 | 检验耗材 | 搪瓷量杯 | 1000ml/个 | 个 | 28 | 带把手，无盖，内部带刻度标线
155 | 核酸富集和捕获试剂 | 肺炎支原体全基因组探针捕获试剂盒 | 8反应/盒 | 盒 | 10000 | 1. 支持肺炎支原体核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：8反应、24反应/盒； 3. 包含肺炎支原体基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂； 4. 支持肺炎支原体临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果；
156 | 核酸富集和捕获试剂 | 肺炎支原体全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持肺炎支原体核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：8反应、24反应/盒； 3. 包含肺炎支原体基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂； 4. 支持肺炎支原体临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果；
157 | 核酸富集和捕获试剂 | 结核分枝杆菌全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持结核分枝杆菌核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含结核分枝杆菌全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 本试剂盒可进行24 次单杂探针捕获实验流程； 5. 支持培养菌株、临床拭子样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
158 | 核酸富集和捕获试剂 | 鼻病毒全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持鼻病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含鼻病毒全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 覆盖不同型别鼻病毒，包含A、B、C三种亚型； 5. 支持鼻病毒疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果；
159 | 核酸富集和捕获试剂 | 致病性冠状病毒全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 本试剂盒专用于特定致病性冠状病毒核酸的反转录、富集等步骤，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 试剂形式：整合式试剂，包含全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖不同亚型病毒毒株； 5. 适用于从拭子、体液、培养物等提取的核酸样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
160 | 核酸富集和捕获试剂 | 肠道病毒全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持肠道病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含肠道病毒全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 专用于肠道病毒A/B/C/D/A71/D68等分组的全基因组探针杂交捕获； 5. 支持肠道病毒咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
161 | 核酸富集和捕获试剂 | 百日咳鲍特菌全基因组探针捕获试剂盒 | 8反应/盒 | 盒 | 10000 | 1，支持百日咳鲍特菌核酸阳性样本进行百日咳鲍特菌全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2，规格：8反应、24反应/盒； 3，包含百日咳鲍特菌捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，无需额外添置试剂； 4，支持百日咳鲍特菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5，支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果；
162 | 核酸富集和捕获试剂 | 百日咳鲍特菌全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1，支持百日咳鲍特菌核酸阳性样本进行百日咳鲍特菌全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2，规格：8反应、24反应/盒； 3，包含百日咳鲍特菌捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，无需额外添置试剂； 4，支持百日咳鲍特菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5，支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果；
163 | 核酸富集和捕获试剂 | 鹦鹉热衣原体全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持鹦鹉热衣原体核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含鹦鹉热衣原体全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 覆盖不同型别鹦鹉热衣原体，包含A、B、C、D、E、F等亚型； 5. 支持鹦鹉热衣原体疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果；
164 | 核酸富集和捕获试剂 | 轮状病毒全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持轮状病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含轮状病毒全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 支持粪便、拭子等临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
165 | 核酸富集和捕获试剂 | 霍乱弧菌全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持霍乱弧菌核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含霍乱弧菌全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 支持疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
166 | 核酸富集和捕获试剂 | 军团菌全基因组探针捕获试剂盒 | 8反应/盒 | 盒 | 10000 | 1. 支持军团菌核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：8反应/盒； 3. 包含军团菌基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂； 4. 支持军团菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得军团菌全基因组高覆盖结果；
167 | 核酸富集和捕获试剂 | 军团菌全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持军团菌核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含军团菌基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂； 4. 支持军团菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得军团菌全基因组高覆盖结果；
168 | 建库试剂 | 酶切法DNA文库制备试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 5200 | 1. 本产品针对gDNA、cDNA、质粒和扩增子样本进行文库构建开发； 2. 双端index 包含单次01-24 不同分子标记序列，可拓展至01-48； 3. 试剂盒由index、建库所需要的酶、扩增酶和相应缓冲液、磁珠及无核酶水组成； 4. 针对特定高通量测序平台定向开发中-低起始量样本专用建库试剂盒； 5. 试剂盒分开运输和存储，试剂盒I 冷藏条件运输和存储，试剂盒II 冷冻条件运输和存储
169 | 核酸检测试剂 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 72人份/盒 | 盒 | 18900 | 1.用于体外定量检测人EDTA抗凝血浆或血清中1-6型丙型肝炎病毒(HCV)RNA. 2.试剂盒包括：HCV磁性玻璃颗粒试剂盒、HCV裂解试剂盒、HCV多元试剂盒、HCV 测试专用试剂盒、HCV 强阳性质控品、HCV弱阳性质控品、阴性质控品(人血浆)、HCV强阳性质控品条形码插片、HCV弱阳性质控品条形码插片、HCV阴性质控品条形码插片。
170 | 肝炎试剂 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） - 检测用 | 96人份/盒 | 盒 | 231 | 1.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于（可包含）12个月 2.反应模式-两步法：样本（温育60min）+酶结合物（温育30min）+显色（30min） 3.产品性能：国际输血安全协会的评估结果中，200份标本的阳性血清盘灵敏度和阴性血清盘特异性均为100%，通过BBI低滴度和混合滴度两种血清盘的考核，试剂检测结果与参考结果完全符合； 4.室间质评：HCV抗体诊断试剂在临检中心临床单位室间质量评价中，产品的阳性符合率≥99.50%，阴性符合率≥99.50%，总符合率≥99.60%。 5.产品经药品监督管理局批准（提供医疗器械注册证副本佐证）
171 | 肝炎试剂 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 231 | 1.用于定性检测人血清(或血浆)中的丙肝病毒抗体 2.产品经药品监督管理局批准（提供医疗器械注册证副本佐证） 3.产品规格有8孔和12孔，根据采购人需求供货。
172 | 肝炎试剂 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 盒 | 26 | 1.产品要求：经药品监督管理局批准（提供产品注册证） 2.功能要求：定性检测人血清、血浆或静脉全血中的丙型肝炎病毒抗体； 3.检测原理：双抗原夹心法原理，胶体金免疫层析法； 4.检测时间：判读时间不少于15分钟； 5.抗干扰性强：可检测黄疸、高脂、溶血样本，其中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.7mmol/L、170mmol/L、400mg/L可对实验结果无影响； 6.常用的临床交叉样本对本试剂性能均没有影响，特异性良好
173 | 梅毒试剂 | 梅毒甲苯胺红不热血清试验诊断试剂 | 120T/盒 | 盒 | 126 | 1.产品要求：经药品监督管理局批准（提供医疗器械注册证副本佐证） 2.功能要求：检测人血清、血浆样本中的反应素 3.储存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期不少于（可包含）12 个月；
174 | 梅毒试剂 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 盒 | 33.6 | 1、产品要求：经药品监督管理局批准（提供医疗器械注册证副本佐证） 2、功能要求：定性检测人血清、血浆或全血中的梅毒螺旋体抗体； 3、检测原理：双抗原夹心法原理，胶体金免疫层析法 4、加样量：血清或血浆样本：加样量不低于80μL，灵敏度提高，减少试验误差；全血样本：加样量不低于40μL，灵敏度提高，减少试验误差； 5、检测时间：判读时间不少于30分钟； 6、低检出限：最低检出限参考品 L1~L4，L1~L3 至少检出 L1、L2，L4 检测为阴性。
175 | 梅毒试剂 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 134.4 | 1.产品要求：经药品监督管理局批准（提供医疗器械注册证副本佐证） 2.产品通途：定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体 3.检测原理：双抗原夹心酶联免疫法 4.配套试剂齐全，主要试剂稀释液、酶、显色液配套量应≥1：1.2 5、酶和显色液加入后的温育步骤，需要明确温育温度和时间的宽容范围 6.临床评估：参加中国 CDC 性病控制中心组织的《梅毒诊断试剂临床评估结果》中，基于ELISA方法的阳性样本灵敏度不低于99.5%；
176 | 梅毒试剂 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）质控品（非定值） | 0.5mL/支 | 支 | 84 | 80mIU/ml，0.5ml/支，胶体金法
177 | 艾滋病试剂 | HIV胶体硒法抗原抗体联合检测试剂（人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法）） | 100人份/袋 | 袋 | 4200 | 1.方法学：胶体硒法，可同时检测HIV-Ⅰ型和HIV-Ⅱ型抗体。 2.检测标本：全血、血清、血浆； 3.整个检测过程在30分钟内完成。 4.试剂可在常温下保存。
178 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体检测确证试剂 | 36人份/盒 | 盒 | 6600 | 1.检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；HIV-1抗体为全病毒条带，包含所有的HIV-1型条带：gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、P31、P39，能够更加灵敏准确地提示HIV早期新发感染，同时也能大大提高判定新发感染的可能性； 2.含有P55条带：不仅增加了提示新发感染的可能性，还可以提示HIV疾病发展的速度，甚至可以提示HIV的感染途径； 3.质控血清应分别含强阳性、弱阳性和阴性质控血清； 4.强阳性对照：所有相关分子量条带都必须出现，含有P17、P24、P31、gp41、P51、P55、P66、gp120/gp160和HIV-2条带； 5.弱阳性对照：可检测试剂盒的灵敏度，应出现P24、gp120/gp160和或gp41弱阳性条带； 6.阴性对照：在试剂膜上没有出现HIV-1和HIV-2型的特异性条带； 7.产品性能：HIV-1病毒抗原与HIV-1阳性血清样品反应的灵敏度≥94%； 8. 试剂实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本（提供试剂使用说明书证明）； 9. 可适用于热灭活处理的血清或血浆样品（须提供试剂使用说明书证明）； 10. 实验后试剂条带能被判读软件AutoScan PRO识别并有效判读。
179 | 艾滋病试剂 | 白细胞分化抗原检测试剂盒（CD3/CD45/CD4） | 50T/套 | 套 | 4410 | 1.需与现有的碧迪流式细胞检测设备相匹配的体外诊断试剂。 2. 原理：采用流式细胞术CD4绝对计数，CD3/CD4/CD45三色抗体试剂所用荧光素分别为FITC、PE、PerCP。三色抗体试剂配套同品牌检测计数管。 3配套与抗体同品牌仪器校准品，与流式仪器匹配，可实现对仪器条件和荧光补偿的自动调节。 4.配套同品牌溶血素用于溶解流式细胞检测标本中的红细胞，内含防腐剂，无菌。 5.检测重复性：变异系数CV≦8%。
180 | 标准物质 | HIV质控品-100NCU/ml-金标 | 1ml/支 | 支 | 84 | 100NCU/ml，金标法，液体，可直接使用
181 | 标准物质 | HIV质控品-200NCU/ml-金标 | 1ml/支 | 支 | 84 | 200NCU/ml，金标法，液体，可直接使用
182 | 标准物质 | HIV质控品-阴性对照-金标 | 1ml/支 | 支 | 84 | 1ml/支，阴性对照，液体，可直接使用
183 | 标准物质 | HIV质控品-阴性对照-酶免 | 1ml/支 | 支 | 26.25 | 1ml/支，阴性对照，液体，可直接使用
184 | 标准物质 | HIV质控品-4NCU/ml-酶免 | 1ml/支 | 支 | 26.25 | 4NCU/ml，液体，可直接使用
185 | 标准物质 | HIV质控品-8NCU/ml-酶免 | 1ml/支 | 支 | 26.25 | 8NCU/ml，液体，可直接使用
186 | 标准物质 | HIV质控品-0.5NCU/ml | 1ml/支 | 支 | 84 | 0.5NCU/ml，液体，可直接使用
187 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）1型尿液抗体检测试剂盒（胶体金法）检测卡 | 50T/盒 | 盒 | 1890 | 1.产品要求：经药品监督管理局批准产品（提供医疗器械注册证副本佐证） 2.预期用途：可用于体外定性检测人尿液样本中的HIV-1抗体。 3.灵敏度：检出率98%以上；最低检出限为0.2NCU/mL。 4.特异性：正常人群尿液样本阴性符合率100%；与HAV-IgM、HEV-IgM、HBsAg、HCV抗体、TP抗体、HAV-Ab、HEV-IgG、HTLV抗体、CMV-IgM、EB-IgA、弓形虫抗体、甲型流感病毒、类风湿因子、系统性红斑狼疮、抗核抗体阳性样本无交叉反应。 5.产品性能：尿液与血清样本进行对比，阳性符合率为99%以上，阴性符合率100.00%，总符合率为99%以上。
188 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒(胶体金法） | 50T/盒 | 盒 | 168 | 1.功能要求：定性检测人血清、血浆或全血中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体 2.检测原理：双抗原夹心法。 3.储存条件及有效期：2-30℃干燥处保存，有效期不少于可包含18个月； 4.判定时间：30min内可以进行结果判定； 5.性能考评：参加HIV试剂临床质量评估，《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》中功效率 ≥99.5%。
189 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法） - 检测用 | 96人份/盒 | 盒 | 302 | 1.产品要求：经药品监督管理局批准，获得产品注册证；（提供医疗器械注册证副本佐证） 2.功能要求：定性检测人血清或血浆中的HIV-1型/HIV-2型抗体 3.检测原理：双抗原夹心法。 4. 配套试剂齐全，主要试剂稀释液、酶、显色液配套量应≥1：1.2 5. 临床评估结果：参加过中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估》 ，试剂灵敏度100%，特异性100%。 6. 试剂盒内设置有HIVⅠ型和Ⅱ型抗体阳性对照，能够监测HIVⅠ型和HIV Ⅱ型抗体的检测
190 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 162.75 | 1.用于定性检测人血清(或血浆)中的HIV 1/HIV 2抗体 2.产品规格有8孔和12孔，根据采购人需求供货。
191 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒(CMIA) | 100T/盒 | 盒 | 1890 | 可适配采购人现有万泰W200+，100T/盒，含校准品
192 | 检验耗材 | 激发液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 330.75 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+，200ml/瓶
193 | 检验耗材 | 预激发液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 330.75 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+备，200ml/瓶
194 | 检验耗材 | 清洗液-500ml | 500ml/瓶 | 瓶 | 330.75 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+，500ml/瓶
195 | 检验耗材 | 细胞质控品 | 60测试/盒 | 套 | 4586 | 可适配采购人现有碧迪流式细胞仪使用
196 | 检验耗材 | Easy清洁液 | 4*250mL/箱 | 箱 | 1134 | 可适配采购人现有仪器唯公裂解仪用，4*250mL/箱
197 | 检验耗材 | 清洗液-10L | 10L/箱 | 箱 | 2079 | 可适配采购人现有仪器唯公裂解仪用，10L/箱
198 | 检验耗材 | 溶血素包装袋 | 250mL*5个/包 | 包 | 630 | 可适配采购人现有仪器唯公裂解仪用，5个/包
199 | 检验耗材 | 一次性使用样品杯 | 500只/袋 | 袋 | 42 | 16*38，可适配采购人现有日立7100生化仪
200 | 检验耗材 | 膜条卡 | PCS | 个 | 42 | 1、适用MP HIV确认试剂膜条粘贴使用； 2、可适配采购人现有EUROLineMasterll全自动免疫设备。 3、提供产品照片
201 | 检验耗材 | 白色50X温育槽 | 10片/盒 | 盒 | 525 | 10片/盒，可适配采购人现有EUROLineMasterll全自动免疫设备。
202 | 艾滋病试剂 | CD3/CD8/CD4检测试剂盒 | 100测试/套 | 盒 | 8316 | 1、试剂组成为预混三色试剂：CD3 FITC/CD8 PE/CD4 APC 2、克隆号，CD4 克隆号：SK3 ，CD8克隆号：SK1 ，CD3克隆号：SK7 3、干扰反应排除：脂血、黄疸血、类风湿因子样本对该试剂盒没有影响。 4、交叉反应排除：已经单克隆抗体经 HLDA 测试，证明其特异性。 5、已通过高激素水平样本进行检测，催乳素浓度27.8ng/L、孕酮浓度30.0ng/mL、HCG 浓139IU/L、TSH 浓度36.4mU/L不会对检测结果存在影响，无明显交叉反应 6、与科室现有安捷伦流式细胞仪配套使用
203 | 艾滋病试剂 | CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒 | 100测试/套 | 盒 | 11025 | 1、试剂组成为预混四色试剂：CD3 FITC/CD8 PE/CD45 PerCP/CD4 APC 2、克隆号：CD3 克隆号：SK7 ，CD8克隆号：SK1 ，CD45克隆号：HI30，CD4克隆号SK3 3、干扰反应排除：脂血、黄疸血、类风湿因子样本对该试剂盒没有影响。 4、交叉反应排除：已经单克隆抗体经 HLDA 测试，证明其特异性。 5、已通过高不同浓度HCG水平测试，标本含有HCG激素水平样本进行检测，不会对检测结果存在影响，无明显交叉反应 6、与科室现有安捷伦流式细胞仪配套使用
204 | 检验耗材 | 反应杯 | 1000只/包 | 包 | 924 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+、1000只/包
205 | 检验耗材 | 吸头 | 1000支/包 | 包 | 378 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+、1000支/包
206 | 检验耗材 | 一次性使用吸管 | 3ml，500支/盒，4盒/箱 | 箱 | 315 | 3ml，非独立包装，500支/盒，4盒/箱
207 | 检验耗材 | 试管 | 500支/箱 | 箱 | 840 | 圆底试管（带扣帽），5ml，12*75mm
208 | 检验耗材 | 真空采血管-金色盖 | 金色盖5ml | 支 | 1.995 | 聚酯凝胶/二氧化硅，金色Hemogard头盖，纸质，5ML，
209 | 检验耗材 | 真空采血管-紫色盖 | EDTA-K2抗凝管 ，紫色盖6ml | 支 | 1.785 | K2EDTA，紫色Hemogard头盖，纸质，6ml
210 | 肝炎试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 433.65 | 可适配采购人现有万泰W200+，100T/盒，含校准品
211 | 肝炎试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100人份/盒 | 盒 | 170 | 经药品监督管理局批准，用于定性检测人血清、血浆或全血样本中乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)，2-30℃干燥保存，有效期不少于12个月
212 | 检验耗材 | 一次性采血针（7号） | 100支/包 | 包 | 26.25 | 经环氧乙烷灭菌，无菌，无热源
213 | 标准物质 | HIV质控品-8NCU/ml-金 | 1ml/支 | 支 | 92.4 | 8NCU/ml，金标法，液体，可直接使用
214 | 标准物质 | HIV质控品-p24 Ag 2.5U/ml | 0.5ml/支 | 支 | 46.2 | p24 Ag 2.5U/ml，硒标法，液体，可直接使用
215 | 标准物质 | 梅毒质控品-阴性对照 | 0.5ml/支 | 支 | 52.5 | 阴性对照，液体，可直接使用
216 | 标准物质 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支 | 支 | 210 | 400mIU/ml，TRUST法，液体，可直接使用
217 | 检验耗材 | 棉签 | 20支/小袋，75小袋/大包 | 包 | 23 | 棉签杆应光滑、无毛刺，与棉头不得有脱离现象，无毒、无菌、无刺激、吸水性佳
218 | 标准物质 | 梅毒质控品-3mIU/ml | 0.5ml/支 | 支 | 25 | 3mIU/ml，酶免法，液体，可直接使用
219 | 标准物质 | 乙肝表面抗原HBsAg质控品-0.2mIU/ml | 0.5ml/支 | 支 | 25 | 0.2mIU/ml，化学发光法，液体，可直接使用
220 | 检验耗材 | 滤纸 | 18cm*100张/盒 | 盒 | 28 | 快速或中速
221 | 肝炎试剂 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 1250 | 可适配采购人现有万泰W200+，100T/盒，含校准品
222 | 梅毒试剂 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 545 | 可适配采购人现有万泰W200+，100T/盒，含校准品
223 | 检验耗材 | 编码冻存管 | 48支/盒,50盒/箱 | 箱 | 5000 | 二维码冻存管，工作体积2.0mL，PP，外旋，Φmm自立式，三码合一，黑底白码，灭菌；SBS 6×8盒装，盒子带侧码、底码
224 | 化学试剂 | A.aculeatus果胶酶 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1105.65 | 比活≥3,800 units/mL，50ml/瓶
225 | 化学试剂 | A.niger 果胶酶 | 200Mg/瓶 | 瓶 | 693 | 比活≥5k 单位/mg 蛋白质 (Lowry法)，200Mg/瓶
226 | 其他检测试剂 | 脱氧核糖核苷三磷酸混合液dNTP Mixture | 250ul/袋 | 袋 | 86.1 | 1、组成 ：dATP、dCTP、dGTP、dTTP 的等摩尔数混合物（各 2.5μmol） 2、浓 度 ：各 10 mM2、水溶液（Na 盐），pH7.0～9.0。 3、纯 度 ＞98％，确认不含 RNase。 4、PCR 检定 （1）以λ DNA 为模板进行 PCR 反应（扩增产物 500 bp～20 kb）。 （2）以 HL60 细胞由来的 RNA 为模板，对 TFR 区域进行RT－PCR 反应（扩增片段 4.4 kb）。 5、用 途 （1） 作为 PCR 反应和 RT-PCR 反应的底物使用。 （2） 作为 PCR 反应和 RT-PCR 反应以外的其它 DNA 聚合酶的底物使用。
227 | 标准物质 | HIV质控品-2.5×104 IU/ml | 0.5mL/支 | 支 | 105 | 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行 HIV-1 RNA核酸扩增检测的量值溯源、室内质量控制及实验室能力验证等。 2、浓度要求：2.5×104 IU/ml GBW（E）09273， 3、定值方法：采用不少于4家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。 4、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心一级标准物质。 5、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。。
228 | 标准物质 | HIV质控品-2.6×103 IU/ml | 0.5mL/支 | 支 | 105 | 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行 HIV-1 RNA核酸扩增检测的量值溯源、室内质量控制及实验室能力验证等。 2、浓度要求：2.6×103 IU/ml GBW（E）09272； 3、定值方法：采用不少于4家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。 4、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心一级标准物质。 5、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。 6、资质认证：需获得“质量监督检验检疫局”或“市场监督管理局”所颁发的《标准物质定级证书》。
229 | 检验耗材 | 纳米芯片26K 24孔 QIAcuity Nanoplate 26k 24-well | 10块/盒 | 盒 | 5546.1 | 1. 专供用于在 QIAcuity 仪器中进行数字 PCR 反应。 2. 采用微流控纳米级物理分区，每孔最多26,000 个反应分区。 3. 一张芯片最多运行24个样本。 4. 灵敏度：可检出0.1%突变率。
230 | 检验耗材 | 纳米芯片26K 8孔 QIAcuity Nanoplate 26K 8 Well (10) | 10片/盒 | 盒 | 3269.7 | 1. 专供用于在 QIAcuity 仪器中进行数字 PCR 反应。 2. 采用微流控纳米级物理分区，每孔最多26,000 个反应分区。 3. 一张芯片最多运行8个样本。 4. 灵敏度：可检出0.1%突变率。
231 | 化学试剂 | 多功能 PCR 添加剂 Q-solution kit | 2ml, 5× | 盒 | 643.65 | 1. 减轻 PCR 抑制剂（如乙醇、肝素和其他潜在抑制剂）的携带污染 ； 2. 有助于与二级结构复杂的核酸模板进行反应； 3. 改善与镁螯合剂（如 EDTA）携带污染的反应； 4. 与 QIAGEN 用于 dPCR、终点 PCR 和 qPCR 的试剂盒和仪器兼容。
232 | 核酸提取与纯化试剂 | RNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 3326.4 | 从无细胞体液样本中纯化病毒RNA 快速纯化高品质的即用型RNA 无需有机提取或乙醇沉淀 重复性好，产量高 完全去除污染物和抑制剂52904
233 | 化学试剂 | 高保真PCR酶 （PrimeSTAR GXL DNA Polymerase） | 250U/袋 | 袋 | 1262.1 | 可以扩增 30 kb 以上的大片段 DNA，对于难以扩增的高 GC 含量模板，不需要更换 Buffer 及设定特别反应条件就可获得扩增产物。添加在常温下能够抑制 DNA Polymerase 活性的抗体的 Hot Start 型 DNA 聚合酶。
234 | 其他检测试剂 | 一步法逆转录PCR试剂盒 （PrimeScript™ II High Fidelity One Step RT-PCR Kit） | 50T/盒 | 盒 | 1949.85 | 在一个反应管中连续进行反应的1 step RT-PCR用试剂盒。反转录酶使用延伸性能好且能够合成全长cDNA的PrimeScript II RTase，PCR使用准确性高且适于扩增长链及GC Rich cDNA的PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase。含有RNA起始合成cDNA及经PCR扩增cDNA所需的全部试剂
235 | 核酸检测试剂 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ核酸检测试剂盒（数字PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 分体机平台，含MS2质控，含芯片耗材，检测体系20-50ul，检测4-10万微液滴
236 | 核酸检测试剂 | 诺如病毒GⅡ外加扩增控制RNA | 8T/盒 | 盒 | 1575 | 适用于贝类，生食蔬菜，硬质食品表面，软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制
237 | 核酸检测试剂 | 诺如病毒GI外加扩增控制RNA | 8T/盒 | 盒 | 1575 | 适用于贝类，生食蔬菜，硬质食品表面，软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制
238 | 核酸检测试剂 | 诺如病毒核酸标准品试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1102.5 | GI和GII定量标准品浓度约为1*10~6copies/uL,检测灵敏度10-100copies/test.
239 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）- 检测用 | 48T/盒 | 盒 | 19536 | 1.灵敏度；HIV-1 RNA≤20拷贝/毫升 2.线性范围：20～10000000 HIV-1 RNA拷贝/毫升 3.可检测亚型：Group-M 亚型A～H 4. 样本量：≥1000uL EDTA抗凝血浆 5.测定时间：≤5小时(包括样本处理) 6.双区域检测：检测gag区域和LTR区域 7.检测系统含UNG酶和定量标准，防止假阳性和假阴性 8.提取磁珠回收率＞95% 9.投标试剂盒需要匹配我中心现有机型，并包括实验中所含耗材与缓冲液 10.可兼容处理dbs（干血斑）样本 11.试剂须带有自动被识别系统，确保我中心带条码扫描识别系统的仪器可正确识别试剂组分与效期，避免实验失误 12.试剂组分中应同时包含提取与检测试剂，可完成样本到结果的全程检测
240 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | 盒 | 16800 | 1.适用于定量检测临床血浆样本中的人类免疫缺陷病毒1型核酸。可用作HIV感染的治疗效果评估。 2.检测样本类型：血浆 3.所需样本体积：800 uL 4.最低检出限:25IU≤ML（提供医疗器械注册证副本佐证） 5.线性范围:5.00E+01 IU/mL～1.00E+08 IU/mL 6.覆盖基因：M组、O组以及N组 7.抗干扰能力:内源性干扰物血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3g/dL）、总IgG（≤40mg/mL）、类风湿因子（RF）、抗核抗体（ANA）对检测无影响。 8.有全称参与核酸提取和扩增的内标
241 | 核酸检测试剂 | 数字PCR诺如检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 3412.5 | 诺如数字PCR引物混合液： 1.即用型引物混合液，无需额外优化反应及循环条件。 2.搭配数字PCR一步法扩增反应液即可在QIAcuity 数字 PCR 仪器上通过一个组合式 RT-PCR 反应对目标病毒 RNA 进行RT和扩增，实现灵敏定量。 3.使用双通道检测，能够同时检测GI型和GII型诺如病毒，可提供准确的双重定量分析结果。 4.灵敏度高，定量准确，检出率可低至每毫升100 拷贝。 5. 每个试剂盒包含48测试。
242 | 其他检测试剂 | 数字PCR一步法探针PCR反应试剂 | 1ml/盒 | 盒 | 4847.85 | 1. 包含一份即用型 4x PCR 预混液，无需优化反应及循环条件。OneStep 化学试剂250131允许在一个步骤中对目标病毒 RNA 进行 RT 和扩增。在 OneStep 反应中，也可一起检测 RNA 和 DNA 靶标，例如病毒 RNA 和细菌 DNA。 2. 基于水解探针法，同时使用了高品质 DNA 聚合酶，专门针对纳米微孔板微流体优化的缓冲液技术及新的 QuantiNova DNA 聚合酶的独特结合。 3. 适用于在Nanoplate 26k中进行 100 次反应和在Nanoplate 8.5k中进行 333 次反应。 4. 能够在 QIAcuity 数字 PCR 仪器上通过一个组合式 RT-PCR 反应实现对 RNA 或 RNA+DNA 靶标的灵敏定量。 5. 可提供准确的单重或最多 5 重的定量分析结果。
243 | 化学试剂 | 无RNA酶水 | 1mL*10 | 袋 | 74.55 | 1、包装量：1 ml×10。 2、是 非 焦 碳 酸 二 乙 酯 （ diethyl pyrocarbonate；DEPC）处理的 RNase Free水。 3、适用于 RNA 样品的制备、反应液配制等。经检测可确认本产品不含 DNase。
244 | 其他检测试剂 | 一步法RT-qPCR Mix(Tagman)试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1764 | 使用独特的反转录试剂和 DNA 聚合酶，实现了从 RNA 到双链 DNA 的一体化反应，即逆转录和 PCR 扩增在同一个反应离心管、同一个反应体系中完成
245 | 标准物质 | HIV标准品 | 1ml/支 | 支 | 113 | S12，本标准物质适用于实验室进行 HIV-1 RNA 检测的定值校准和室内质量控制，浓度为1.03E+04 IU/mL.有效期-15°C以下可稳定 2 年;
246 | 其他检测试剂 | DNA标记 （DL10000 DNA Marker） | 500μL | 袋 | 210 | DL10,000 DNA Marker 为已含有1X Loading Buffer 的 DNA 溶液 可取5 ul 直接电泳。
247 | 其他检测试剂 | MS2过程控制试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 2373 | YZV0106-50，采用实时荧光 PCR 技术，针对MS2特异性基因设计引物和探针。 PCR 扩增过程中，与模板结合的探针被切断，报告基团与淬灭基团分离，产生荧光信号，荧光定量 PCR 仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现对病毒检测过程中的过程控制监测。适用于食品中病毒检测的过程控制监测。检测灵敏度：10~100 copies / test
248 | 化学试剂 | PBS | 10包/袋 | 袋 | 96.6 | B040100，10包/袋,10X1L,1× PBS：10 mmol/L Phosphate buffer；137 mmol/L NaCl；2.7 mmol/L KCl；pH 7.4@25°C
249 | 化学试剂 | PEG8000 | 500G/瓶 | 瓶 | 122.85 | A660434，BR,500G/瓶
250 | 化学试剂 | Tris | 500g/瓶 | 瓶 | 501.9 | A100193，含量Assay99.0~101.0%，pH值10.0~11.5(5%,Water)500g/瓶
251 | 化学试剂 | 甘氨酸 | 500G/瓶 | 瓶 | 183.75 | A610236，BR,500G/瓶
252 | 化学试剂 | 滤膜均质袋 | 25个/包 | 包 | 90 | S05A-25
253 | 化学试剂 | 氯化钠 | 1KG/瓶 | 瓶 | 38.85 | A501218，BR,1KG/瓶
254 | 检验耗材 | 均质袋 | 100个/包 | 包 | 105 | S05
255 | 化学试剂 | 牛肉膏 | 500g/瓶 | 瓶 | 183.75 | A600114-0500，pH值6.5~7.5(2%, Water)，500g/瓶
256 | 艾滋病试剂 | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 13680 | 1，试剂盒具有NMPA医疗器械注册证。 2，样本类型：支持血清样本、血浆样本。（提供产品说明书等证明文件） 3，试剂盒检测灵敏度:≤20IU/mL（提供产品说明书等证明文件） 4，线性范围:50IU/mL~1.0E+09IU/mL（提供产品说明书等证明文件）； 5，试剂盒覆盖型别：覆盖HIV-1 基因型应包含但不限于 M 组、N 组、O 组（提供产品说明书等证明文件）； 6， 试剂盒有效期：有效期应不少于12个月（提供产品说明书等证明文件）。 7、试剂包括提取试剂
257 | 核酸富集和捕获试剂 | 基孔肯雅病毒全基因组捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 19687.5 | 1.带示踪作用的富集体系。 2.只需两步简单移液操作即可完成逆转录反应体系配置。 3.扩增效率高，覆盖度均一。 4.支持临床样本或培养毒株获得基孔肯雅病毒全基因组序列。 5.支持所有二代、三代测序平台。
258 | 其他检测试剂 | （一步法RT-PCR试剂盒）PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2 | 50人份/盒 | 盒 | 1350 | 50人份/盒，送达效期3个月以上
259 | 其他检测试剂 | （高保真RT-PCR试剂盒）PrimeScript™ II High Fidelity RT-PCR Kit | 50人份/盒 | 盒 | 1516 | 50人份/盒，送达效期3个月以上
260 | 其他检测试剂 | PCR酶（Premix Taq™） | 120人份/袋 | 袋 | 140 | 120人份/袋，送达效期3个月以上
261 | 核酸检测试剂 | 诺如病毒双重核酸检测试剂盒-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 1920 | 1、用于样本中，诺如病毒GI/GII型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
262 | 核酸检测试剂 | 诺如病毒双重核酸检测试剂盒-检测用 | 24T/盒 | 盒 | 1920 | 1、用于样本中，诺如病毒GI/GII型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
263 | 其他检测试剂 | 长链高保真PCR酶（PrimeSTAR®LongSeq DNA Polymerase） | 200T/盒 | 盒 | 2000 | R055A
264 | 核酸检测试剂 | 致病性唐菖蒲核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 2100 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
265 | 核酸检测试剂 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1470 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
266 | 检验耗材 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1732.5 | 1L/瓶 32.9（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：6.2±0.2 增补剂：无包装侧面有标识
267 | 检验耗材 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌显色培养基平板 | 20个/盒 | 盒 | 756 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
268 | 检验耗材 | GVC增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 199.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
269 | 检验耗材 | PCFA培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 441 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
270 | 检验耗材 | PCFA添加剂 | 5支/盒 | 盒 | 152.25 | 1. 用于PCFA培养基 2. 含多粘菌素B、林肯霉素 3. 2℃-8℃避光保存1年。
271 | 检验耗材 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 盒 | 147 | 1. 用于霉菌和酵母菌的计数 (GB 标准 ) 2. 2-8℃冷藏避光保存3个月。
272 | 检验耗材 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 147 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
273 | 检验耗材 | 马铃薯 葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 210 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
274 | 检验耗材 | 卵黄琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 162.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
275 | 检验耗材 | 李氏增菌肉汤 1(LB1) | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 336 | 1、即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液； 2、产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
276 | 检验耗材 | 李氏增菌肉汤 2(LB2) | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 162.75 | 1、可单手操作； 2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作； 3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
277 | 检验耗材 | PALCAM 琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 183.75 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
278 | 检验耗材 | PALCAM 琼脂基础 ( 颗粒型) | 250g/瓶 | 瓶 | 803.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
279 | 检验耗材 | PALCAM 选择性添加剂 | 5支/盒 | 盒 | 115.5 | 1. 用于配制PALCAM 琼脂。（GB标准）2. 含多粘菌素B2μg；盐酸吖啶黄 1μg；头孢他啶 4μ 3. 2℃-8℃避光保存1年
280 | 检验耗材 | 李斯特菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1260 | 1L/瓶 51.5（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.0±0.5 增补剂：9.0g/L-无菌配制 包装侧面有标识
281 | 检验耗材 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 20个/盒 | 盒 | 530 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
282 | 检验耗材 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 173.25 | 包装规格：10皿/包×2/盒
283 | 检验耗材 | 萘啶酮酸(C1) | 5.0mg/支×5 | 盒 | 52.5 | 1. 用于配制李氏菌增菌肉汤 (LB1，LB2)。（GB标准）2. 2℃-8℃避光保存两年
284 | 检验耗材 | 吖啶黄素(C1) | 3.0mg/支×5 | 盒 | 52.5 | 1. 用于配制李氏菌增菌肉汤 (LB1，LB2)。（GB标准）2. 2℃-8℃避光保存两年。
285 | 检验耗材 | 李氏菌增菌肉汤 ( LB1， LB2) 基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 535.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
286 | 检验耗材 | 缓冲蛋白胨水( 颗粒剂型 )(BPW) | 250g/瓶 | 瓶 | 131.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
287 | 检验耗材 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) -袋装 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 136.5 | 1、即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液； 2、产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
288 | 检验耗材 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) | 9mL/支×20/盒 | 盒 | 194.25 | 1、可单手操作； 2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作； 3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
289 | 检验耗材 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液 (TTB) | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 162.75 | 1、可单手操作； 2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作； 3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求
290 | 检验耗材 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 ( 颗粒剂型 )( TTB) | 250g/瓶 | 瓶 | 173.25 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、颗粒培养基，成粒率应大于90% 4、颗粒度均匀，在10-20目之间
291 | 检验耗材 | 碘液 | 2mL/支×20/盒 | 盒 | 68.25 | 1. 含碘、碘化钾 2. 2-8℃避光保存一年。
292 | 检验耗材 | 0.1 % 煌绿 | 1mL/支×20/盒 | 盒 | 36.75 | 1. 2-8℃避光保存一年
293 | 检验耗材 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 210 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期
294 | 检验耗材 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 250g/瓶 | 瓶 | 183.75 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
295 | 检验耗材 | 亚硫酸铋(BS) 琼脂平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
296 | 检验耗材 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD) 琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 535.5 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
297 | 检验耗材 | XLD 平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 147 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
298 | 检验耗材 | 沙门氏菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 693 | 1L/瓶 34.9（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.6±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
299 | 检验耗材 | 沙门氏菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 350 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
300 | 检验耗材 | 沙门氏菌血清套装 | 60种/盒 | 盒 | 29400 | 1.含O相血清22瓶，H相血清37瓶。 2.多价血清包装规格为2ml/支，因子血清包装规格为1ml/支，使用带滴管瓶包装。 3.阳性标本10s内凝集。 4.有效期两年以上。
301 | 检验耗材 | 沙门氏菌血清04血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 3255 | 3毫升/瓶，有效期6个月以上
302 | 检验耗材 | 沙门氏菌血清Hi血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 3360 | 3毫升/瓶，有效期6个月以上
303 | 检验耗材 | 沙门氏菌血清H2血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 4305 | 3毫升/瓶，有效期6个月以上
304 | 检验耗材 | 沙门氏菌诱导培养基 | 200m/瓶 | 瓶 | 1942.5 | 200毫升/瓶，有效期6个月以上
305 | 检验耗材 | 肠道菌增菌肉汤(EE) | 250g/瓶 | 瓶 | 362.25 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
306 | 检验耗材 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 115.5 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
307 | 检验耗材 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
308 | 检验耗材 | 麦康凯（MAC）琼脂( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
309 | 检验耗材 | 麦康凯琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
310 | 检验耗材 | 伊红美蓝琼脂 (EMB) | 250g/瓶 | 瓶 | 231 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
311 | 检验耗材 | ECC 显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 693 | 1L/瓶 25.5（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.1±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
312 | 检验耗材 | O157显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 735 | 1L/瓶 29.2（称量克数g/L） 灭菌方式：110℃，10min pH：6.9±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
313 | 检验耗材 | 改良O157选择性添加剂 | 1L/瓶 | 盒 | 36.75 | 1L/瓶
314 | 检验耗材 | 7.5% 氯化钠肉汤 ( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 131.25 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
315 | 检验耗材 | Baird-Parker 培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 341.25 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
316 | 检验耗材 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5mL/支 ×10/盒 | 盒 | 100 | Baird-Parker 琼脂基础配套试剂，西林瓶包装
317 | 检验耗材 | Baird-Parker 琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 152.25 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
318 | 检验耗材 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 530 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
319 | 检验耗材 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1260 | 1L/瓶 82.5（称量克数g/L） 灭菌方式：110℃，10min pH：6.9±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
320 | 检验耗材 | 血琼脂平板-复核用 | 10皿/包 | 包 | 63 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
321 | 检验耗材 | 血琼脂平板-筛查用 | 10皿/包 | 包 | 63 | 含有纸质框架，有吸水及固定的作用。
322 | 检验耗材 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 199.5 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
323 | 检验耗材 | 多粘菌素B(E) | 10000IU/ 支×5/盒 | 盒 | 52.5 | 1. 10000IU/支×5 2. 2℃-8℃避光保存2年。
324 | 检验耗材 | 50% 卵黄液 | 5mL/支 ×10/盒 | 盒 | 178.5 | 1. 用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。（GB、SN标准）2、用于生活饮用水中产气荚膜梭状芽孢杆菌的检验。（GB标准）3、用于肉毒梭菌的分离与纯化培养。（GB标准）4、2℃-8℃避光保存6个月
325 | 检验耗材 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录 5、产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
326 | 检验耗材 | 多粘菌素 B(E) | 50000IU/5mL×10/盒 | 盒 | 399 | 1 、用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。（GB、SN标准） 2、用于蜡样芽孢杆菌的增菌培养和MPN法测定。（GB、SN标准）3、2℃-8℃避光保存2年。
327 | 检验耗材 | 蜡样芽胞杆菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1365 | 1L/瓶 33.3（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：6.8±0.2 增补剂：3.0g/L-121℃，15min 包装侧面有标识
328 | 检验耗材 | 蜡样芽胞杆菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 578 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
329 | 检验耗材 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 ( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 163 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
330 | 检验耗材 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 (APW) -袋装 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 136.5 | 即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液
331 | 检验耗材 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 (APW) | 9mL/支×20/盒 | 盒 | 157.5 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
332 | 检验耗材 | TCBS 琼脂 ( 颗粒剂型) | 250g/瓶 | 瓶 | 199.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
333 | 检验耗材 | TCBS 琼脂平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
334 | 检验耗材 | 3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA) | 250g/瓶 | 瓶 | 147 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
335 | 检验耗材 | 3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 147 | 10皿/ 包×2/盒
336 | 检验耗材 | 弧菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1155 | 1L/瓶 74.7（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：9.0±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
337 | 检验耗材 | 弧菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 480 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
338 | 检验耗材 | 蛋白胨- 氯化钠 - 纤维二糖- 多粘菌素E（PNCC）增菌液基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 136.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
339 | 检验耗材 | PNCC 添加剂 | 2.0mL×10支/盒 | 盒 | 168 | 1. 纤维二糖0.18g，多粘菌素E225U 2. 2-8℃避光保存一年。
340 | 检验耗材 | 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础 (mCPC)（123是mcpc,23是cc） | 250g/瓶 | 瓶 | 247 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
341 | 检验耗材 | 10% 纤维二糖水溶液、加入成(CC) | 5mL/支 ×10/盒 | 盒 | 341 | 1. 用于配制改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂（mCPC）。 用于配制纤维二糖多粘菌素E琼脂（CC）。2. 2℃-8℃避光保存两年。
342 | 检验耗材 | 多粘菌素 E(B)、加入成(CC) | 2mg/支 ×50/盒 | 盒 | 89 | 1. 用于配制改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂（mCPC）用于配制纤维二糖多粘菌素E琼脂（CC） 用于配制牛津琼脂 ( OXA)。（ISO、FDA BAM、SN标准）2. 2℃-8℃避光保存两年。
343 | 检验耗材 | STEC显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1732.5 | 1L/瓶 30.8（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：6.9±0.2 增补剂：10mL/L-溶解加入
344 | 检验耗材 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 ( 颗粒剂型 )(VRBA) | 250/瓶 | 瓶 | 183.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
345 | 检验耗材 | 平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 220.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
346 | 检验耗材 | 半固体琼脂-瓶装 | 250g/瓶 | 瓶 | 136.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
347 | 检验耗材 | 苛养菌菌种保存液 | 0.5mL*100支/盒 | 盒 | 3150 | 0.5mL*100支/盒
348 | 检验耗材 | 菌种运输培养基 | 100*2mL/盒 | 盒 | 3150 | 100*2mL/盒
349 | 检验耗材 | 冻干血浆 | 0.5mL/ 支×10/盒 | 盒 | 136.5 | 1、用于血浆凝固酶试验。2、密封保存于阴凉干燥处。
350 | 检验耗材 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶 | 152 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
351 | 检验耗材 | TSC | 250g/瓶 | 瓶 | 241.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
352 | 检验耗材 | D- 环丝氨酸 | 0.04g/ 支 ×5/盒 | 盒 | 367.5 | 1、用于配制胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂(TSC)。（GB标准）2、2℃-8℃避光保存两年。
353 | 检验耗材 | 液体硫乙醇酸盐培养基 (FTG)( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 205 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
354 | 检验耗材 | 产气荚膜梭菌显色培养基(含增补剂1&增补剂2） | 1L/瓶 | 瓶 | 1638 | 1L/瓶 50.9（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.6±0.2 增补剂：S1：2.0g/L-过滤除菌 S2：0.12g/L-过滤除菌
355 | 检验耗材 | 产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
356 | 检验耗材 | 产气荚膜梭菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 714 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
357 | 检验耗材 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础(mLST) | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5、产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
358 | 检验耗材 | 万古霉素 (B) | 1mg/ 支 ×5/盒 | 盒 | 63 | 1、用于配制改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨 - 万古霉素肉汤(mLST-Vm)。（GB、SN标准）2、2℃-8℃避光保存两年。
359 | 检验耗材 | 阪崎肠杆菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 350 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
360 | 检验耗材 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 871.5 | 1L/瓶 30.7（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.0±0.2 增补剂：无
361 | 核酸检测试剂 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中副溶血性弧菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
362 | 核酸检测试剂 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中副溶血性弧菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
363 | 核酸检测试剂 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 2880 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中副溶血性弧菌TDH\TRH\TLH核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
364 | 核酸检测试剂 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 3000 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中副溶血性弧菌TDH\TRH\TLH核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
365 | 核酸检测试剂 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 5040 | 1：试剂液体预分装，用于检测样本中五种致泻性大肠杆菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
366 | 核酸检测试剂 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 5040 | 1：试剂液体预分装，用于检测样本中五种致泻性大肠杆菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
367 | 核酸检测试剂 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用2 | 24T/盒 | 盒 | 5250 | 1：试剂液体预分装，用于检测样本中五种致泻性大肠杆菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
368 | 核酸检测试剂 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中金黄色葡萄球菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
369 | 核酸检测试剂 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中金黄色葡萄球菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
370 | 核酸检测试剂 | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（A、B、C、D、E型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 4080 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中金黄色葡萄球菌ABCDE型毒力基因核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
371 | 核酸检测试剂 | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（A、B、C、D、E型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 4250 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中金黄色葡萄球菌ABCDE型毒力基因核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
372 | 核酸检测试剂 | 蜡样芽孢杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 2880 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中蜡样芽孢杆菌三重毒力基因核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
373 | 核酸检测试剂 | 空肠弯曲菌血清分型多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 5670 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中空肠弯曲菌血清分型 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
374 | 核酸检测试剂 | 创伤弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
375 | 核酸检测试剂 | 溶藻弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中溶藻弧菌核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
376 | 核酸检测试剂 | 14种食源性致病菌多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T/盒 | 盒 | 5040 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中14种食源性致病菌多重核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
377 | 核酸检测试剂 | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中单增李斯特菌核 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
378 | 细菌鉴定试剂 | API李斯特菌试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 1633 | 1、鉴定李斯特氏菌属(Listeria) 的生化组合试剂盒，该系统使用标准化和微型化的测定，并有专门的数据库 2、鉴定使用api鉴定软件报告结果 3、试剂盒包含10 个 API LISTERIA测试条和 10 个安瓿悬2ml浮液 4、试验条和培养基应贮存于2-8度 5、规格：10测试/盒。
379 | 细菌鉴定试剂 | VITEK2 GN板 | 20测试/盒 | 盒 | 2173 | 1、肠杆菌及其它革兰氏阴性菌生化鉴定卡 2、试剂条≥47个生化反应底物 3、可通过鉴定软件分析直接得到鉴定结果 4、2-10小时内鉴定出结果 5、能鉴定150种以上种别细菌 6、每个鉴定都会产生一个完整的报告：细菌名称，经过2个指标（T值，鉴定百分率）的计算得出鉴定可靠性的评论，全面的生化模式，附加的信息和测试。 7、覆盖试验包括：酶反应试验，糖（醇）类发酵试验，甲基红试验，大分子物质代谢试验，有机酸盐及氨盐利用试验；酸化试验；产碱试验；碳源同化试验等 8、全封闭设计试剂卡片，确保不会交叉污染。
380 | 检验耗材 | 3.5％氯化钠半固体琼脂 | 5ml/支×20 | 盒 | 147 | 5ml/支×20盒玻璃试管，黑色螺旋盖，底部有特制内托，总效期6个月，2~25℃避光保存，075350B
381 | 检验耗材 | 半固体琼脂-盒装 | 5ml/支×20 | 盒 | 147 | 5ml/支×20盒
382 | 检验耗材 | MS2过程控制试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 2499 | 适用于食品中病毒检测的过程控制监测。采用实时荧光 PCR 技术，针对MS2特异性基因设计引物和探针。
383 | 检验耗材 | 0.85% 生理盐水 | 9mL/支×20 /盒 | 盒 | 147 | 1、可单手操作； 2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求
384 | 检验耗材 | 0.85% 生理盐水-袋装 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 115.5 | 即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液
385 | 检验耗材 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法） | 10T/盒 | 盒 | 1575 | 采用双空滤膜法，至少能培养10个样本
386 | 检验耗材 | 弯曲菌定量检测试剂盒 | 5T/盒 | 盒 | 945 | 用于弯曲菌定量检测，5T/盒。
387 | 检验耗材 | 弯曲菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1638 | 规格：1L/瓶 51.2（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.4±0.2 增补剂：0.21g/L-过滤除菌 包装侧面有标识
388 | 核酸检测试剂 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
389 | 检验耗材 | 改良磷酸盐缓冲液(PBS) | 250g/瓶 | 瓶 | 315 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
390 | 检验耗材 | 改良Y 培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 315 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
391 | 检验耗材 | CIN-1 培养基平板 | 10 皿 / 包 ×2 | 盒 | 183.75 | 包装规格：10皿/包×2/盒
392 | 检验耗材 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1638 | 1L/瓶 41.3（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.0±0.2 增补剂：0.1g/L-过滤除菌，包装侧面有标识
393 | 检验耗材 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 718 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
394 | 检验耗材 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB） | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5、产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
395 | 检验耗材 | 多粘菌素B-2.25mg | 2.25mg/ 支 ×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
396 | 检验耗材 | 萘啶酮酸-2.25mg | 2.25mg/ 支 ×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
397 | 检验耗材 | 哥伦比亚CNA 血琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 盒 | 183.75 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
398 | 检验耗材 | 哥伦比亚CNA 血琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 299.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
399 | 检验耗材 | 多粘菌素B-1mg | 1mg/ 支×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
400 | 检验耗材 | 萘啶酮酸-1mg | 1mg/ 支 ×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
401 | 检验耗材 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 241.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
402 | 检验耗材 | B族链球菌显色培养基（含增补剂1&增补剂2） | 1L/瓶 | 盒 | 1638 | 1L/瓶 44.7（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.3±0.2 增补剂：S1：8.0mL/L-121℃，15min S2：0.25g/L-过滤除菌 包装侧面有标识
403 | 检验耗材 | B群链球菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 714 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
404 | 核酸检测试剂 | 无乳链球菌核酸检测试剂盒- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
405 | 核酸检测试剂 | 无乳链球菌核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
406 | 检验耗材 | RS 琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 645.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
407 | 核酸检测试剂 | 嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒- 检测用 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
408 | 核酸检测试剂 | 嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
409 | 检验耗材 | 假单胞菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 525 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
410 | 检验耗材 | 假单胞菌属显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1197 | 1L/瓶 45.5（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.5±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
411 | 检验耗材 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 10mL/ 支×20/盒 | 盒 | 195 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告（提供副本佐证）
412 | 检验耗材 | 脑心浸出液肉汤( 颗粒剂型 )(BHI) | 250g/瓶 | 瓶 | 378 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、
413 | 检验耗材 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 10ml/支×20 | 盒 | 257.25 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
414 | 检验耗材 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 10ml/支×20 | 盒 | 220.5 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
415 | 细菌药敏试剂 | 革兰氏阴性菌药敏板 | 10片/盒 | 盒 | 1470 | 10片/盒，CHN5FGNF 需适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（V2021)
416 | 细菌药敏试剂 | 革兰氏阴性菌药敏板 | 10片/盒 | 盒 | 1470 | 10片/盒，CHN6FGNF 需适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（V2021)
417 | 检验耗材 | 新鲜无菌脱纤维羊血 | 100mL/瓶 | 瓶 | 231 | 玻璃瓶包装，100ml/瓶，P-62
418 | 检验耗材 | 沙门氏菌血清（O、H）基因分型试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 8657 | 1.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对沙门氏菌血清特异性基因设计引物探针； 2.可测血清型范围：≥200种 3.检测效率：全预混液，无需配置体系,检测时间≤90min； 4.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 6.试剂为一管设计，酶和引物探针和反应体系为一管，减少操作步骤。 7.结果判读方式APP程序判读，无需手动或其它办公软件判读。
419 | 检验耗材 | 沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 4337 | 1.检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对沙门氏菌血清特异性基因设计引物探针； 2.可测血清型范围：≥200种 3.检测效率：全预混液，无需配置体系,检测时间≤90min； 4.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 6.试剂为一管设计，酶和引物探针和反应体系为一管，减少操作步骤。 7.结果判读方式APP程序判读，无需手动或其它办公软件判读。
420 | 检验耗材 | 马铃薯葡萄糖琼脂 ( 颗粒剂型 )(PDA) | 250g/瓶 | 瓶 | 283.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间，CM123A
421 | 检验耗材 | 马铃薯葡萄糖半固体 | 250g/瓶 | 瓶 | 210 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录，CMT113
422 | 核酸提取与纯化试剂 | 提取试剂盒 QlAamp DNA | 50T/盒 | 盒 | 2625 | 1、用于核酸的提取、富集、纯化，51304 2、规格类型: 50人份/盒
423 | 核酸检测试剂 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1：试剂液体预分装2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪；3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月；4：最低检测限500copies/mL。
424 | 检验耗材 | 半固体琼脂 | 5ml/支×20 | 盒 | 147 | 5ml/支×20盒玻璃试管，黑色螺旋盖，底部有特制内托，总效期6个月，2~25℃避光保存，C26050G1 。
425 | 检验耗材 | 无菌蒸馏水 | 100 tubes -5mL | 盒 | 900.9 | 100 tubes -5mL需适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（T3339 )
426 | 检验耗材 | 肉汤培养基(CAMHB) | 100 tubes -11mL | 盒 | 1035.3 | 100 tubes -11mL需适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（T3462 )
427 | 检验耗材 | AIM 全自动96孔加样器加样头 | 100/盒 | 盒 | 657.3 | 适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（E3010 )
428 | 检验耗材 | 一次性平皿 (90mm) | 500个/箱 | 箱 | 525 | 500个/箱 S36 无菌
429 | 检验耗材 | 无菌试管 | 20支/盒 | 盒 | 105 | 20支/盒无菌，CMOOO-05
430 | 检验耗材 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm*10块/包 | 包 | 63 | 90mm，包装完整，按保存温度运输，送达效期在3个月以上
431 | 检验耗材 | 氯化镁孔雀绿大豆（RVS）增菌液 | 10mL/支×20 | 盒 | 170 | CM234-05
432 | 检验耗材 | 磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 110 | CM1022用于粪大肠菌群、大肠杆菌的测定 (FDA BAM、GB、SN 标准 )
433 | 检验耗材 | 甘露醇卵黄多粘菌素 B 琼脂平板 (MYP) | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 175 | PB013A
434 | 检验耗材 | 胰蛋白胨胆盐 X- 葡萄糖醛酸苷（TBX）琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 480 | ESM017
435 | 检验耗材 | Karmali平板 | 5块/包 | 盒 | 80 | 90mm，包装完整，按保存温度运输，送达效期在3个月以上
436 | 检验耗材 | 马铃薯 - 葡萄糖琼脂培养基(产毒实验) | 250g/瓶 | 瓶 | 200 | CM123A
437 | 检验耗材 | 乳糖 - 明胶培养基 | 20 支/盒 | 盒 | 40 | M034
438 | 检验耗材 | 缓冲动力 - 硝酸盐 | 20 支/盒 | 盒 | 50 | M037
439 | 检验耗材 | MYP配套试剂 | 10支/盒 | 盒 | 260 | P-131
440 | 检验耗材 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 | 10mL/ 支 ×20 | 盒 | 185 | CM134-05
441 | 检验耗材 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板(TSSB) | 10 皿 / 包 ×2/盒 | 盒 | 155 | PB041
442 | 检验耗材 | 脱纤维羊血 | 100mL/瓶 | 瓶 | 220 | P-62
443 | 检验耗材 | 溶菌酶营养肉汤 | 20支/盒 | 盒 | 50 | M162
444 | 检验耗材 | 酪蛋白琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 255 | CM137
445 | 检验耗材 | 0.5%碱性复红 | 10mL/瓶 | 瓶 | 30 | CM1020
446 | 检验耗材 | Fraser增菌肉汤（FB1、FB2）基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 500 | CM510
447 | 检验耗材 | FB1增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒 | 盒 | 55 | P-129
448 | 检验耗材 | FB2增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒 | 盒 | 55 | P-130
449 | 检验耗材 | FB1增菌肉汤 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 320 | CM510-06
450 | 检验耗材 | FB2增菌肉汤 | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 150 | CM510-05A
451 | 检验耗材 | OA李斯特氏菌显色培养基(ALOA） | 1000mL/瓶 | 瓶 | 925 | ESM006
452 | 检验耗材 | OA李斯特氏菌显色培养基平板(ALOA） | 10皿/包×2 | 盒 | 370 | 用于分离和初步鉴别单增李斯特氏菌和其它李斯特菌，直径90mm，可即用
453 | 检验耗材 | TTB配套试剂 | 10套/盒 | 盒 | 60 | 用于配制四硫磺酸钠煌绿增菌液（TTB）
454 | 检验耗材 | 庖肉培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 120 | CM605A
455 | 检验耗材 | 庖肉牛肉粒 | 100g/瓶 | 瓶 | 175 | CM607
456 | 检验耗材 | TPGYT培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 210 | CM1545
457 | 检验耗材 | 液体石蜡 | 5mL/支×10 | 盒 | 140 | 5mL/支x10支，无菌
458 | 检验耗材 | 志贺氏菌毒力基因(stx1、stx2)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 1920 | SKY-81241F
459 | 检验耗材 | E-Buffer | 900μL/支*5 | 盒 | 40 | P-126
460 | 检验耗材 | 胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA） | 250g/瓶 | 瓶 | 245 | GCM168
461 | 细菌药敏试剂 | 革兰氏阴性菌药敏检测板 | 10片/盒（板式） | 盒 | 1280 | 1、定制科研用药敏板：针对沙门，大肠、金葡、肠球、链球菌等：所包药物包括：氨苄西林、氨苄西林 / 舒巴坦、氨苄西林 / 舒巴坦 / 氯唑西林、阿莫西林 - 克拉维酸、哌拉西林、哌拉西林 / 他唑巴坦、头孢他啶、头孢他啶 / 克拉维酸、头孢吡肟、头孢吡肟 / 克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟 / 克拉维酸、头孢曲松、头孢曲松 / 克拉维酸、亚胺培南、美罗培南、厄他培南、多粘菌素 E、万古霉素、去甲万古霉素、替考拉宁、达托霉素、庆大霉素、阿米卡星、氯霉素、红霉素、阿奇霉素、复方磺胺甲恶唑、环丙沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、替加环素、利奈唑胺、呋喃妥因、萘啶酸、克林霉素、呋喃唑酮、甲氧苄啶等多种药物。 2、药物浓度梯度：每块药敏板中所包含抗生素药敏浓度至少包含6~12个连续浓度梯度从提供用户定制药物浓度选择，接受用户指定药物 特制药敏板； 3、药敏定制板采用预先包被指示剂显色原理判读阴性/阳性结果：阳性反应为红色、阴性反应为蓝色 4、药敏定制板数据结果处理采用相关软件进行，同时分析统计 各药物MIC值、SIR值、MIC值范围分布及汇总结果、 MIC50/90值，导出数据可直接上传国家致病菌识别网 （PIN）、食源性疾病溯源网（Tranet） 5、可提供肠道菌群特殊耐药CRE快速检测试剂，15分钟内确认 碳青霉烯耐药酶型KPC、NDM、IMP、VIM、OXA 5种类型 6、定制药敏板报价需包含配套使用的试剂，包括MH营养肉汤、苛氧菌专用营养肉汤、弯曲菌专用营养肉汤、裂解血、无菌V型加样槽等
462 | 细菌药敏试剂 | 革兰氏阴性菌药敏检测板 | 10片/盒（板式） | 盒 | 1280 | 1、定制科研用药敏板：针对沙门，大肠、金葡、肠球、链球菌等：所包药物包括：氨苄西林、氨苄西林 / 舒巴坦、氨苄西林 / 舒巴坦 / 氯唑西林、阿莫西林 - 克拉维酸、哌拉西林、哌拉西林 / 他唑巴坦、头孢他啶、头孢他啶 / 克拉维酸、头孢吡肟、头孢吡肟 / 克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟 / 克拉维酸、头孢曲松、头孢曲松 / 克拉维酸、亚胺培南、美罗培南、厄他培南、多粘菌素 E、万古霉素、去甲万古霉素、替考拉宁、达托霉素、庆大霉素、阿米卡星、氯霉素、红霉素、阿奇霉素、复方磺胺甲恶唑、环丙沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、替加环素、利奈唑胺、呋喃妥因、萘啶酸、克林霉素、呋喃唑酮、甲氧苄啶等多种药物。 2、药物浓度梯度：每块药敏板中所包含抗生素药敏浓度至少包含6~12个连续浓度梯度从提供用户定制药物浓度选择，接受用户指定药物 特制药敏板； 3、药敏定制板采用预先包被指示剂显色原理判读阴性/阳性结果：阳性反应为红色、阴性反应为蓝色 4、药敏定制板数据结果处理采用相关软件进行，同时分析统计 各药物MIC值、SIR值、MIC值范围分布及汇总结果、 MIC50/90值，导出数据可直接上传国家致病菌识别网 （PIN）、食源性疾病溯源网（Tranet） 5、可提供肠道菌群特殊耐药CRE快速检测试剂，15分钟内确认 碳青霉烯耐药酶型KPC、NDM、IMP、VIM、OXA 5种类型 6、定制药敏板报价需包含配套使用的试剂，包括MH营养肉汤、苛氧菌专用营养肉汤、弯曲菌专用营养肉汤、裂解血、无菌V型加样槽等
463 | 检验耗材 | 加样头 | 50个/盒 | 盒 | 525 | 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。
464 | 细菌鉴定试剂 | VITEK2 GP板 | 20测试/盒 | 盒 | 2173 | 革兰阳性菌生化鉴定卡 2、试剂条包含≥43个生化反应底物 3、可通过鉴定软件分析直接得到鉴定结果 4、2-8小时内鉴定出结果 5、能鉴定120种以上种别细菌 6、每个鉴定都会产生一个完整的报告：细菌名称，经过≥2个指标（T值，鉴定百分率）的计算得出鉴定可靠性的评论，全面的生化模式，附加的信息和测试。 7、覆盖试验包括：酶反应试验，糖（醇）类发酵试验，甲基红试验，大分子物质代谢试验，有机酸盐及氨盐利用试验；酸化试验；产碱试验；碳源同化试验等 8、试剂卡的两边的膜可透过氧气而不透水。 9、比色法底物: 适用于快速和准确检定 10、试剂卡设计有接种管，条码，光学排列标记，路轨等 11、全封闭设计试剂卡片，确保不会交叉污染。 12、规格：20测试/盒
465 | 检验耗材 | EC 肉汤 | 250/瓶 | 瓶 | 145 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告
466 | 检验耗材 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 250g/瓶 | 瓶 | 170 | 250g/瓶
467 | 检验耗材 | GVPC平板 | 10皿/包*2包 | 包 | 350 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
468 | 检验耗材 | Bcye平板 | 10皿/包*2包 | 包 | 280 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
469 | 检验耗材 | BCYE-Cys平板（军团菌检测） | 10皿/包*2包 | 包 | 275 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
470 | 检验耗材 | Legiolert 96孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 13780 | 1：100个/箱 2：可适配采购人现有仪器设备（爱德士水中DST技术大肠杆菌群检测系统）
471 | 检验耗材 | 军团菌检测试剂 | 100个/盒 | 盒 | 28000 | 1：适用于公共场所冷却水、冷凝水、沐浴用水钟军团菌检测 2：无需配置培养基，扣除人为误差 3：能在7填内从100ml样品中检测出1个嗜肺军团菌 4：且能避免培养过程中人员感染风向
472 | 检验耗材 | 滤杯滤膜组合 | 250ml | 盒 | 1210 | EFFU滤杯，MCE滤膜，0.45um.
473 | 细菌鉴定试剂 | 军团菌尿液抗原检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2400 | 可用于人尿液样品中嗜肺军团菌抗原的的快速检测。 一次性使用，10分钟内可判读结果。
474 | 细菌鉴定试剂 | 布鲁氏菌抗体快速检测试剂 | 1ml/瓶，5瓶/盒，150人份/盒 | 盒 | 1500 | 1ml/瓶，5瓶/盒，150人份/盒
475 | 细菌鉴定试剂 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法） | 1ml/瓶，5瓶/盒，25人份 /盒 | 盒 | 1500 | 采用试管凝集法，产品具医疗器械许可证
476 | 检验耗材 | DST酶底物法试剂 | 200个/盒 | 盒 | 5000 | 200个/盒，可与采购人检测方案、设备、其他试剂耗材匹配
477 | 检验耗材 | DST酶底物法51孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 1800 | 100个/箱，可与采购人检测方案、设备、其他试剂耗材匹配
478 | 检验耗材 | 一次性营养琼脂平板 | 10皿/包 | 盒 | 60 | 用途：细菌计数、不含糖，可作血琼脂基础和传代用。 规格：9cm*10个 保存条件及保质期：2-25℃、避光；保质期3-6个月。 包装方式：一次性无菌塑料平皿 9cm 辐照灭菌。
479 | 检验耗材 | 一次性使用采样管-含生理盐水 | 50支/盒 | 盒 | 350 | 50支/盒，含生理盐水
480 | 检验耗材 | 沙氏琼脂平板 | 10皿/包×2 | 包 | 120 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告
481 | 检验耗材 | 营养琼脂 ( 颗粒剂型 )(NA) | 250g/瓶 | 瓶 | 155 | 1、水分含量<5%、2、包装瓶含有内盖、3、颗粒培养基，成粒率应大于90%、4、颗粒度均匀，在10-20目之间
482 | 检验耗材 | 乳糖蛋白胨培养液 ( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 145 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3、颗粒培养基，成粒率应大于90%、4、颗粒度均匀，在10-20目之间
483 | 检验耗材 | 乳糖蛋白胨培养基 | 10ml/支*20 | 盒 | 245 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
484 | 检验耗材 | 肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂) | 250g/瓶 | 瓶 | 520 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
485 | 检验耗材 | 肠球菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 595 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
486 | 检验耗材 | MUG 营养琼脂 (NA -MUG) | 100g/瓶 | 瓶 | 915 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
487 | 检验耗材 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 199 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
488 | 检验耗材 | SCDLP 液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 145 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
489 | 检验耗材 | 乳糖胆盐发酵培养基 - 双料 | 10mL/ 支 ×20 | 盒 | 245 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
490 | 检验耗材 | 10% 氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 155 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
491 | 细菌鉴定试剂 | 军团菌生化鉴定盒 | 7×10支/盒 | 盒 | 173 | 产品包含鉴定生化反应的7种培养基各10瓶、配套试剂（茚三酮试剂、硝酸盐还原试剂甲、乙液）各1瓶，无菌生理盐水10瓶、0.5 McFarland的浊度管1支、一次性吸管10支、使用说明书一份。
492 | 检验耗材 | 隐孢子虫磁珠试剂 | 10T/盒 | 盒 | 13000 | 1、用途：用于样品中贾第鞭毛虫和隐孢子虫的浓缩分离 ； 2、包装规格：10T/盒; 3、性能：磁珠上的特异性单抗可与两虫细胞表面抗原结合，在外磁场中分离。 4、适合于现有两虫快速法检测系统（Filta-max xpress）。
493 | 检验耗材 | 荧光抗体染色试剂 | 20T/盒 | 盒 | 7500 | 1、用途：用于样品中贾第鞭毛虫和隐孢子虫的染色 ； 2、包装规格：20T/盒; 3、性能：强特异性两虫抗体，荧光杂质少，采用DAPI 滴瓶，无需稀释，减少触碰； 4、适合于现有两虫快速法检测系统（Filta-max xpress）。 5、所投产品为进口产品的，须提供国内总代理的授权书或其指定授权证明，可追溯至生产
494 | 检验耗材 | 滤芯 | 10个/盒 | 盒 | 14000 | 1用途：用于样品中贾第鞭毛虫和隐孢子虫的富集过滤； 2、包装规格：10 个/盒； 3、性能：无需另外配置，滤芯包括60层多孔网状泡沫层，每层厚10mm，外径18mm，从600mm压缩到30mm。此结构在提高水样过滤速度的同时，保证有效地捕获隐孢子虫卵囊和贾弟鞭毛虫包囊。 4、适合于现有两虫快速法检测系统（Filta-max xpress）
495 | 检验耗材 | 空白药敏纸片 | 100片/瓶，5mm直径，圆形 | 瓶 | 60 | 直径5mm，厚度1.0mm，100片/瓶，高压灭菌，保质期室温1年以上
496 | 标准物质 | 冻干定量质控菌种 | (ATCC6538) 金黄色葡萄球菌，1瓶/盒，0.6-2.0*107cfu/瓶 | 瓶 | 300 | 冻干，ATCC6538，0.6-2.0*107cfu/瓶
497 | 标准物质 | 冻干定量质控菌种 | 大肠杆菌(8099)，1瓶/盒，0.6-2.0*107cfu/瓶 | 瓶 | 300 | 冻干，ATCC8099，0.6-2.0*107cfu/瓶
498 | 标准物质 | 冻干定量质控菌种 | （ATCC10231） 白色念珠菌 ，1瓶/盒，0.6-2.0*107cfu/瓶 | 瓶 | 300 | 冻干，ATCC10231，0.6-2.0*107cfu/瓶
499 | 检验耗材 | 培养瓶 | 50瓶/箱 | 箱 | 2625 | 适配BD血培养仪使用（BACTEC™ FX40）
500 | 检验耗材 | 预处理套装（LegiolertPretreatment ）（非饮用水样品使用） | 2瓶/盒 | 盒 | 2000 | 适配嗜肺军团菌酶底物法检测试剂使用
501 | 检验耗材 | HK-N-PBS采集转运拭子 | 50支/包 | 包 | 350 | 10ml/支*50，含复方中和剂磷酸盐缓冲液
502 | 检验耗材 | HK-PBS采集转运拭子 | 50支/包 | 包 | 350 | 10ml/支*50，不含复方中和剂磷酸盐缓冲液
503 | 检验耗材 | 肝小牛肉琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1000 | Solarbio，LA8730，250g/瓶
504 | 检验耗材 | MRS肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 255 | 陆桥，CM187，250g/瓶
505 | 检验耗材 | MC培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 220 | 陆桥，GCM156，250g/瓶
506 | 检验耗材 | 溴甲酚紫葡萄糖肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 110 | 陆桥CM601，250g/瓶
507 | 检验耗材 | 疱肉培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 125 | 陆桥，CM605，250g/瓶
508 | 检验耗材 | 酸性肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 110 | 陆桥，CM602，250g/瓶
509 | 检验耗材 | 麦芽浸膏汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 280 | 陆桥，CM603，250g/瓶
510 | 检验耗材 | 乙酰胺琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 240 | 陆桥，CM703，250g/瓶
511 | 检验耗材 | 明胶培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 220 | 陆桥，CM706，250g/瓶
512 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒Ia型/Ib型/Ila型/IIb型核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 25T | 盒 | 3600 | 1、样本种类：血液、血清、咽拭子、皮疹渗出液拭子、痘疱液。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、根据荧光PCR技术原理，针对猴痘病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对猴痘病毒IIa型/IIb型/Ia型/Ib分型的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
513 | 检验耗材 | 灭菌指示胶带 | 1322 | 卷 | 60 | 3M， 1322
514 | 检验耗材 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 | 1包/盒 | 盒 | 41.5 | 用于121°C下排气压力蒸汽和132°C预真空压力蒸汽灭菌效果监测。
515 | 检验耗材 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 1600 | 用于121摄氏度下排气压力蒸汽和132摄氏度预真空压力蒸汽灭菌效果监测。50支/盒。
516 | 检验耗材 | 氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液 | 250g | 瓶 | 200 | 250g/瓶 到货剩余效期3个月以上
517 | 检验耗材 | 改良胰蛋白陈大豆液体培养基 | 250g | 瓶 | 170 | 250g/瓶 到货剩余效期3个月以上
518 | 检验耗材 | 3%过氧化氢试剂 | 1mL/支*20 | 盒 | 65 | 1ml*20支/盒,到货效期3个月以上
519 | 检验耗材 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 250g | 瓶 | 165 | 250g/瓶 到货剩余效期3个月以上
520 | 检验耗材 | 缓冲蛋白胨 | 225mL/瓶X6 | 盒 | 140 | 225ml/瓶，到货剩余效期3个月以上
521 | 检验耗材 | 接种环 | 1ul接种环，25个/袋，40袋/箱 | 箱 | 316.05 | 1ul接种环，65-0001, 25个/袋，40袋/箱
522 | 检验耗材 | 接种环 | 10ul接种环，25个/袋，40袋/箱 | 箱 | 399 | 10ul接种环，65-0010, 25个/袋，40袋/箱
523 | 检验耗材 | 一次性接种针 | 25个/袋，40袋/箱 | 箱 | 316.05 | 65-0002, 25个/袋，40袋/箱
524 | 检验耗材 | 革兰氏染色液 | 10m*4 | 盒 | 63 | 10m*4 到货剩余效期3个月以上
525 | 检验耗材 | LB琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 152.25 | 250g/瓶 到货剩余效期3个月以上
526 | 检验耗材 | 采水袋 | 10个/包，10包/箱 | 箱 | 682.5 | 10个/包，10包/箱，500ml
527 | 检验耗材 | 脱脂牛奶菌种保存液 | 0.5mL*100支/盒 | 盒 | 840 | 0.5mL*100支/盒
528 | 检验耗材 | STGG运送培养基 | 1.8mL*50支/盒 | 盒 | 840 | 1.8mL*50支/盒
529 | 核酸检测试剂 | 流感嗜血杆菌6种血清分型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 4752 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
530 | 检验耗材 | 霍乱诊断血清 | 干粉血清，四支装 | 盒 | 1312.5 | 单抗，干粉
531 | 核酸检测试剂 | 霍乱弧菌O1，O139双重荧光PCR试剂盒- 检测用 | 48T/盒 | 盒 | 3840 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
532 | 核酸检测试剂 | 霍乱弧菌O1，O139双重荧光PCR试剂盒-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
533 | 核酸检测试剂 | 霍乱弧菌CTXAB荧光PCR检测试剂盒 - 检测用 | 48 T/盒 | 盒 | 1920 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
534 | 核酸检测试剂 | 霍乱弧菌CTXAB荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
535 | 核酸检测试剂 | 河弧菌荧光PCR检测试剂盒 | 48 T/盒 | 盒 | 1920 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
536 | 细菌鉴定试剂 | O1群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/袋，10人份/盒 | 盒 | 478.8 | 1人份/袋，10人份/盒
537 | 细菌鉴定试剂 | O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/袋，10人份/盒 | 盒 | 478.8 | 1人份/袋，10人份/盒
538 | 检验耗材 | 瓷珠菌种保存管 | 81支/盒 | 盒 | 700 | 1.1mL/支（含25个左右小瓷珠） 2.采用瓷珠低温冷冻保存法 3.未经使用的冻存管可在2~8℃保存2年；已经接种的冻存管在-20℃可保存1年以上或-80℃可保存2年以上。 4.冻存管中小瓷珠的颜色可能有所不同，这不代表任何产品功能的不同，只是方便用户进行菌株编码、标记。
539 | 细菌药敏试剂 | 肠杆菌定制药敏板 | 25块/盒 | 盒 | 4200 | 25块/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
540 | 细菌药敏试剂 | 肠杆菌药敏指示剂 | 10支/盒 | 盒 | 1470 | 10支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
541 | 细菌药敏试剂 | 肠杆菌鉴定肉汤管 | 100支/盒 | 盒 | 2100 | 100支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
542 | 细菌药敏试剂 | 肠杆菌药敏肉汤管 | 100支/盒 | 盒 | 2100 | 100支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
543 | 细菌药敏试剂 | 链球菌定制药敏板 | 25块/盒 | 盒 | 4126.5 | 25块/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
544 | 细菌药敏试剂 | 链球菌药敏指示剂 | 10支/盒 | 盒 | 2184 | 10支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
545 | 细菌药敏试剂 | 链球菌药敏肉汤管 | 100支/盒 | 盒 | 2520 | 100支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
546 | 细菌药敏试剂 | 金葡菌定制药敏板 | 25块/盒 | 盒 | 2750 | 25块/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
547 | 细菌药敏试剂 | 鲍曼菌定制药敏板 | 25块/盒 | 盒 | 2750 | 25块/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
548 | 核酸提取与纯化试剂 | DNA提取试剂盒-普通细菌 | 50次/盒 | 盒 | 2383.5 | 50次/盒，用于提取普通细菌DNA
549 | 核酸提取与纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂 | 10T/板×4 板 | 盒 | 420 | 10T/板×4 板，需适用于采购人现有天隆核酸提取仪
550 | 测序芯片 | 测序反应通用试剂盒（高通量300循环） | 300循环/测试，高通量 | 盒 | 37500 | 1. 300循环/测试/盒，可产生不少于120G的数据 2. 可适配采购人现有仪器设备(贝瑞 Nextseg CN500) 3. 单个测序试剂盒可产生不少于120G的数据，不少于400M的测序reads； 4. 试剂盒主要组成成分包含：测序引物、合成试剂、线性化试剂、杂交缓冲液、氢氧化钠、乙酸、次氯酸钠、清洗缓冲液、纯化水和测序芯片； 5. 测序试剂预分装，试剂槽即插即用、带有RFID（无线射频识别）追踪
551 | 测序芯片 | 测序反应通用试剂盒（中通量300循环） | 300循环/测试，中通量 | 盒 | 18300 | 1. 试剂盒为检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂和耗材，基于边合成边测序技术（简称SBS）的测序原理，完成高通量测序过程并获取样本序列信息； 2. 单个测序试剂盒可产生不少于39G的数据，不少于130M的测序reads； 3. 试剂盒主要组成成分包含：测序引物、合成试剂、线性化试剂、杂交缓冲液、氢氧化钠、乙酸、次氯酸钠、清洗缓冲液、纯化水和测序芯片； 4. 测序试剂预分装，试剂槽即插即用、带有RFID（无线射频识别）追踪
552 | 核酸检测试剂 | 腹泻症候群多种病原体超多重核酸检测试剂盒(复核用) | 24T/盒 | 盒 | 15000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测目标：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的诺如病毒（GI、GII 型）、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌（O1、O139）、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫等腹泻病原体核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
553 | 核酸检测试剂 | 腹泻症候群多种病原体超多重核酸检测试剂盒 检测用 | 50T | 盒 | 33000 | 1、检测目标:霍乱弧菌/O1群/O139群、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌(EPEC/ETEC/EHEC/EIEC/EAEC)、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒GI、诺如病毒GII、轮状病毒A组、轮状病毒B组、轮状病毒C组、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫 共37个靶标基因 2、开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
554 | 核酸检测试剂 | A组轮状病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 5400 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测目标：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的A组轮状病毒G1、G2、G3、G4、G8、G9、P[4]、P[6]、P[8]型。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
555 | 核酸检测试剂 | 轮状病毒（A、B、C、H组）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 3000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测目标：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的轮状病毒A、B、C、H组。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
556 | 核酸富集和捕获试剂 | 病原全基因组探针捕获试剂盒 | 24反应/盒 | 盒 | 26250 | 1. 支持特定病原核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 根据实验需求，定制包含病原全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 支持疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
557 | 标准物质 | 质控标准品 | 1套/盒 | 盒 | 2400 | 1.每种病原菌的质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病 原 标准 品（浓 度 分别 是 1000Copies/mL 、2000Copies/mL、10000Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL、1000Copies/mL、5000Copies/mL）。 2.质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 4.原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸 质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。 7.根据实验需求，定制不同病原菌的质控品。
558 | 核酸检测试剂 | 发热伴出血病原体核酸检测试剂盒 （检测用） | 24人份/盒 | 盒 | 9000 | 1、样品种类：血液；组织培养物等。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测12种病原体：大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病、毒湿地内罗病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒。 4、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
559 | 核酸检测试剂 | 发热伴出血病原体核酸检测试剂盒（复核用） | 25T/盒 | 盒 | 6600 | 1、检测范围：针对发热伴出血12种病原体进行核酸检测，至少包含大别班达病毒（发热伴血小板减少综合征病毒）、汉滩病毒、首尔病毒（汉城病毒）、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚-刚果出血热病毒（新疆出血热病毒）、湿地病毒（正内罗病毒属）、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、 鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒，不少于12重检测靶标。 2、检测时长：反应时长不超过90min。 3、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 5、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 6、自动分析：针对所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 7、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数值；软件具备设置调节扩增曲线阈值，荧光通道单独查看结果等功能，对于结果可疑样本自动标注，方便数据确认。针对宏石荧光定量PCR仪，可无需结果导出，直接宏石内部插件辅助判读结果阴阳性。
560 | 核酸检测试剂 | 发热伴出疹病原体核酸检测试剂盒 （检测用） | 24人份/盒 | 盒 | 9000 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测13种病原体：肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类疱疹病毒6型、登革病毒、基孔肯雅病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体 共13个靶标基因 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
561 | 核酸检测试剂 | 发热伴出疹病原体核酸检测试剂盒（复核用） | 25T/盒 | 盒 | 7150 | 1、检测范围：针对发热伴出疹13种病原体进行核酸检测，至少包含肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类疱疹病毒6型、登革病毒、基孔肯雅病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体 共13个靶标基因 2、检测时长：反应时长不超过90min。 3、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 5、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 6、自动分析：针对所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 7、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数值；软件具备设置调节扩增曲线阈值，荧光通道单独查看结果等功能，对于结果可疑样本自动标注，方便数据确认。针对宏石荧光定量PCR仪，可无需结果导出，直接宏石内部插件辅助判读结果阴阳性。
562 | 核酸检测试剂 | 22种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒 - 检测用 | 24人份/盒 | 盒 | 14300 | 二十二种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒 1、样品种类：脑脊液等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测原理：根据荧光PCR技术原理，检测22种病原体：膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、西尼罗病毒、森林脑炎病毒、大别班达病毒、人疱疹病毒6型、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌。 4、试剂盒设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNRNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
563 | 核酸检测试剂 | 22种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒（复核用） | 25T/盒 | 盒 | 12100 | 1、检测范围：针对脑炎脑膜炎22种病原体进行核酸检测，至少包含脑膜炎奈瑟球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B 族链球菌、A 族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒（日本脑炎病毒）、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB 病毒、 西尼罗病毒、 森林脑炎病毒、 大别 班达病毒、 人疱疹病毒 6型、 大肠埃希菌、 猪链球菌、 结核分枝杆菌、 隐球菌。 2、检测时长：反应时长不超过90min。 3、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 5、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 6、自动分析：针对所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 7、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数值；软件具备设置调节扩增曲线阈值，荧光通道单独查看结果等功能，对于结果可疑样本自动标注，方便数据确认。针对宏石荧光定量PCR仪，可无需结果导出，直接宏石内部插件辅助判读结果阴阳性。
564 | 核酸检测试剂 | 13种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒（检测用） | 24人份/盒 | 盒 | 9750 | 1、样品种类：脑脊液等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测13种病原体：膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒。 4、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
565 | 核酸检测试剂 | 13种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒（复核用） | 25T/盒 | 盒 | 7150 | 1、检测原理：根据荧光PCR技术原理，检测13种病原体：膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒。 2、设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNRNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 3、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 4、最低检测限：500copies/mL。 5、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
566 | 核酸检测试剂 | 9种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒 - 检测用 | 24人份/盒 | 盒 | 8100 | 九种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒 1、样品种类：脑脊液等样品。 2、检测原理：根据荧光PCR技术原理，检测9种病原体：EB 病毒、 西尼罗病毒、 森林脑炎病毒、 大别 班达病毒、 人疱疹病毒 6型、 大肠埃希菌、 猪链球菌、 结核分枝杆菌、 隐球菌。 3、设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNRNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 4、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
567 | 核酸检测试剂 | 9种脑炎脑膜炎病原体核酸检测试剂盒（复核用） | 25T/盒 | 盒 | 4950 | 1、检测原理：根据荧光PCR技术原理，检测9种病原体：EB 病毒、 西尼罗病毒、 森林脑炎病毒、 大别 班达病毒、 人疱疹病毒 6型、 大肠埃希菌、 猪链球菌、 结核分枝杆菌、 隐球菌 2、设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNRNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 3、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 4、最低检测限：500copies/mL。 5、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
568 | 核酸检测试剂 | 空肠弯曲菌11种毒力基因多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 9800 | 【检测目标：hcp、virB、ciaB、ggt、cgtA、cgtB、wlaN、cstII、cdtA、cdtB、cdtC 】
569 | 核酸检测试剂 | 空肠弯曲菌7种血清分型多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 6000 | 【检测目标：HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS23/36、HS:41、HS:44 】
570 | 核酸检测试剂 | 艰难梭菌（tcdA、tcdB、cdtA、cdtB基因）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 4000 | 检测目标：tcdA、tcdB、cdtA、cdtB基因
571 | 核酸检测试剂 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）7种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 4375 | 检测目标：O26、O45、O103、O111、O121、O145和O157
572 | 核酸检测试剂 | 猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1875 | 1：试剂液体预分装，用于定性检测样本中猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
573 | 核酸检测试剂 | 猪链球菌1型/2型/7型/9型/14型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3750 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测猪链球菌1型/2型/7型/9型/14型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
574 | 核酸检测试剂 | 猪链球菌1型/2型/5型/7型/9型/14型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 4500 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测猪链球菌1型/2型/5型/7型/9型/14型核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
575 | 核酸检测试剂 | 札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3500 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
576 | 核酸检测试剂 | 星状病毒经典型/MLB型/VA/HMO型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2625 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测星状病毒经典型/MLB型/VA/HMO型核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
577 | 核酸检测试剂 | 肠道腺病毒41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测肠道腺病毒41型核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
578 | 核酸检测试剂 | 肠道腺病毒40型/41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1875 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测肠道腺病毒40型/41型核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
579 | 核酸检测试剂 | 肺炎链球菌血清分型核酸多重检测试剂盒 | 12T/盒 | 盒 | 12900 | (检测目标：1、2、3、4、5、6B/6D、6A/6B、6C/6D、7F/7A、7B/7C/40、8、9V/9A、9L/9N、10A、10F、11A/11D/11E、11B/11C、12F/44、13、14、15B/15C、15A/15F、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、21、22A、22F、23A、23B、23F、24F/24A/24B、28F/28A、31、34、33A/33F/37、35A、35B、35F/47F、38、39)
580 | 检验耗材 | 麦康凯琼脂（颗粒剂型） | 250g | 瓶 | 180 | 250g/瓶 到货剩余效期3个月以上
581 | 检验耗材 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 250g | 瓶 | 535.5 | 1、水分含量<5% 2、包装瓶含有内盖 3、包装瓶瓶盖有防盗环 4、标签上有开封日期，便于记录
582 | 检验耗材 | 志贺菌属诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 180 | 四群；福氏和宋内志贺菌鉴定到血清型
583 | 检验耗材 | 副溶血性弧菌血清 | 1ml/瓶 | 套 | 180 | 包含O3:K6、O4:K8、O10:K4
584 | 建库试剂 | 探针捕获病原全基因组文库构建试剂盒 | 16T/盒 | 盒 | 26800 | 基于多因素算法对微生物全基因组区域进行探针设计，合成生物素标记的特异性捕获探针，针对病原微生物全基因组进行液相探针杂交捕获的试剂盒，试剂盒可以对单病原目标序列进行捕获富集，可适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台，可提供专业数据分析（云端）和技术支持。
585 | 建库试剂 | 病原全基因组文库构建试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 12000 | 通过酶切片段化和index引物扩增两个步骤完成文库制备，快速获取致病菌全长基因组序列。低起始量建库，低至1ng，基因组覆盖可达到95%，操作简单，酶切建库仅需1.5h，对不同CG含量的致病菌样本WGS测序可获得出色的基因组覆盖均一性，且在低至1ng 的gDNA起始量下均表现稳定。用于微生物培养液提取的gDNA的全基因组测序，可适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台，可提供专业数据分析（云端）和技术支持。
586 | 建库试剂 | 病原宏基因组文库构建试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 36800 | 高效破壁，覆盖所有病原体；最快可在24小时内完成从样本采集到报告出具的病原宏基因组测序全流程。 试剂盒内容包括酶；测序接头；PCR引物 (通用引物、Index引物)；捕获探针；封闭寡核苷酸；缓冲液；反应缓冲液 ；核苷酸； 磁珠；纯化试剂；封闭剂；无核酸酶水；可适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台，可提供专业数据分析（云端）和技术支持。
587 | 建库试剂 | 探针捕获超多重病原测序文库构建试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 43200 | 高性能共检DNA与RNA病原体，百万探针捕获，无需预设，可覆盖25000种以上病原体，可检出病毒全基因组序列；细菌鉴定分型与毒力耐药基因，可适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台，可提供专业数据分析（云端）和技术支持。
588 | 建库试剂 | 扩增子多重靶向病原测序文库构建试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 33600 | 基于扩增子tNGS捕获技术，全流程合二为一共检DNA与RNA病原体，兼容全样本类型，全覆盖200+种病原体，可适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台，可提供专业数据分析（云端）和技术支持。
589 | 建库试剂 | 16S（V3-V4）细菌扩增子建库试剂盒套装 | 48T/盒 | 盒 | 36800 | 利用高通量测序技术对 16S rDNA 中 V3-V4 区片段进行扩增，结合生物信息学技术，检测特定环境下的微生物（主要是细菌），鉴定所检细菌种类，提供环境样本物种分类、物种丰度、种群结构、系统进化等 ，试剂盒中包含样品采集浓缩耗材，核酸提取纯化试剂盒，16S建库试剂盒，测序试剂盒，测序芯片，以及专业数据分析（云端）和技术支持。
590 | 检验耗材 | 保鲜袋 | 大号加厚 | 个 | 12.6 | 大号加厚
591 | 检验耗材 | 透明半裙边96孔板-非灭菌 | 10片/盒 | 盒 | 218 | 不含RNase/DNase，无热原，非灭菌 原生聚丙烯制成，单切角
592 | 检验耗材 | 离心管-15ml | 50 /包 | 包 | 80.85 | 15毫升容量，透明，无热源，耐受温度-80℃至121℃。
593 | 检验耗材 | 酒精喷壶 | 500ml | 个 | 15.75 | 500毫升，带喷头
594 | 检验耗材 | 3ml巴氏吸管（独立包装） | 500支/盒 | 盒 | 210 | 3ml,一次性使用吸管，独立包装500支/盒
595 | 检验耗材 | 离心管-100ml | 30个/袋 | 袋 | 73.5 | 100mL,透明、无毒
596 | 检验耗材 | 离心管-50ml | 25个/包，20包/箱 | 箱 | 1260 | 1. 容量：50mL。 2. 材质：透明聚丙烯（PP）制，符合生物分析级要求，管盖为CentriStar盖，材质也是PP。 3. 耐受离心力：可耐受最大离心力30000G。 4. 灭菌情况：经过伽马射线灭菌，无热源。 5. 温度范围：耐受温度范围为-80℃至121℃。 6.锥底
597 | 检验耗材 | 冻存管-2ml外旋 | 2ml外旋，100支/包 | 包 | 78.75 | 2ml，外旋盖
598 | 检验耗材 | 冻存管盒-100格 | 10*10 | 个 | 9.45 | 2ml 100格，塑料制
599 | 检验耗材 | 冻存管盒-50格 | 5*10 | 个 | 5.25 | 2ml 50格，塑料制
600 | 检验耗材 | 移液管-100ml | 100mL,25支/包 | 包 | 257.25 | 100mL、透明，无毒
601 | 检验耗材 | 移液管-10ml | 4包/箱 | 箱 | 319.2 | 10ml，透明，无毒
602 | 检验耗材 | 移液管-50ml | 4包/箱 | 箱 | 787.5 | 50ML，透明，无毒
603 | 检验耗材 | 移液管-5ml | 4包/箱 | 箱 | 304.5 | 5ml，透明，无毒
604 | 检验耗材 | 9-11日龄SPF胚蛋 | 9-11日龄 | 枚 | 25 | 1.蛋壳颜色：常见为白色或淡褐色，表面光滑，无裂纹、污渍等缺陷。 2.胚胎发育：9 - 11日龄，胚胎血管发育完善，在蛋的气室周围和蛋的钝端可以看到清晰的血管分布，血管粗壮且颜色鲜红。 3.微生物指标：要求无特定病原体。
605 | 检验耗材 | 96孔V型板 | 2个/包，50包/箱 | 箱 | 1018.5 | 聚苯乙烯（PS）材质，具有良好的透明度和化学稳定性，能保证实验结果的准确性和可重复性。 3.8*12V型孔，板的外形尺寸适中，方便在实验操作中拿取和放置，也能适配大多数实验设备。 每孔的最大容量为300μL左右 孔表面经过特殊的亲水性处理 具有一定的刚性和韧性，不易破裂或变形，能耐受实验过程中的各种操作，如离心、振荡等。
606 | 化学试剂 | 青霉素-链霉素溶液 | 100ml | 瓶 | 273 | 用作抗菌剂和抗分枝杆菌剂。 广谱抑菌剂，对革兰氏阴性和革兰氏阳性生物具有活性 青霉素工作浓度为 100 U/mL；链霉素工作浓度为：100 μg/mL
607 | 化学试剂 | 清洗液-250ml | 250ml/瓶 | 瓶 | 21 | 瓶装，带螺旋盖 成分：0.9%Nacl+纯化水
608 | 检验耗材 | 取样勺 | 2g，22cm | 把 | 12.6 | 用于食品风险监测样品前处理,不锈钢可高压
609 | 化学试剂 | 红细胞保存液（阿氏液） | 100ml | 瓶 | 94.5 | 无菌，100ml瓶装. 枸橼酸钠(二水) 8.0g/L，枸橼酸(一水) 0.55g/L，葡萄糖 20.5g/L，氯化钠 4.2g/L。
610 | 化学试剂 | 磷酸盐缓冲盐溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 78.75 | 用于多种细胞培养的平衡盐溶液。 含有氯化钠，磷酸钠和钾，不含钙或镁。未添加丙酮酸钠。 可用作 1×和10×PBS 缓冲液，具有 0.0067 M PO4，pH 为 7.0 至 7.2。 经过 0.1 μm 额定孔径的过滤器过滤。 每批产品均须经过无菌测试，该测试使用现行USP中所述的膜过滤方法进行。
611 | 化学试剂 | 胰酶 | 100ml | 瓶 | 210 | 胰蛋白酶细胞分离溶液。 源自猪胰腺 水合和灌装前，经过伽马辐照 经过配制，不含钙和镁
612 | 化学试剂 | 蛋白酶K | 30U/mg,25mg/瓶 | 瓶 | 756 | 来源：白色念珠菌 无DNA酶、RNA酶污染 比活性 ≥30 U/mg（以血红蛋白为底物，37℃测定） 在宽pH范围（4.0-12.0）及变性剂（如SDS、尿素）存在下仍保持活性
613 | 化学试剂 | 二甲基亚砜 | 5*5ml | 盒 | 1165.5 | 质量水平：300 蒸汽密度：2.7 蒸汽压：0.42 mmHg ( 20 °C) 沸点：189 °C 密度：1.10 g/mL (lit.)
614 | 其他检测试剂 | DMEM高糖培养基-无菌 | 500ml/瓶 | 瓶 | 85 | 用于多种哺乳动物细胞培养制造过程和研究应用。 含碳酸氢钠缓冲液、维生素、矿物质、氨基酸、硝酸铁、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠。 已使用纯化水进行水化，并经过无菌过滤。
615 | 检验耗材 | EP管 | 10盒/箱 | 箱 | 787.5 | 灭菌，无热源
616 | 化学试剂 | HEPES | 100ml | 瓶 | 544 | 在二氧化碳变化的环境下，为细胞培养提供稳定的生理 pH。 不含支原体，已经过无菌测试。
617 | 检验耗材 | N95口罩 | 25个/盒，600个/箱 | 箱 | 2520 | 1.采用N95级别的过滤材料，能过滤至少95%的空气中的微小颗粒物，包括细菌、病毒和颗粒物等，有效阻挡空气中的有害物质。 2.外层采用防水材料，可阻挡液体渗透，保护内部过滤层。过滤层运用静电纺织物和熔喷布，能过滤掉直径为0.3微米的颗粒物。内层选用柔软材料制成，佩戴舒适，对皮肤无刺激。 3.适用于医务人员和相关工作人员对经空气传播的呼吸道传染病的防护。
618 | 检验耗材 | 防护服 | 件/包 | 个 | 105 | 1.能有效阻隔合成血液、酒精等液体，防止其渗透，能阻挡包括新冠病毒气溶胶等在内的微小颗粒，过滤效率通常可达95%以上。 2.采用高性能的无纺布材料复合而成，具有良好的强度和韧性，不易撕裂。材料表面经过特殊处理，具有抗静电性能，减少因静电吸附导致的病毒颗粒附着。 3. 防护服的各个部位在拉伸时具有一定的强度，如经向和纬向的拉伸强度能满足相关标准要求，确保在穿着和活动过程中不易破损。有适当的伸长率，能适应人体的各种动作，不妨碍检测人员的操作，如在关节部位的伸长率可满足人体弯曲、伸展等动作的需求。 4. 有多种尺码可供选择，如S、M、L、XL、XXL等，以适应不同身材的检测人员穿着，确保防护服的合身性和舒适性，同时保证防护效果。 5.连体式设计，包括帽子、上衣、裤子和鞋套，形成一个完整的防护屏障，减少缝隙和暴露部位。 门襟处采用双层密封设计，如拉链加胶条密封，防止液体和颗粒从开口处进入。袖口和脚踝处采用弹性收口设计，既能保证穿着的紧密性，又便于穿脱。
619 | 检验耗材 | 病毒采样拭子 | 独立包装 | 支 | 7.2 | 1.用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运输。 2.病毒采样试剂盒以 Hanks 液为基础，溶液中含有无机盐、氨基酸及蛋白稳定成分，病毒采样试剂盒具有稳定的渗透压，为鼻咽拭子样本提供一个稳定的运送及保存环境，样本送至实验室配合后续检测，判断所采集样本是否感染病毒。 3.分装量：应不低于标示量(3.5mL)。 4.拭子长度15cm±0.8cm。
620 | 检验耗材 | 针式过滤器 | 250个/箱 | 箱 | 2394 | 1.滤膜孔径：0.22µm，属于除菌级过滤器。 2.残留体积：≤80µL（排空气体后）。 3.无菌性
621 | 检验耗材 | 注射器-10ml | 10ml，1200支/箱 | 箱 | 620 | 10ml，1200支/箱
622 | 检验耗材 | 注射器-1ml | 1ml，0.5*20mm，3600支/箱 | 箱 | 1218 | 1ml，0.5*20mm，3600支/箱
623 | 检验耗材 | 超滤浓缩管 | 0.01um | 根 | 310 | 1.超滤浓缩管膜面积为180cm，膜孔径为0.01um。 2.对于常见病毒(肠道病毒、诺如病毒)的截留率大于等于99%。 3.需匹配HDDY-2580设备使用。
624 | 检验耗材 | 超滤浓缩管洗液 | 2ml | 瓶 | 15.75 | 1.2ml/瓶、PH值8.0-8.5。 2.浓缩后体积0.5-2ml。 3.需匹配HDDY-2580设备使用。
625 | 检验耗材 | 盒装灭菌透明吸头-200ul | 200ul，50盒/箱 | 箱 | 2100 | 200ul,盒装,灭菌，不带滤芯
626 | 检验耗材 | 导电滤芯吸头 | 无菌，带滤芯 | 盒 | 150 | 需匹配采购人现有自动分杯器使用，1000uL，黑色。
627 | 检验耗材 | 封板膜 | 100张/盒 | 盒 | 1785 | PCR封板膜。100张/盒
628 | 检验耗材 | 高压灭菌指示卡 | 500片/包 | 包 | 450 | 高压蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式），121摄氏度
629 | 检验耗材 | 精密PH试纸（5.5-9.0） | PH范围：5.5-9.0 | 本 | 5 | PH范围：5.5-9.0
630 | 检验耗材 | 精密PH试纸（8.2-10） | PH范围：8.2-10 | 本 | 5 | PH范围：8.2-10
631 | 检验耗材 | 均质袋 | 250个/箱 | 箱 | 787.5 | 1.容量：≥400mL。 2.材质：袋子由加厚聚乙烯薄膜制成，内设一整张无纺布滤膜。 3.滤膜孔径：小于280μm。 4.厚度：≥0.07mm。 5.袋子透明，具有特殊设计的书写区，便于实验标记。
632 | 检验耗材 | 面屏 | 透明 | 个 | 10.5 | 1. 面屏表面经过特殊的防雾处理，有涂覆防雾涂层，能有效防止呼吸或环境温差导致的起雾现象，确保检测人员视野清晰。 2. 尺寸：宽度约为20 - 25厘米，高度约为15 - 20厘米，能覆盖从额头到下巴的区域，提供全面的面部防护。 3.透明度较高，通常在90%以上，以保证检测人员有良好的视觉效果，不影响操作。 4.柔韧性：面屏和框架具有一定的柔韧性，能在佩戴和使用过程中适应不同的动作和姿势，不易断裂。
633 | 检验耗材 | 浓缩移液管 | 10根/盒 | 盒 | 3150 | 需适配采购人现有英诺瓦普病毒富集设备，孔径0.05um。
634 | 检验耗材 | 储存液 | 5瓶/盒 | 盒 | 580 | 30ml,需适配采购人现有英诺瓦普病毒富集设备。
635 | 检验耗材 | 洗脱液-Tris | 30ml | 瓶 | 420 | 30毫升/瓶，可适配采购人现有英诺瓦普病毒快速富集仪
636 | 检验耗材 | 生物样品送检袋 | 7*17cm，100个/包 | 包 | 25 | 1.聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）制，具有良好的化学稳定性、耐低温性和柔韧性，能保护样品不受外界环境影响。确保样品的稳定性。 2.厚度在0.05mm - 0.2mm之间。 3.具备良好的密封性能，通常采用热封或自封袋设计，能有效防止样品泄漏和外界污染物进入。表面通常有清晰的标识区域，用于填写样品信息。
637 | 检验耗材 | 生物样品送检袋 | 25*30cm，100个/包 | 包 | 61 | 1.聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）制，具有良好的化学稳定性、耐低温性和柔韧性，能保护样品不受外界环境影响。确保样品的稳定性。 2.厚度在0.05mm - 0.2mm之间。 3.具备良好的密封性能，通常采用热封或自封袋设计，能有效防止样品泄漏和外界污染物进入。表面通常有清晰的标识区域，用于填写样品信息。
638 | 其他检测试剂 | 胎牛血清-特优级 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8568 | 等级：特优级 无菌，经过0.1 μm三重过滤。 血红蛋白浓度：≤20 mg/dL 内毒素浓度：≤5 EU/mL
639 | 检验耗材 | 铁丝无菌采样袋 | 254mm*356mm，50个/盒 | 盒 | 147 | 254mm*356mm，带书写区域 50个/盒 10盒/箱
640 | 检验耗材 | 无菌一次性过滤装置 | 12个/箱 | 箱 | 1575 | 12个/箱，无菌。送达效期剩余不少于半年
641 | 检验耗材 | 细胞培养瓶（细胞） | 20个/包,10包/箱 | 箱 | 1041.6 | 1. 培养面积：25cm²。 2. 采用聚苯乙烯（PS）材质，符合USP VI医用标准，透明度高，化学性能稳定，抗化学腐蚀能力强。 3. 瓶盖为医疗级聚丙烯（PP），透气盖带有0.22微米疏水膜，有利于气体交换，防止真菌和细菌入侵。 4.经伽马射线辐照灭菌或电子束灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原。
642 | 化学试剂 | 消毒酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10.5 | 500ml/瓶，送达效期半年以上
643 | 标准物质 | 新冠病毒核酸质控品S5 | 0.5ml/支，10支/盒 | 盒 | 1470 | 1、液体，每支不少于0.5mL。 2、靶值：1000cp/ml，对数值3.0 3、参考范围：3.16x10²-3.16x10³cp/ml 4、即用性要求：提供机读条码，可直接使用，无需稀释，安全快捷。 5、预期用途：评价、验证测量精密度,分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行新型冠状病毒核酸(2019-nCoV RNA)检测的室内质量控制。
644 | 标准物质 | 新型冠状病毒核酸标准物质(低浓度) | 50ul/管 | 管 | 2415 | 适用于对浓度较低的待测样品进行定量，无需提取，可直接扩增。 N和E基因为全长，可与任何检测试剂盒匹配。 适用于所有ORF1ab基因坐标位置（13201-15600）的试剂盒。
645 | 检验耗材 | 靴套 | 4000只/箱 | 箱 | 1260 | 1.采用防水、防穿刺的材料，如聚氯乙烯（PVC）、丁腈橡胶等。 2. 能承受一定水压，长时间接触水或在潮湿环境中使用时，不会出现渗漏现象，确保脚部保持干燥，防止标本中的液体污染脚部。具有一定的抗穿刺能力，可防止被尖锐物体如针头、破碎的玻璃等刺穿，避免脚部受到伤害并防止病原体侵入。对微生物有良好的阻隔效果，能有效阻挡新冠病毒等病原体，降低感染风险。 3. 在拉伸时应具有一定的强度，不易撕裂，以保证在日常使用和检测人员活动过程中能够保持完整，提供持续的防护。具有较好的耐磨性能，能够经受住一定程度的摩擦和磨损，即使在频繁走动或与地面、设备等接触时，也不易损坏。 4.靴筒开口处设计有弹性收口或可调节的束带，能够紧密贴合腿部，防止液体、颗粒等从开口处进入，同时方便穿脱。
646 | 检验耗材 | 研磨管 | 50支/包 | 包 | 2016 | 2mm超硬研磨管，预装2.8mm陶瓷珠
647 | 检验耗材 | 眼科剪 | 10cm直尖头 | 把 | 60 | 1. 剪刀刃口锋利，能轻松剪断组织，刃口的锋利度可保持在一定水平，确保剪切过程顺畅，减少对组织的牵拉和损伤。 2.刃口的咬合度良好，两片刀刃闭合时缝隙均匀且微小，保证剪切的准确性和精细度。 3.采用优质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和强度，能经受多次高温消毒和长期使用而不生锈、不变形。
648 | 检验耗材 | 医用剪刀 | 手术剪，14cm直尖 | 把 | 50 | 1. 剪刀刃口锋利，能轻松剪断组织，刃口的锋利度可保持在一定水平，确保剪切过程顺畅，减少对组织的牵拉和损伤。 2.刃口的咬合度良好，两片刀刃闭合时缝隙均匀且微小，保证剪切的准确性和精细度。 3.采用优质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和强度，能经受多次高温消毒和长期使用而不生锈、不变形。
649 | 检验耗材 | 医用剪刀 | 手术剪，16cm直尖 | 把 | 50 | 1. 剪刀刃口锋利，能轻松剪断组织，刃口的锋利度可保持在一定水平，确保剪切过程顺畅，减少对组织的牵拉和损伤。 2.刃口的咬合度良好，两片刀刃闭合时缝隙均匀且微小，保证剪切的准确性和精细度。 3.采用优质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和强度，能经受多次高温消毒和长期使用而不生锈、不变形。
650 | 检验耗材 | 医用镊 | 眼科镊，10cm弯有齿WD | 把 | 34 | 1. 医用不锈钢材质。易清洁消毒，耐磨损。 2.应有良好的弹性，其变形量应不大于全长的5%。 3.两片连接应牢固，试验后迭合处应无开裂、断裂现象。 4.捏合时，唇头齿自头端向下在其全长三分之二内应吻合。
651 | 检验耗材 | 医用镊 | 14cm横齿(敷料) | 把 | 15 | 1. 医用不锈钢材质。易清洁消毒，耐磨损。 2.应有良好的弹性，其变形量应不大于全长的5%。 3.两片连接应牢固，试验后迭合处应无开裂、断裂现象。 4.捏合时，唇头齿自头端向下在其全长三分之二内应吻合。
652 | 检验耗材 | 医用镊 | 18cm横齿(敷料) | 把 | 18 | 1. 医用不锈钢材质。易清洁消毒，耐磨损。 2.应有良好的弹性，其变形量应不大于全长的5%。 3.两片连接应牢固，试验后迭合处应无开裂、断裂现象。 4.捏合时，唇头齿自头端向下在其全长三分之二内应吻合。
653 | 核酸提取与纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 500 | 1、试剂适用于华大384仪器、Thermo Kingfisher Flex等市面知名品牌核酸提取仪的预分装试剂盒 2、样本类型：体液、血清、血浆、浸泡液、组织匀浆液、培养液等无细胞/低细胞含量生物样品中提取病毒DNA/RNA总核酸； 3、样品体积：≤300 µl，工作体积 ≤1000 µl； 4、洗脱体积：50-150 µl； 5、提取速度：12-20分钟/批； 6、磁珠参数：分散性好，悬浮性好，半沉降时间不低于10min，磁吸相应时间快，磁吸时间≤20S。化学成分：60-70% Fe2O3, 0-10% FeO 和 30% SiO2, 孔径：0.5-2um密度：75-80mg/ml 7、提取效率：大于90% 8、灵敏度：大于30U/ml 9、浓度CV值：小于5%
654 | 核酸提取与纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂病毒提取试剂盒（磁珠法） | 6*8人份/板 | 盒 | 605 | 1、用于核酸的提取、富集、纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用； 2、采用独特分离作用的磁珠和缓冲系统，与全自动核酸提取仪配合使用，从样本中分离纯化高质量核酸。 3、样本类型：痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、全血、血清/血浆、鼻/咽/口腔拭子、尿沉渣、组织研磨液等样本； 4、核酸提取时间：≤50min; 5、提取方法： 通过转移磁珠进行各种不同操作 6、板间重复性：同批3个深孔板16个提取模板PCR的CT值重复性误差CV＜5%； 7、磁珠回收率：≥99%；
655 | 核酸提取与纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂病毒提取试剂盒（磁珠法） | 16人份/板×3板 | 盒 | 605 | 1、用于核酸的提取、富集、纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用； 2、采用独特分离作用的磁珠和缓冲系统，与全自动核酸提取仪配合使用，从样本中分离纯化高质量核酸。 3、样本类型：痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、全血、血清/血浆、鼻/咽/口腔拭子、尿沉渣、组织研磨液等样本； 4、核酸提取时间：≤50min; 5、提取方法： 通过转移磁珠进行各种不同操作 6、板间重复性：同批3个深孔板16个提取模板PCR的CT值重复性误差CV＜5%； 7、磁珠回收率：≥99%；
656 | 核酸提取与纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂病原总核酸提取试剂盒（磁珠法） | 16人份/板×3板 | 盒 | 605 | 1、用于核酸的提取、富集、纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用； 2、采用独特分离作用的磁珠和缓冲系统，与全自动核酸提取仪配合使用，从样本中分离纯化高质量核酸。 3、样本类型：痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、全血、血清/血浆、鼻/咽/口腔拭子、尿沉渣、组织研磨液等样本； 4、核酸提取时间：≤50min; 5、提取方法： 通过转移磁珠进行各种不同操作 6、板间重复性：同批3个深孔板16个提取模板PCR的CT值重复性误差CV＜5%； 7、磁珠回收率：≥99%；
657 | 其他检测试剂 | 流行性乙型脑炎IgM检测试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 5775 | 酶联免疫法，用于流行性乙型脑炎IgM检测。
658 | 麻疹风疹试剂 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 1888 | 1.检测方法：酶联免疫法； 2.检测性质：定性； 3.敏感性：98.04% ；特异性：97.96%； 4.试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 5.临界值（cutoff值）为一个区间范围，2.5-3.2 U/mL； 6.酶标抗体是碱性磷酸酶
659 | 麻疹风疹试剂 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）- 检测用 | 48人份/盒 | 盒 | 410 | 1、功能要求：检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗体。 2、储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期≥12个月。 3、检测原理：酶联免疫捕获法。 4、配套试剂齐全：主要试剂应包含稀释液、酶、显色液、洗涤液等，对照品需包括阴性、阳性对照和临界对照品。 5、试剂使用前必须有明确的平衡时间。 6、洗涤时使用洗板机应设定明确的浸泡时间。 7、产品性能：批内变异系数CV（%）≤15%（n=10），灵敏度＞98%，特异度＞98%。
660 | 麻疹风疹试剂 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）- 检测用 | 48人份/盒 | 盒 | 410 | 1、功能要求：检测人血清或血浆中的麻疹病毒IgM抗体。 2、储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期≥12个月。 3、检测原理：酶联免疫捕获法。 4、配套试剂齐全，主要试剂应包含稀释液、酶、显色液、洗涤液等，对照品需包括阴性和阳性对照。 5、试剂使用前必须有明确的平衡时间。 6、洗涤时使用洗板机应设定明确的浸泡时间。 7、产品性能：批内变异系数CV（%）≤15%（n=10），灵敏度＞97%，特异度＞89%；
661 | 麻疹风疹试剂 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 1888 | 1.检测方法：酶联免疫法； 2.检测性质：定量； 3.敏感性：98.9% ；特异性：＞99%； 4.试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 5.临界值（cutoff值）为一个区间范围，10-15 U/mL； 6.酶标抗体是碱性磷酸酶。
662 | 登革热试剂 | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法）- 检测用 | 20人份/盒 | 盒 | 700 | 1.用于定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒NS1抗原。 2.已取得医疗注册证，可用于体外诊断。（提供医疗器械注册证副本佐证） 3.阳性符合率91%以上，阴性符合率为99.7%以上，总符合率为97%以上.
663 | 登革热试剂 | 登革热NS1检测卡（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒 | 3900 | 1、胶体金法试剂； 2、每次检测标本用量≤10ul； 3、在 15-20 分钟之间判读测试结果； 4、测试线（主要组成）：小鼠单克隆登革热 NS1 抗体 1（0.59±0.12μg），小鼠单克隆登革热 NS1 抗体 2（0.59±0.12μg）。 5、对照线（主要组成）：小鼠单克隆抗鸡 IgY（0.71±0.14μg） 6、血清学灵敏度：≥99.8% 7、血清学特异度：≥99.3%
664 | 登革热试剂 | 登革热NS1检测卡-免疫层析法 | 25人份/盒 | 盒 | 3000 | 1、样本种类：血清、血浆、全血等。 2、有效期≥24个月，规格：25人份/盒。 3、采用侧向流免疫层析检测法，用于人血清、血浆或全血中登革热病毒NS1抗原的定性检测。 4、反应时间：将样本滴入样品孔或样品垫上后20分钟内读取测试结果。30分钟后读取的结果无效。 5、试剂保存条件：2℃-30℃，请勿冷冻试剂盒或将试剂盒暴露在30℃以上。
665 | 登革热试剂 | 登革热IgG/IgM检测卡- 检测用 | 20人份/盒 | 盒 | 700 | 1、可用于定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒IgG、IgM抗体 2、铝箔袋单人份包装。 3、已取得医疗注册证，可用于体外诊断。（提供医疗器械注册证副本佐证） 4、对IgG的最低检出限为1:40，对IgM的最低检出限为1:20 5、IgG抗体阳性符合率32%以上，阴性符合率为98%以上，总符合率为75%以上。 6、IgM抗体阳性符合率61%以上，阴性符合率为97%以上，总符合率为86%以上。
666 | 登革热试剂 | 登革热IgG/IgM检测卡-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 3150 | 1、胶体金法试剂； 2、每次检测标本用量≤10ul； 3、在 15分钟判读测试结果； 4、本试剂可判断原发性和继发性感染； 5、血清学灵敏度：≥99.8% 6、血清学特异度：≥99.6%
667 | 登革热试剂 | 登革热IgG/IgM检测卡-双抗体夹心法 | 25人份/盒 | 盒 | 3000 | 1、样本种类：血清、血浆、全血等。 2、有效期≥12个月，规格：25人份/盒。 3、采用间接法和双抗体夹心法和胶体金免疫层析技术用于快速定性检测人全血，血清，血浆中的登革热NS1抗原和登革热IgG/IgM抗体。 4、反应时间：将样本滴入样品孔或样品垫上后20分钟内读取测试结果。30分钟后读取的结果无效。 5、试剂保存条件：2℃-30℃。
668 | 登革热试剂 | 登革热NS1抗原和IgG/IgM抗体联合检测卡 | 20人份/盒 | 盒 | 1365 | 用于定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒NS1抗原和（或）IgG、IgM抗体。 已取得医疗注册证，可用于体外诊断。（提供医疗器械注册证副本佐证） 对IgG的最低检出限为1:40，对IgM的最低检出限为1:20 阳性符合率89%以上，阴性符合率99%以上，总符合率95%以上。
669 | 登革热试剂 | 登革热病毒IgG抗体检测试剂盒（间接法） | 96T/盒 | 盒 | 6800 | 1、间接法酶联免疫吸附试剂； 2、血清不需要预处理, 每次检测标本用量≤10uL； 3、 2.5小时内完成检测； 4、血清学灵敏度：≥97% 5、血清学特异度：≥99% 6、质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。每一试剂盒设有阴性对照和阳性对照，阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性。 7、每个试剂盒附带本批次产品的阳性校准系数；
670 | 登革热试剂 | 登革热病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法） | 96T/盒 | 盒 | 6800 | 1、捕获法酶联免疫吸附试剂； 2、血清不需要预处理, 每次检测标本用量≤10uL； 3、2.5小时内完成检测； 4、血清学灵敏度：≥97% 5、血清学特异度：≥99% 6、质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。每一试剂盒设有阴性对照和阳性对照，阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性。 7、每个试剂盒附带本批次产品的阳性校准系数；
671 | 其他检测试剂 | 基孔肯雅热抗原检测试剂-检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 700 | 1.免疫层析法试剂，用于体外定性检测血清/血浆或全血基孔肯雅病毒抗原； 2.在 15分钟判读测试结果, 操作简便； 3.有效期:不少于12个月
672 | 其他检测试剂 | 基孔肯雅热抗原检测试剂-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 900 | 1、样品种类：血浆、血清。 2、有效期≥24个月，规格≥20 人份/盒。 采用层析免疫层析法，用于定性检测人血清或血浆样本中的基孔肯雅病毒（CHIK）E1 蛋白。 3、准确度：通过检测阴性、弱阳性、中阳性及强阳性样本，每个样本重复检测10 次。阴性样本检测结果均为阴性；弱阳性、中阳性及强阳性样本检测结果均为阳性，且同一样本重复检测，T线显色均一。 4、交叉：检测HBs Ag、HBs Ab、HBe Ag、HBe Ab、HBc Ab、HIV、HCV、幽门螺杆菌、CMV、登革热、疟疾、风疹和TOXO阳性样本，无交叉反应
673 | 其他检测试剂 | 基孔肯雅病毒lgG/lgM抗体检测试剂盒-检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 700 | 1.胶体金法试剂，用于体外定性检测血清/血浆或全血基孔肯雅病毒抗体IgM和IgG抗体； 2.在 15分钟判读测试结果, 操作简便； 3.有效期:不少于12个月
674 | 其他检测试剂 | 基孔肯雅热 IgG/IgM抗体检测试剂盒-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 900 | 1.用于同时检测和区分人血清、血浆和全血中的基孔肯雅病毒 IgM 和 IgG 抗体； 2.在 15分钟判读测试结果, 操作简便； 3.有效期:不少于12个月"
675 | 其他检测试剂 | 基孔肯雅病毒IgG检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 9850 | 1、酶联免疫吸附试剂，捕获法，用于定性检测基孔肯雅热病毒抗体IgG水平。 2、血清不需要预处理, 每次检测标本用量≤10uL； 3、3小时内完成检测, 操作简便,适应疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系。 4、血清学灵敏度：≥99% 5、血清学特异度：≥98.5% 6、质量控制：批内精密度<5%，批间精密度<10%；有详细质量控制体系，明确实验成立条件。试剂盒设有阴性对照和阳性对照，阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性。试剂盒附带本批次产品的阳性校准系数。 7、校准品：≥600ul校准品； 8、检测底物：18 mL ，即用试剂，含TMB (四甲基联苯胺)TMB 。
676 | 其他检测试剂 | 基孔肯雅病毒IgM检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 9850 | 1、酶联免疫吸附试剂，捕获法，用于定性检测基孔肯雅热病毒抗体IgM水平。 2、血清不需要预处理, 每次检测标本用量≤10uL；3小时内完成检测, 操作简便,适应疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系。 3、用于检测人血清中针对基孔肯雅热病毒E1/E2蛋白的IgM抗体。 4、血清学灵敏度：≥99% 5、血清学特异度：≥98.5% 6、质量控制：批内精密度<5%，批间精密度<10%；有详细质量控制体系，明确实验成立条件。试剂盒设有阴性对照和阳对照，阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性。试剂盒附带本批次产品的阳性校准系数。 7、校准品：≥600ul校准品； 8、检测底物：18 mL ，即用试剂，含TMB (四甲基联苯胺)TMB 。
677 | 标准物质 | A族链球菌液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、A族链球菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
678 | 标准物质 | 百日咳鲍特菌液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、百日咳鲍特菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
679 | 标准物质 | 肺炎链球菌液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、肺炎链球菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
680 | 标准物质 | 肺炎支原体液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、肺炎支原体质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
681 | 标准物质 | 呼吸道合胞病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、呼吸道合胞病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
682 | 标准物质 | 呼吸道腺病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、呼吸道腺病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
683 | 标准物质 | 甲型流感病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、甲型流感病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
684 | 标准物质 | 流感嗜血杆菌液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、流感嗜血杆菌质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
685 | 标准物质 | 人偏肺病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、人偏肺病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
686 | 标准物质 | 新型冠状病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、新型冠状病质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
687 | 标准物质 | 甲型流感H1N1亚型病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、甲型流感H1N1亚型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
688 | 标准物质 | 甲型流感H3N2亚型病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、甲型流感H3N2亚型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
689 | 标准物质 | 乙型流感BV亚型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、乙型流感BV亚型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
690 | 标准物质 | 乙型流感BY亚型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、乙型流感BY亚型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
691 | 标准物质 | 呼吸道合胞病毒A型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、呼吸道合胞病毒A型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
692 | 标准物质 | 呼吸道合胞病毒B型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、呼吸道合胞病毒B型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
693 | 标准物质 | 腺病毒3型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、腺病毒3型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
694 | 标准物质 | 腺病毒7型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、腺病毒7型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
695 | 标准物质 | 副流感病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、副流感病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
696 | 标准物质 | 副流感病毒1型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、副流感病毒1型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
697 | 标准物质 | 副流感病毒2型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、副流感病毒2型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
698 | 标准物质 | 副流感病毒3型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、副流感病毒3型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
699 | 标准物质 | 普通冠状病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、冠状病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
700 | 标准物质 | 鼻病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
701 | 标准物质 | 博卡病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、博卡病毒液体质控品质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
702 | 标准物质 | 肠道病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、肠道病毒液体质控品质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
703 | 标准物质 | 肠道病毒71型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、肠道病毒71型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
704 | 标准物质 | 柯萨奇病毒B3型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、柯萨奇病毒B3型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
705 | 标准物质 | 柯萨奇病毒A16型液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、柯萨奇病毒A16型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
706 | 标准物质 | 乙型流感病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2310 | 1、乙型流感病毒质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
707 | 核酸检测试剂 | 甲型流感H1N1亚型病毒核酸检测试剂盒- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
708 | 核酸检测试剂 | 甲型流感H1N1亚型病毒核酸检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
709 | 核酸检测试剂 | 甲型流感H3N2亚型病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
710 | 核酸检测试剂 | 甲型流感H3N2亚型病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
711 | 核酸检测试剂 | 乙型流感BV亚型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
712 | 核酸检测试剂 | 乙型流感BV亚型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
713 | 核酸检测试剂 | 乙型流感BY亚型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
714 | 核酸检测试剂 | 乙型流感BY亚型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
715 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒A型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
716 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒A型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
717 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒B型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
718 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒B型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
719 | 核酸检测试剂 | 腺病毒3型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
720 | 核酸检测试剂 | 腺病毒3型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
721 | 核酸检测试剂 | 腺病毒7型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
722 | 核酸检测试剂 | 腺病毒7型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
723 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
724 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
725 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
726 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒1型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
727 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒2型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
728 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒2型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
729 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
730 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒3型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
731 | 核酸检测试剂 | 普通冠状病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
732 | 核酸检测试剂 | 普通冠状病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
733 | 核酸检测试剂 | 鼻病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
734 | 核酸检测试剂 | 鼻病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
735 | 核酸检测试剂 | 博卡病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
736 | 核酸检测试剂 | 博卡病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
737 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
738 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
739 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
740 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
741 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒B3型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
742 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒B3型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
743 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
744 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
745 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 - 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、最低检测限：500copies/mL。 4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
746 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
747 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样本种类：血液、血清、咽拭子、皮疹渗出液拭子、痘疱液。 2、产品具有三类注册证 （提供产品注册证佐证） 3、根据荧光PCR技术原理，针对猴痘病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对猴痘病毒核酸的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
748 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 24 人份/盒 | 盒 | 960 | 1、产品具有三类注册证 （提供产品注册证佐证） 2、用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、聚集性病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子、痰液和鼻咽拭子样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和 N 基因。 3、试剂盒同时包括内源性内标检测系统，最低检测限为 200copies/ml。（提供产品说明书佐证）
749 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒分支Ⅰ/分支Ⅱ/分支Ⅰb三重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 25T/盒 | 盒 | 3000 | 1、预期用途：采用实时荧光 PCR 技术，可用于皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液、全血、口咽拭子或鼻咽拭子等样本中猴痘病毒分支Ⅰ、分支Ⅱ及亚分支Ⅰb 核酸的检测。 2.试剂盒将核酸扩增所需酶、Buffer、dNTPs、特异性引物及探针等预混为一管 PCR 反应液，使用时无需体系配制，可直接将反应液分装至 PCR 管后加样上机检测。试剂盒以人类基因作为内标，设计特异性引物和探针进行扩增，可对样本采集、核酸提取和扩增过程进行监控，减少假阴性结果的出现。同时试剂盒采用 UDG 酶防污染体系，可有效防止扩增产物污染问题。 3.避光-20±5℃储存，有效期 12 个月；避免反复冻融，反复冻融次数不超过 7 次；试剂开瓶次数不超过 7 次；运输采用干冰保持低温，运输时间不应超过 4 天。 4.试剂盒的分析灵敏度为 200copies/ml。与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体(水痘-带状疱疹病毒、麻疹病毒、风疹病毒、单纯疱疹病毒等)无交叉反应。试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%，线性范围为 5X10²~2×10的10次方copies/ml。
750 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒I型/II型/Ia型/Ib分型试剂盒 | 25 反应/盒 | 盒 | 3600 | 1、样本种类：血液、血清、咽拭子、皮疹渗出液拭子、痘疱液。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、根据荧光PCR技术原理，针对猴痘病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对猴痘病毒I型/II型/Ia型/Ib分型的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
751 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒、Ⅰ分型、Ⅱ分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 25 反应/盒 | 盒 | 3000 | 1、样本种类：血液、血清、咽拭子、皮疹渗出液拭子、痘疱液。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、根据荧光PCR技术原理，针对猴痘病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对猴痘病毒核酸的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
752 | 建库试剂 | 液相探针捕获病原全基因组文库构建试剂盒 | 16反应/盒 | 盒 | 26800 | 基于多因素算法对微生物全基因组区域进行探针设计，合成生物素标记的特异性捕获探针，是针对病原微生物全基因组进行液相探针杂交捕获的试剂盒，本试剂盒可以对单病原目标序列进行捕获富集，提升捕获性能的同时也极大地降低了测序数据量，适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台，提供专业数据分析（云端）和技术支持。
753 | 核酸检测试剂 | 札如病毒核酸测定试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月；
754 | 核酸检测试剂 | 8种病原体超多重核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 12000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道 2、检测范围：至少包含鼠传8种病原体检测目标：汉坦病毒、汉滩病毒、首尔病毒（汉城病毒）、大别班达病毒（发热伴血小板减少综合征病毒）S/L/M、致病性钩端螺旋体、莫氏立克次体、嗜吞噬细胞无形体、巴尔通氏体、恙虫病东方体、土拉弗朗西斯菌 共10个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含8种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 6、扩增程序：逆转录时间≤2min，95℃变性时间≤1min，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 7、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 8、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。 9、自动分析：针对所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。
755 | 核酸检测试剂 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、适用于检测人或动物（如猪、鼠、犬）全血、尿液及动物肝、肾、肺、脑、淋巴结等组织样本中钩端螺旋体的定性检测。 2、主要组成成份：核酸扩增反应液、钩端螺旋体检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）； 3、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 7、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
756 | 核酸检测试剂 | 大别班达病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于血清等样本中，大别班达病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、 大别班达病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
757 | 核酸检测试剂 | 恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于粪便等样本中，恙虫病东方体核酸的定性检测。 2、主要组成成分：核酸扩增反应液、 恙虫病东方体检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 7、扩增时间小于80分钟。 8、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 9、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
758 | 核酸检测试剂 | 汉坦病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于血清等样本中，汉坦病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、汉坦病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、病毒检测通道：FAM 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 11、含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
759 | 核酸检测试剂 | 黄热病病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于血清等样本中，黄热病病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、黄热病病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC. 6、最低检测限：500 copies/mL 。 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
760 | 核酸检测试剂 | 黄热病病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 5、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月；
761 | 核酸检测试剂 | 蚊传病毒核酸检测试剂盒-检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 5250 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测原理：根据荧光PCR技术原理，检测病原体：流行性乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、基孔肯雅病毒、辛德毕斯病毒、登革病毒、黄热病毒、寨卡病毒。 4、设置了人的核糖核酸酶P基因（RNaseP）为内源性内标（IC）对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
762 | 核酸检测试剂 | 蚊传病毒核酸检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 4595 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从成蚊、幼蚊等样本提取的登革病毒、乙型脑炎病毒、黄热病毒、西尼罗病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒和辛德毕斯病毒常见蚊传病原核酸。 3.最低检出限:500copies/mL。总反应体积≤25μL。 4.线性范围：5×102~2×1010copies/mL。 5.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5%。 6.保存：-20±5℃保存，应避免反复冻融，试剂盒冻融次数不超过 7 次。 7.交叉反应：交叉反应：针对可能与常见蚊传病原产生交叉的其他病原（汉坦病毒、裂谷热病毒、新疆出血热病毒、新型布尼亚病毒、埃博拉病毒、鼠疫耶尔森氏菌、溶血性猪链球菌、立克次体、钩端螺旋体）均无交叉反应。 8.病原检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，可一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。。 9.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。 10.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 11.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
763 | 核酸检测试剂 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、用于血清等样本中，基孔肯雅病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、寨卡病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC. 6、最低检测限：500 copies/mL 。 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
764 | 核酸检测试剂 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于血清等样本中，寨卡病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、寨卡病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 4、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 5、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 6、病毒检测通道：FAM、VIC. 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（登革病毒、基孔肯雅病毒、汉滩病毒、汉城病毒、新疆出血热病毒、新布尼亚病毒、黄热病病毒、拉沙热病毒）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 12、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
765 | 核酸检测试剂 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 复核用 | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于血清等样本中，基孔肯雅病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、基孔肯雅病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC. 6、最低检测限：500 copies/mL 。 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
766 | 核酸检测试剂 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样本种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、根据荧光PCR技术原理，针对基孔肯雅病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对基孔肯雅病毒核酸的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、可提含内标靶基因为蚊虫的保守基因检测试剂盒。 7、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
767 | 核酸检测试剂 | 寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) - 复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 3000 | 1.采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2.用于检测样本中寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3.反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4.保质期：不小于12个月
768 | 核酸检测试剂 | 寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) - 检测用 | 25 反应/盒 | 盒 | 3000 | 1、样本种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、根据荧光PCR技术原理，针对基孔肯雅病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对基孔肯雅病毒核酸的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、可提含内标靶基因为蚊虫的保守基因检测试剂盒。 7、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
769 | 核酸检测试剂 | 麻疹病毒、风疹病毒核酸检测试剂盒- 复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、用于咽拭子、血液等样本中，麻疹病毒和风疹病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、麻疹/风疹病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、病毒检测通道：FAM、VIC。 5、最低检测限：500 copies/mL 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
770 | 核酸检测试剂 | 麻疹病毒、风疹病毒核酸检测试剂盒-检测用 | 24T/盒 | 盒 | 1920 | 1、样本种类：眼、鼻咽分泌物或血、尿等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、根据荧光PCR技术原理，针对麻疹/风疹病毒设计特异性引物和 Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对麻疹/风疹病毒核酸的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
771 | 核酸检测试剂 | 麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-检测用 | 25T/盒 | 盒 | 3000 | 1、用于脑脊液、血清等样本中，麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，麻疹、风疹、腮腺炎检测液，阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 5、最低检测限：500 copies/mL 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、扩增时间小于80分钟。 8、 特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、设置有内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP）采用 CY5 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
772 | 核酸检测试剂 | 辣椒轻斑驳病毒核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于污水中辣椒轻斑驳病毒核酸定量检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、辣椒轻斑驳病毒检测液、辣椒轻斑驳病毒标准品①、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 5、病毒检测通道：FAM 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与其他植物性病毒无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
773 | 核酸检测试剂 | 城市污水新冠病毒和辣椒轻斑驳病毒预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）- 复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、用于检测城市污水等样本中，新冠病毒、辣椒轻斑驳病毒的定性/定量检测， 应用于定量检测时，需搭配对应的标准品绘制标准曲线。 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、主要组成成分：预混液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 7、病毒检测通道：FAM、VIC、CY5 8、最低检测限：500 copies/mL； 9、线性检测范围：103~108 copies/mL 10、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 11、特异性：与其他病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
774 | 核酸检测试剂 | 城市污水新冠病毒和辣椒轻斑驳病毒预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）- 检测用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1：试剂盒包含辣椒轻斑驳病毒和新型冠状病毒标准品，标准品稀释液 ，阴性对照，阳性对照； 2；适用 ABI 7500、ABIQ5、Stratagene 3000P / 3005P、Gentier 96、Bio-Rad CFX96 Touch、Roche LightCycler480、SLAN-96P 实时荧光定量PCR 仪。 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限：200 copies/mL。
775 | 核酸检测试剂 | A组链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 4、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对A 组链球菌设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR 检测仪进行检测，从而实现对A 组链球菌核酸的检测。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
776 | 核酸检测试剂 | A组链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的 A 组链球菌核酸的检测。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
777 | 核酸检测试剂 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；培养物等。 2、适用于 ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobasZ480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月 4、根据荧光PCR技术原理，针对百日咳杆菌设计特异性引物和探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对百日咳杆菌核酸的鉴别。 5、设置了人的核糖核酸酶P基因（RNase P）为内源性内标(IC)对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。 7、最低检测限：500copies/mL。 8、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
778 | 核酸检测试剂 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、菌种及其培养物中提取的百日咳杆菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
779 | 核酸检测试剂 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；培养物等样品。 2、适用于ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobasZ480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月 4、 根据荧光PCR技术原理，针对肺炎链球菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对肺炎链球菌核酸的检测。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
780 | 核酸检测试剂 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的肺炎链球菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。
781 | 核酸检测试剂 | 甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等样品。 2、适用于 ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobasZ480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月，规格：≥25人份/盒。 4、 根据荧光PCR技术原理，针对甲型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对甲型流感病毒核酸的检测。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
782 | 核酸检测试剂 | 甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的甲型流感病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。
783 | 核酸检测试剂 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 4、检测原理： 根据荧光PCR技术原理，针对肺炎支原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对肺炎支原体核酸的检测。 5、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
784 | 核酸检测试剂 | 肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的肺炎支原体核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。（提供说明书证明） 6.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果自动判读软件，一键自动完成多种病原体的结果判读，并获得著作权登记证书。
785 | 核酸检测试剂 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 4、检测原理： 根据荧光PCR技术原理，针对人偏肺病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR 检测仪进行检测，从而实现对人偏肺病毒核酸的检测。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
786 | 核酸检测试剂 | 人偏肺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的人偏肺病毒的核酸检测。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。
787 | 核酸检测试剂 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用于 ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobasZ480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月 4、 根据荧光PCR技术原理，针对呼吸道腺病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对呼吸道腺病毒核酸的检测。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
788 | 核酸检测试剂 | 呼吸道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、咽拭子、痰液或病毒分离物中提取的腺病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。（提供说明书证明）
789 | 核酸检测试剂 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测原理： 根据荧光PCR技术原理，针对流感嗜血杆菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对流感嗜血杆菌核酸的检测。 4、最低检测限：500copies/mL。 5、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
790 | 核酸检测试剂 | 流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的流感嗜血杆菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤28min，反应全流程时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃≤30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤40次。（提供说明书证明）
791 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等。 2、适用于ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobasZ480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月 4、 根据荧光PCR技术原理，针对呼吸道合胞病毒设计特异性引物和探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对呼吸道合胞病毒核酸的鉴别。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
792 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等临床样本中提取的呼吸道合胞病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。
793 | 核酸检测试剂 | 三十重呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 12人份/盒 | 盒 | 9000 | 1、样品种类：上呼吸道标本（包括咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物、深咳痰液）；下呼吸道标本（包括呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本）；组织培养物等。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测原理： 根据荧光PCR技术原理，检测病原体：鼻病毒、腺病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、人冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1 型、副流感病毒I/II/III/IV 型、呼吸道合胞病毒A 型、呼吸道合胞病毒B 型、新型冠状病毒ORF1ab基因、新型冠状病毒N 基因、肠道病毒、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、A 组链球菌、肺炎支原体、肺炎链球菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体。 4、试剂内源性内标(IC)为人的核糖核酸酶P 基因（RNaseP)。 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
794 | 核酸检测试剂 | 冠状病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的冠状病毒通用型核酸，可涵盖冠状病毒 229E 型、冠状病毒 NL63 型、冠状病毒 HKU1 型、冠状病毒 OC43 型、SARS 冠状病毒、中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV)和新型冠状病毒（SARS-CoV-2）。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。
795 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的副流感病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。
796 | 核酸检测试剂 | 副流感病毒1型/Ⅱ型/Ш型/IV型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3600 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液中提取的副流感病毒I型、II、III型、IV型核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
797 | 核酸检测试剂 | 呼吸道腺病毒1型/2型/3型/7型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3600 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液或病毒分离物中提取的呼吸道腺病毒 1 型/2 型/3 型/7 型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
798 | 核酸检测试剂 | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。。
799 | 核酸检测试剂 | 呼吸道合胞病毒A亚型/B亚型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的呼吸道合胞病毒A亚型、B亚型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
800 | 核酸检测试剂 | 冠状病毒HKU1/0C43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3600 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
801 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
802 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，肠道病毒71型核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、肠道病毒71型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC. 6、最低检测限：500 copies/mL 。 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
803 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒(EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂盒- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的肠道病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测体系及时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管即可一次性完成病原的定性检测；反应体系≤25μL，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。 6.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果自动判读软件，一键自动完成多种病原体的结果判读，并获得著作权登记证书。
804 | 核酸检测试剂 | 肠道病毒(EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 - 复核用 | 50人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于咽拭子等样本中，EV70型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC. 5、最低检测限：500 copies/mL 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
805 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒（A24型）核酸测定试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒A24型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC. 5、最低检测限：500 copies/mL 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
806 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒A16型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC. 5、最低检测限：500 copies/mL 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
807 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒(A6及A10型)核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法)- 检测用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
808 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A6和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光pcr法） | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、 用于咽拭子等样本中柯萨奇病毒 CA6和CA10型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、主要组成成分：预混液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 试剂使用仪器为开放性机型 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
809 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸检测试剂盒- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 4500 | 1、五重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
810 | 核酸检测试剂 | 柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 4500 | 1、 用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸的定性检测 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 4、最低检测限：500 copies/mL 。 5、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 6、扩增时间小于80分钟。 7、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 8、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
811 | 核酸检测试剂 | 乙型脑炎病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
812 | 核酸检测试剂 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、 主要用于脑脊液、血清样本中乙型脑炎病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成份：RT-PCR反应液、酶混合液、乙型脑炎病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 4、病毒检测通道：FAM、VIC。 5、最低检测限：500 copies/mL 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 11、 设置有内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP）采用 VIC 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
813 | 核酸检测试剂 | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒- 复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
814 | 核酸检测试剂 | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法）- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
815 | 核酸检测试剂 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，甲型流感病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM。 6、最低检测限：500 copies/mL 。 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
816 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒Victoria核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒Victoria检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
817 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒Yamagata核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50反应/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒Yamagata核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒Yamagata检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
818 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒分型核酸测定试剂盒--复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、 用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 和Yamagata 系核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒Victoria/Yamagata检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 5、病毒检测通道：FAM、VIC 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
819 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒分型核酸测定试剂盒- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
820 | 核酸检测试剂 | 甲型、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）-复核用 | 50人份/盒 | 盒 | 4000 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
821 | 核酸检测试剂 | 甲型、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 50T/盒 | 盒 | 4250 | 1、双重检测甲型流感/乙型流感，采用一步法Taqman探针PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴型对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设与循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：同时适用于各种PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/CY5通道；
822 | 核酸检测试剂 | 甲型、乙型流感病毒、新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 50人份/盒 | 盒 | 4250 | 1、用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 2、主要组成部分：RT-PCR反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）四重检测液，阳性对照，去RNA梅水（空白对照）。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 4、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5. 5、最低检测限：500copies/mL。 6、线性检测范围：2×103-1×108copies/mL 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体无交叉反应。
823 | 核酸检测试剂 | 甲型、乙型流感病毒、新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 复核用 | 50人份/盒 | 盒 | 4250 | 1、四重检测甲型流感/乙型流感/新冠病毒O和N基因，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
824 | 核酸检测试剂 | H3N8亚型禽流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
825 | 核酸检测试剂 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法）-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
826 | 核酸检测试剂 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)- 检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、 用于人咽拭子、鼻咽抽取物及猪鼻拭子等样本中，欧亚类禽猪流感病毒 H1N1 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 4、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 5、病毒检测通道：FAM、VIC 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 2、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
827 | 核酸检测试剂 | 流感病毒H10亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于咽拭子样本中，流感病毒 H10亚型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、病毒检测通道：FAM。 4、最低检测限：500 copies/mL； 5、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 6、扩增时间小于80分钟。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 8、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
828 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H10型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
829 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、 用于禽类或畜类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液、禽饮水等样本中，禽流感病毒H3亚型核酸的定性检测。 2、病毒检测通道：FAM。 3、最低检测限：500 copies/mL； 4、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 5、扩增时间小于80分钟。 6、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 7、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 8、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
830 | 核酸检测试剂 | 甲型流感病毒H5/H7/H9亚型核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法)- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 3000 | 1、三重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
831 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 6000 | 1、用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒 H5、H7 和 H9 亚型核酸的定性检测。 2、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃ 贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 3、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 4、最低检测限：500copies/mL 。 5、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 7、扩增时间小于80分钟。 8、特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
832 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5N1核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
833 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5N2核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
834 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5N7核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
835 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5亚型病毒核酸检测试剂盒 （荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒H5亚型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、病毒检测通道：FAM。 4、最低检测限：500 copies/mL； 5、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 6、扩增时间小于80分钟。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 8、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
836 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法）- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
837 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H9N2核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
838 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H9型核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、用于咽拭子等样本中，禽流感病毒 H9 亚型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、病毒检测通道：FAM。 4、最低检测限：500 copies/mL； 5、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 6、扩增时间小于80分钟。 7、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 8、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
839 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H9亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法）- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
840 | 核酸检测试剂 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
841 | 核酸检测试剂 | 甲型H1N1（2009）和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4000 | 1、 用于咽拭子等样本中，甲型 H1N1（2009）和 H3亚型流感病毒核酸的定性检测。 2、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、甲型 H1N1（2009）和 H3 亚型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 4、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 5、病毒检测通道：FAM、VIC 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 8、扩增时间小于80分钟。 9、特异性：特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 11、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
842 | 核酸检测试剂 | 甲型H1N1(2009)和季节性H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 2000 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
843 | 核酸检测试剂 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3600 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型 H1N1 亚型（pdm 2009）、季节性 H3 亚型、Yamagata 系和 Victoria 系人类流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
844 | 核酸检测试剂 | 呼吸道15种病原体超多重核酸检测试剂盒 - 检测用 | 10人份/盒 | 盒 | 4000 | 1、多重检测方案要求常规检测15种病原体，至少包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、肠道病毒、腺病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌共16个靶标基因。试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设与循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：同时适用于各种PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
845 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
846 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒通用型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒通用型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月。冻融≤6次不影响检测效果 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
847 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒(Ⅰ型)核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
848 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒Ⅰ型核酸测定试剂盒- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒1型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒1型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
849 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒(Ⅱ)型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
850 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒Ⅱ型核酸测定试剂盒- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒2型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒2型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果。 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
851 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒(Ⅲ型)型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
852 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒Ⅲ型核酸测定试剂盒- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒3型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒3型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
853 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒(Ⅳ型)核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
854 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒Ⅳ型核酸测定试剂盒- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 1000 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒4型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒4型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
855 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型分型测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 3600 | 1、四重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
856 | 核酸检测试剂 | 登革病毒I型/II型/III型/IV型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）- 检测用 | 25人份/盒 | 盒 | 3600 | 1、样本种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、 根据荧光PCR技术原理，针对登革病毒I型/II型/III型/IV型病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对登革病毒登革病毒I型/II型/III型/IV型核酸的检测。 4、反应时间：≤80分钟。 5、最低检测限：500copies/mL。 6、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
857 | 核酸检测试剂 | 8种病毒性腹泻病原体核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 4800 | 1、同时检测诺如病毒1/2型、轮状病毒A/B/C、肠道腺病毒、星状病毒、札如病毒，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：试剂使用仪器为开放性机型
858 | 核酸检测试剂 | 腹泻类9种病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 5670 | 1、 用于粪便、肛拭子等样本中，诺如病毒 GI/GII、 札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒和轮状病毒 A 组、B 组、C 组、H 组的核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期不少于12个月。冰袋低温运输4天对效期没有影响；反复冻融 5 次对效期没有影响。 3、检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 4、最低检测限：500 copies/mL 5、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%。 7、PCR全流程最快反应时长≤80分钟 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型 10、 设置有人源性内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP），通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
859 | 核酸检测试剂 | 呼吸道病原体多重核酸检测试剂盒 | 12人份/盒 | 盒 | 4680 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒(ORF1ab基因、N基因)、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体的核酸。 3.最低检出限:500copies/mL。总反应体积≤25μL。 4.线性范围：5×102~2×1010copies/mL。 5.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5%。 6.保存：-20±5℃保存，应避免反复冻融。 7.反应体系中加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 8.交叉反应：针对可能与呼吸道病原体产生交叉的其他病原（肺炎克雷伯菌、嗜肺军团菌、铜绿假单胞菌、肺炎衣原体、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、卡他莫拉菌、鲍曼不动杆菌）均无交叉反应。 9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 10.病原检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，可一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。。 11.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。 12.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 13.试剂组成及规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照。 14.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 15.采用96孔预分装技术，每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，反应体系≤25μL，无需配置体系只需一步加入核酸，一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。
860 | 核酸检测试剂 | 呼吸道15种病原体超多重核酸检测试剂盒 - 复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 8000 | 1、适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、检测范围：至少包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、肠道病毒、腺病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌共16个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测，2管完成所有靶标检测。 5、反应体系：每管反应体系≤20μL。 6、扩增程序：逆转录时间≤3min， 95℃变性时间≤1min， 熔解曲线分析温度设置范围 54~88℃。 7、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 8、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中的扩增曲线Ct值并结合熔点温度Tm不同，对样品中的病原体进行鉴别检测 9、自动判读：针对所有适配机型，均配备有专用的熔解曲线判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。 10、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性和Ct值，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 12、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
861 | 核酸检测试剂 | 6种呼吸道病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 3600 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，也可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
862 | 核酸检测试剂 | 呼吸道21种病原体超多重核酸检测试剂盒 - 检测用 | 12T/盒 | 盒 | 6600 | 1、多重检测方案要求常规检测15种病原体和建议检测6种病原体，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设与循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：同时适用于各种PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
863 | 核酸检测试剂 | 呼吸道21种病原体超多重核酸检测试剂盒 - 复核用 | 50T/盒 | 盒 | 27500 | 1、适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2、检测范围：针对呼吸道21种病原体进行核酸检测，至少包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、肠道病毒、腺病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体等，不少于22重检测靶标。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 6、扩增程序：逆转录时间≤2min，95℃变性时间≤1min，熔解曲线分析温度设置范围50~90℃。 7、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 8、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 9、自动分析：针对所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 10、判读软件：辅助判读软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，并显示每个孔阳性靶标数值；软件具备设置调节扩增曲线阈值，荧光通道单独查看结果等功能，对于结果可疑样本自动标注，方便数据确认。针对宏石荧光定量PCR仪，可无需结果导出，直接宏石内部插件辅助判读结果阴阳性。 11、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 12、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。
864 | 核酸检测试剂 | 呼吸道病原体超多重核酸检测试剂盒（带分型）- 检测用 | 50人份/盒 | 盒 | 30000 | 1、检测目标：新型冠状病毒ORF1ab/N、甲型流感病毒通用型/H1N1 pdm09/H3N2、乙型流感病毒Victoria/ Yamagata、呼吸道合胞病毒A/B、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒1/2/3/4、普通冠状病毒OC43/NL63 /229E /HKU1、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体、肺孢子菌 共34个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 6、性能评估：提供省级或以上单位的性能评估报告，包含产品的阴阳符合性、灵敏度、特异性测试结果，性能符合行业检测要求。
865 | 核酸检测试剂 | 呼吸道病原体超多重核酸检测试剂盒（带分型）- 复核用 | 50人份/盒 | 盒 | 37400 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒(ORF1ab基因、N基因)、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体的核酸。 3.最低检出限:500copies/mL。总反应体积≤25μL。 4.线性范围：5×102~2×1010copies/mL。 5.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5%。 6.保存：-20±5℃保存，应避免反复冻融。 7.反应体系中加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 8.交叉反应：针对可能与呼吸道病原体产生交叉的其他病原（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、卡他莫拉菌、鲍曼不动杆菌）均无交叉反应。 9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 10.病原检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，可一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。。 11.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。 12.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 13.试剂组成及规格：1管阳性对照，1管阴性对照。 14.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 15.配置体系只需加入酶混合液分装，再加入核酸，一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。
866 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-10ul | 96支/盒 | 盒 | 55 | 10ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
867 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-20ul | 96支/盒 | 盒 | 55 | 20ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
868 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌移液吸头-100ul | 96支/盒 | 盒 | 55 | 100ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
869 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌吸头-200ul | 96支/盒 | 盒 | 55 | 200ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
870 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌吸头-1000ul | 48支/盒 | 盒 | 55 | 1000ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
871 | 检验耗材 | 离心管-10ml | 10ml | 包 | 25 | 灭菌，无热源
872 | 检验耗材 | 5ml巴氏吸管 | 10袋/箱 | 箱 | 250 | 容量5毫升，效期3个月以上
873 | 检验耗材 | 胰蛋白酶（TPCK处理） | 100ml | 瓶 | 3770 | 100毫升/瓶，送达效期3个月以上
874 | 检验耗材 | 注射器 | 1ml | 箱 | 1160 | 有医疗器械许可证，1ml.
875 | 检验耗材 | 细胞培养瓶 （细胞） | 5个/包 | 包 | 139 | 细胞培养瓶，斜口，透气盖，TC处理。
876 | 检验耗材 | 离心管-5ml | 20包 | 箱 | 1080 | 无DNA/RNA酶
877 | 检验耗材 | 1%鸡血红细胞 | 100ml | 瓶 | 295 | 100毫升/瓶，送达效期3个月以上
878 | 检验耗材 | 爱思进T-200-Y移液枪头 | 20包/箱 | 箱 | 900 | 20包/箱，送达效期3个月以上
879 | 检验耗材 | 冻存管 | 500个/盒 | 盒 | 262 | 1.5ml螺口环盖透明可立，含盖子带O型密封圈，适配华大分杯系统
880 | 检验耗材 | 无粉丁腈手套-小号 | S号/100只/盒 | 盒 | 52 | 材质：丁腈，一次性使用，无粉，小号
881 | 检验耗材 | 无粉丁腈手套-中号 | M号/100只/盒 | 盒 | 52 | 材质：丁腈，一次性使用，无粉，中号
882 | 检验耗材 | 医用橡胶检查手套-小号 | 100只/盒，20盒/箱 | 箱 | 588 | 材质：天然橡胶，弹性好，乳白色，小号。
883 | 检验耗材 | 医用橡胶检查手套-中号 | 100只/盒，20盒/箱 | 箱 | 588 | 材质：天然橡胶，弹性好，乳白色，中号。
884 | 检验耗材 | 一次性PE薄膜手套-中号 | 100只/盒 | 盒 | 633 | 材质:PE，一次性使用，中号
885 | 检验耗材 | 一次性PE薄膜手套-小号 | 100只/盒 | 盒 | 633 | 材质:PE，一次性使用，小号
886 | 检验耗材 | 无粉乳胶手套-中号 | 100支/盒，10盒/箱 | 盒 | 50 | 无粉，一次性使用，蓝色，中号
887 | 检验耗材 | 无粉乳胶手套-小号 | 100支/盒，10盒/箱 | 盒 | 50 | 无粉，一次性使用，蓝色，小号
888 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-6.5号 | 50副/盒，6.5 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，6.5号
889 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-7号 | 50副/盒，7 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，7号
890 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-7.5号 | 50副/盒，7.5 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，7.5号
891 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-8号 | 50副/盒，8 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，8号
892 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-6.5号 | 50副/盒，6.5 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，6.5号
893 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-7号 | 50副/盒，7 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，7号
894 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-7.5号 | 50副/盒，7.5 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，7.5号
895 | 检验耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套-8号 | 50副/盒，8 | 盒 | 50 | 材质：橡胶，弹性好，灭菌处理，8号
896 | 核酸检测试剂 | 麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 2880 | 1、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 2、最低检测限：500copies/ml； 3、试剂盒内含一管阳性对照，一管阴性对照； 4、试剂盒检测病原最少涵盖：麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒；
897 | 检验耗材 | 灭菌吸头-200ul | 96支/盒 | 盒 | 50 | 不带滤芯
898 | 核酸检测试剂 | 15种呼吸道病原体核酸多重检测试剂盒 | 25T/盒 DD487QQH | 盒 | 9375 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测国家检测任务必检的15种16靶标呼吸道病原体核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
899 | 核酸检测试剂 | 6种呼吸道病原体核酸多重实时荧光FCR检测试剂盒(B版本) | 25T/盒 DD5466YH | 盒 | 4500 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测国家检测任务选检的6种呼吸道病原体核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.可提供试剂同品牌qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
900 | 核酸检测试剂 | 呼吸道16种病原体预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 10000 | 1、多重检测方案要求常规检测15种病原体，至少包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、肠道病毒、腺病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌共16个靶标基因。试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设与循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 5、PCR仪器要求：同时适用于各种PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
901 | 核酸检测试剂 | 城市污水新型冠状病毒(N、ORF1ab基因)双重核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 14400 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
902 | 核酸检测试剂 | 城市污水PMMoV病毒核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 7200 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
903 | 核酸检测试剂 | 城市污水新型冠状病毒(N、ORF1ab基因)、PMMoV病毒三种核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 21600 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
904 | 核酸检测试剂 | 城市污水流感病毒(甲、乙)、辣椒轻斑驳病毒三种核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 21600 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
905 | 核酸检测试剂 | 城市污水诺如病毒 (GI、GII型)双重核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 14400 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
906 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒核酸定里检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 7200 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
907 | 核酸检测试剂 | 流感病毒（甲、乙型）、甲型流感病毒（H1、H3型）四重核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 28800 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
908 | 核酸检测试剂 | 甲流、乙流、新冠、合胞四重核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 28800 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
909 | 核酸检测试剂 | 乙型流感病毒(Victoria、Yamagata)双重核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 14400 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
910 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒(H5、H7、H9亚型)三重核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 21600 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
911 | 核酸检测试剂 | 猴痘病毒核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 7200 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
912 | 核酸检测试剂 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒(数字PCR法) | 8T/盒 | 盒 | 2400 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
913 | 核酸检测试剂 | 札如、星状、肠道腺病毒核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 8T/盒 | 盒 | 7200 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
914 | 核酸检测试剂 | 霍乱弧菌、创伤弧菌、副溶血弧菌、溶藻弧菌核酸定量检测试剂盒(数字PCR法) | 8T/盒 | 盒 | 9600 | 1、无需绘制标准曲线 2、储存条件:应在-20士5℃环境下保存，有效期14个月，冻融不超过5 次。 3、最低检测限 0.5 copies/ μL。 4、精密度:对于<50copies/20μL ddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤80%;对于>50copies/20uLddPCR 反应体系的样本，变异系数接受标准为≤40%。 5、线性范围:0.5copies/μL~5000 copies/μL.。
915 | 检验耗材 | 微滴制备芯片+32孔板 | 1（32孔测试） | 盒 | 2112 | 1、使用一次性芯片来生成和分析微滴； 2、与标准32孔板兼容，每个20μL样本可生成约10,000-20,000个纳升级微滴；
916 | 检验耗材 | 2xddPCR Supermix for Probes | 2*1ml | 盒 | 6138 | 1、包含DNA聚合酶、dNTPS、缓冲液、稳定剂和荧光染料等成分
917 | 检验耗材 | 数字PCR微滴生成油 | 1*150mL | 盒 | 19200 | 1、在微滴生成过程中形成稳定的油包水微滴。
918 | 检验耗材 | 数字PCR微滴阅读油 | 1 * 2L | 盒 | 27000 | 1、PCR扩增后，为液滴读取过程提供稳定的光学环境； 2、确保检测系统能准确分析每个微滴的荧光信号；
919 | 核酸检测试剂 | 污水监测8种病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 T/盒 | 盒 | 16000 | 1、采用荧光PCR法，结果可一键自动判读并显示CT值、曲线及孔位信息； 2、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 3、最低检测限：500copies/ml； 4、试剂盒检测病原最少涵盖：新型冠状病毒N/ORF1ab基因、猴痘病毒、中东呼吸道综合征病毒、黄热病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、辣椒轻斑驳病毒，配置体系3管；
920 | 核酸检测试剂 | 入境航空器污水监测8种病原体核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24 T/盒 | 盒 | 7680 | 1、采用荧光PCR法，结果可一键自动判读并显示CT值、曲线及孔位信息； 2、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 3、最低检测限：500copies/ml； 4、试剂盒检测病原最少涵盖：新型冠状病毒N/ORF1ab基因、猴痘病毒、中东呼吸道综合征病毒、黄热病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、辣椒轻斑驳病毒，配置体系3管；
921 | 核酸检测试剂 | 城市污水监测18重病原体核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 T/盒 | 盒 | 36000 | 1、采用荧光PCR法，结果可一键自动判读并显示CT值、曲线及孔位信息； 2、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 3、最低检测限：500copies/ml； 4、试剂盒检测病原最少涵盖：检测目标：新型冠状病毒N/ORF1ab基因、甲型流感病毒、H1N1、H3N2、H5、H7、H9、乙型流感病毒、BV、BY、猴痘病毒、诺如病毒（GⅠ型、GⅡ型）、伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、霍乱弧菌、辣椒轻斑驳病毒等；
922 | 核酸检测试剂 | 城市污水监测18重病原体核酸定量检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24 T/盒 | 盒 | 17280 | 1、采用荧光PCR法，结果可一键自动判读并显示CT值、曲线及孔位信息； 2、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 3、最低检测限：500copies/ml； 4、试剂盒检测病原最少涵盖：检测目标：新型冠状病毒N/ORF1ab基因、甲型流感病毒、H1N1、H3N2、H5、H7、H9、乙型流感病毒、BV、BY、猴痘病毒、诺如病毒（GⅠ型、GⅡ型）、伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、霍乱弧菌、辣椒轻斑驳病毒等；
923 | 核酸检测试剂 | 呼吸道23种病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-检测用 | 12 反应/盒 | 盒 | 7200 | 定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、鹦鹉热衣原体、肺炎链球菌、SARS-CoV-2(ORF1ab 基因)、SARS-CoV-2(N 基因)、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、A 族链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌的核酸。
924 | 核酸检测试剂 | 城市污水新冠病毒预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 盒 | 4000 | 1、用于样本中，新型冠状病毒与辣椒轻斑驳病毒核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
925 | 核酸检测试剂 | 入境航空器污水监测6种病毒预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 4500 | 1、采用荧光PCR法，结果可一键自动判读并显示CT值、曲线及孔位信息； 2、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 3、最低检测限：500copies/ml； 4、试剂盒检测病原最少涵盖：新型冠状病毒N/ORF1ab基因、猴痘病毒、中东呼吸道综合征病毒、黄热病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、辣椒轻斑驳病毒，配置体系3管；
926 | 核酸检测试剂 | 急性呼吸道22种病原体核酸检测全预混分装试剂盒（荧光PCR法） | 24 T/盒 | 盒 | 9800 | 1、采用荧光PCR法，结果可一键自动判读并显示CT值、曲线及孔位信息； 2、反应体系配置简单快速，操作简便，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 3、最低检测限：500copies/ml； 4、试剂盒内含一管混合阳性对照，一管阴性对照； 5、试剂盒八联管液体预分装，每孔加入5ul模板后离心即可上机检测； 6、试剂盒设置有内参，内参为人核糖核酸酶P（RNase P），检测病原最少涵盖：甲/乙型流感病毒、新型冠状病毒（N、ORF1ab 基因 ）、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、腺病毒、肠道病毒、人副流感病毒、人冠状病毒、人博卡病毒、A 组链球菌、鼻病毒、百日咳鲍特菌、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎衣原体、军团菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌、隐球菌、肺炎克雷伯菌，肺孢子菌，配置体系7管； 7、试剂盒特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 8、提供原厂qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读； 9、产品同时适用于ABIQ5，伯乐CFX96，宏石等多种荧光PCR分析仪； 10、不同批号试剂不能混用，冻融次数5次； 11、保存：试剂盒-20℃±5℃，有效期12个月；
927 | 标准物质 | 麻疹病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2500 | 1、麻疹病毒7型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
928 | 标准物质 | 风疹病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2500 | 1、风疹病毒7型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
929 | 标准物质 | 腮腺炎病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2500 | 1、腮腺炎病毒7型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
930 | 标准物质 | 诺如病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2500 | 1、诺如病毒7型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
931 | 标准物质 | 登革病毒液体质控品 | 6支/盒 | 盒 | 2500 | 1、登革病毒7型质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000Copies/mL 、2000Copies/mL和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL 、1000Copies/mL和5000Copies/mL）。 2、规格：灭活病原0.5mL/管；病原核酸 100μL/管，共6管/盒。 3、质控标准品应为液体状态（直接使用状态）
932 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、用于样本中，禽流感病毒核酸检测 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
933 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5亚型/H7亚型/H9亚型/甲型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-检测用 | 50T/盒 | 盒 | 7200 | 1、用于样本中，禽流感病毒H5亚型/H7亚型/H9亚型核酸检测 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
934 | 核酸检测试剂 | 尼帕病毒核酸检测试剂盒-检测用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、用于样本中，尼帕病毒核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
935 | 核酸检测试剂 | 禽流感病毒H5亚型/H7亚型/H9亚型/甲型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 7200 | 1、用于样本中，禽流感病毒H5亚型/H7亚型/H9亚型/甲型核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
936 | 核酸检测试剂 | 尼帕病毒核酸检测试剂盒-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1000 | 1、用于样本中，尼帕病毒核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 3、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 4、病毒检测通道：FAM、VIC 5、最低检测限：500 copies/mL； 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 7、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 9、适用仪器：试剂使用仪器为开放性机型
937 | 登革热试剂 | 登草热病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T/盒 | 盒 | 1500 | 酶联免疫法，用于登草热病毒IgG抗体检测。具有医疗器械注册证
938 | 核酸检测试剂 | 呼吸道23种病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 12人份/盒 | 盒 | 7200 | 定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、鹦鹉热衣原体、肺炎链球菌、SARS-CoV-2(ORF1ab 基因)、SARS-CoV-2(N 基因)、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、A 族链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌的核酸。
939 | 其他检测试剂 | Accuri c6 Plus 1年维护保养试剂盒（PM Kit Flow Cytometer 1 Year） | 661331 | 盒 | 8652 | 需适配采购人现有碧迪ACCURI C6 PLUS流式细胞仪
940 | 测序芯片 | 测序芯片 | 40G | 张 | 12600 | 可适配采购人现有三代测序仪器MinION Mk1C
941 | 基因工程试剂 | 免扩增条形码试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 12600 | 可适配采购人现有三代测序仪器MinION Mk1C
942 | 基因工程试剂 | 清洗试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 1680 | 可适配采购人现有三代测序仪器MinION Mk1C
943 | 测序芯片 | Miseq Reagent Micro Kit v2 基因测序试剂盒 | 300cycle | 盒 | 4987.5 | 300cycle/盒，可适配采购人现有因美纳MISEQ测序仪
944 | 测序芯片 | Miseq Reagent Kit v2 基因测序试剂盒 | 300cycles | 盒 | 10395 | 300cycle/盒，可适配采购人现有因美纳MISEQ测序仪
945 | 测序芯片 | 测序反应通用试剂盒（中通量） | MM300 | 盒 | 5300 | MM300 /盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ测序仪
946 | 测序芯片 | 测序反应通用试剂盒（高通量） | MH300 | 盒 | 15500 | MH300 /盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ测序仪
947 | 测序芯片 | 测序反应通用试剂盒（快速） | MR100 | 盒 | 7560 | MR100/盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ测序仪
948 | 测序芯片 | 测序仪反应通用试剂盒（测序法）-75循环 | 75循环/测试 | 盒 | 18480 | 1、75循环/测试/盒，可产生不少于30G的数据 2、可适配采购人现有仪器设备（贝瑞 NextSeq CN500) 3、数据质量高，通量灵活
949 | 测序芯片 | 测序仪反应通用试剂盒（测序法）-150循环 | 150循环/测试 | 盒 | 13650 | 1、150循环/测试/盒，可产生不少于19G的数据 2、可适配采购人现有仪器设备（贝瑞 NextSeq CN500) 3、数据质量高，通量灵活
950 | 核酸提取与纯化试剂 | QIAseq FastSelect-rRNA HMR Kit | 24次/盒 | 盒 | 8366.4 | 24次/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
951 | 建库试剂 | 双链cDNA合成试剂盒- 检测用 | 96次/盒 | 盒 | 7087.5 | 96T/盒， 二链产物不纯化，cDNA合成仅需25分钟 兼容100 pg - 10 ng total RNA，DNA&RNA共提取核酸 升级版逆转录模块，优异的病原检出，严格的背景菌质控
952 | 建库试剂 | TruePrep Flexible DNA Library Prep Kit for Illumina | 96次/盒 | 盒 | 12474 | 96次/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
953 | 建库试剂 | TruePrep Index Kit V2 for Illumina | 192次/盒 | 盒 | 661.5 | 192次/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
954 | 建库试剂 | 双链cDNA合成试剂盒-复核用 | 96T/盒 | 盒 | 6825 | 96T/盒，干冰运输。-25~-15℃保存，有效期1年。
955 | 建库试剂 | 快速版酶切法建库试剂盒 | 96T | 盒 | 10844.4 | 96T/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
956 | 建库试剂 | 建库接头 | 96×2T | 盒 | 1887.9 | 96×2T/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
957 | 建库试剂 | xGenTM DNA建库试剂盒EZ（96次） | 96次/盒 | 盒 | 12092 | 1.用于DNA文库构建；2.样本类型：FF/高质量FFPE/基因组DNA/PCR扩增子；3.起始浓度：0.1-1000ng；4.兼容多种品牌测序仪
958 | 建库试剂 | xGen UDI引物对，板1， 8nt | 8nt | 盒 | 2343 | 1.用于DNA文库构建；2.样本类型：FF/高质量FFPE/基因组DNA/PCR扩增子；3.起始浓度：0.1-1000ng；4.兼容多种品牌测序仪
959 | 建库试剂 | xGen杂交和洗涤v2试剂 | 16次/盒 | 盒 | 999.6 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
960 | 建库试剂 | xGen杂交和洗涤v2磁珠 | 16次/盒 | 盒 | 1887.9 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
961 | 建库试剂 | xGen 杂交探针 | 16次/盒 | 盒 | 47364 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
962 | 建库试剂 | xGen® 通用阻断序列—TS Mix, 16 反应 | 16次/盒 | 盒 | 7136 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
963 | 核酸富集和捕获试剂 | 新型冠状病毒全基因组富集试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15000 | 1.试剂包含RNA病毒的反转录体系和新冠病毒全基因扩增体系，通过再在预混体系中加入模板即可完成反应体系配置； 2.⽀持新冠疫苗、临床样本、环境样本或培养病毒株获得新冠病毒全基因组序列； 3.支持新冠病毒核酸阳性样本进行新冠病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 4.覆盖不同亚型新冠毒株，包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron。
964 | 核酸富集和捕获试剂 | 超敏新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 15600 | 1、试剂包含RNA病毒的反转录体系和新冠病毒全基因扩增体系，通过再在预混体系中加入模板即可完成反应体系配置； 2、⽀持新冠疫苗、临床样本、环境样本或培养病毒株获得新冠病毒全基因组序列； 3、支持新冠病毒核酸阳性样本进行新冠病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 4、覆盖不同亚型新冠毒株，包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron。 5、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月；
965 | 建库试剂 | Nextera XT Library Prep Kit 96 Samples 基因文库建库试剂盒 | 96 Samples | 盒 | 23100 | 1、适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验； 2、灵敏度：低至1ng核酸； 3、试剂形式：预先混合的整合试剂、减少移液等手工操作； 4、建库原理：转座酶切法建库、无需任何额外核酸打断设备； 5、适用机型：因美纳的测序平台适用； 6、DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA； 7、文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建； 8、文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；
966 | 建库试剂 | Nextera XT index kit v2 Set A | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 13125 | 96 indexes, 384 samples,可适配采购人现有因美纳MINISEQ和MISEQ测序仪
967 | 其他检测试剂 | 逆转录试剂盒(RT SuperMix Kit) | 100人份/盒 | 盒 | 5700 | 100人份/盒,可适配采购人现有博日PCR仪
968 | 其他检测试剂 | Q5 热启动超保真 2X 预混液 | 500次/包 | 盒 | 9600 | 500次/包,可适配采购人现有现有博日PCR仪
969 | 建库试剂 | xGenTM Amplicon核心试剂盒（96次） | 96次反应/盒 | 盒 | 11581.5 | 1.用于扩增子方法靶向捕获； 2.覆盖性能：99.7%； 3.起始材料：1st or 2nd stand cDNA; 4.多重化能力：1536对UDI； 5.兼容其他标签
970 | 建库试剂 | xGenTM Amplicon UDI引物板1 | 96rxn | 盒 | 2730 | 1.用于扩增子方法靶向捕获； 2.覆盖性能：99.7%； 3.起始材料：1st or 2nd stand cDNA; 4.多重化能力：1536对UDI； 5.兼容其他标签
971 | 建库试剂 | xGenTM SARS-CoV-2 增强Amplicon试剂盒（96次） | 96rxn | 盒 | 5880 | 1.用于扩增子方法靶向捕获； 2.覆盖性能：99.7%； 3.起始材料：1st or 2nd stand cDNA; 4.多重化能力：1536对UDI； 5.兼容其他标签
972 | 核酸提取与纯化试剂 | TGuide Smart病原微生物DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法96孔板预分装试剂） | 6板/盒 | 盒 | 6825 | 适用于血浆等各种体液样本、组织、拭子、粪便等样本。可同时提取病原微生物的DNA和RNA。
973 | 核酸提取与纯化试剂 | AMPure XP 核酸纯化磁珠 | 60ml/瓶 | 瓶 | 12495 | 200bp以上的核酸回收率高达90%以上。有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。纯化后的产物在4℃温度下保持7天不被降解。双链和单链DNA都能得到纯化。手工操作和自动化工作站操作皆可。
974 | 核酸提取与纯化试剂 | TGuide Smart 环境微生物基因组DNA提取试剂盒 | 96次/盒 | 盒 | 1791.3 | 样本广泛性好，可适用于土壤、粪便、发酵产物、水体、池塘淤泥、海洋沉积物、肠道内容物等多种类型样本的微生物基因组DNA提取。快速去除腐殖酸，后续PCR抑制极低。提取的DNA纯度高，可直接用于下游实验。
975 | 基因工程试剂 | Qubit RNA HS高灵敏检测试剂盒 | 500次/盒 | 盒 | 4445.7 | 500次/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
976 | 基因工程试剂 | Qubit dsDNA HS assay kit | 500次/盒 | 盒 | 2274.3 | 500次/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
977 | 基因工程试剂 | DNA 分离缓冲液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 357 | 50mL/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
978 | 基因工程试剂 | 1K 计算标准品 | 100ul/管 | 管 | 357 | 100ul/管，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
979 | 基因工程试剂 | 标准卡夹(S2) | 200次/支 | 支 | 1785 | 200次/支，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
980 | 基因工程试剂 | 5k 计算标准品 | 100ul/管 | 管 | 420 | 100ul/管，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
981 | 基因工程试剂 | 20bp-5000bp 校准标准品 | 100ul/管 | 管 | 420 | 100ul/管，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
982 | 基因工程试剂 | 吐温20 | 100ML/瓶 | 瓶 | 834.7 | 100ML/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
983 | 基因工程试剂 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 45 | 500ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
984 | 基因工程试剂 | 无RNA水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 589 | 500ml/瓶，分子级，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
985 | 建库试剂 | SuperScript VILO cDNA 合成试剂盒 | 50次反应/盒 | 盒 | 8111 | 1.用于生成两步法 RT-qPCR 应用所需的第一链 cDNA； 2.以 2 管的形式提供，包括含有 VILO 反应混合物的单管和含有酶混合物的单管； 3.酶混合物之中含有一种 SuperScript III 反转录酶 (RT)，可实现高效的 cDNA 合成； 4.可用于从不同起始量的 RNA 合成 cDNA。
986 | 核酸提取与纯化试剂 | 核酸提取或纯化试剂 | 48人份 | 盒 | 1008 | 1外观：纯化磁珠摇匀后为肉眼可见均匀悬浊液，无肉眼可见聚团，无结块；2纯化效率：对企业参考品进行纯化，通过核酸定量仪检测纯化前后的DNA浓度，回收率≥80%
987 | 核酸富集和捕获试剂 | 肺炎支原体全基因组富集试剂盒（多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.适用于：肺炎支原体样本探针捕获实验，试剂盒含病毒探针、封阻序列和配套杂交捕获试剂等； 2.最低检出限：32CT，基因覆盖度≥99%； 3.杂交时间≤2h，大幅提升建库效率 4.适用测序平台：Illumina、Salus 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库及探针捕获步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机（提供包含全流程操作介绍的试剂及设备说明书，并可提供2种以上试剂用于设备验收）； 6.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告（提供分析系统页面截图及肺支全基因组测序相关软著资质证明） 7.对于符合试剂盒样本要求但建库或测序失败的样本，可以免费提供测序技术服务
988 | 核酸富集和捕获试剂 | 甲型流感病毒全基因组富集试剂盒（多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.HA(1-18)、NA(1-11)所有亚型甲型流感联检，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.适用于流感病毒阳性样本全长基因组扩增,包含流感病毒基因组反转录、全基因组扩增模块，无需额外添置试剂 3.采用RT-PCR一步法，扩增时长≤2.2小时（提供试剂盒说明书）； 4.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机； 6.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告 7.对于符合试剂盒样本要求但建库或测序失败的样本，可以免费提供测序技术服务
989 | 核酸富集和捕获试剂 | 乙型流感病毒全基因组富集试剂盒（多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.Victoria、Yamagata系两种乙型流感联检联检，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告） 2.适用于流感病毒阳性样本全长基因组扩增,包含流感病毒基因组反转录、全基因组扩增模块，无需额外添置试剂 3.采用RT-PCR一步法，扩增时长≤2.2小时（提供试剂盒说明书）； 4.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机； 6.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告 7.对于符合试剂盒样本要求但建库或测序失败的样本，可以免费提供测序技术服务
990 | 核酸富集和捕获试剂 | 人副流感病毒1-4型全基因组富集试剂盒 (多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.无需提前分型，人副流感病毒1、2、3、4a、4b型别联检，扩增管数≤2管，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.适用于副流感病毒阳性样本进行全长基因组扩增，包含副流感病毒基因组反转录、全基因组扩增，无需额外添置试剂； △3.反转录体系≥20μl，反转录时长≤13分钟，扩增管数≤2管，反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险扩增，扩增时长≤3小时（提供试剂盒说明书及示踪染料的实物图）； 4.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机（提供包含全流程操作介绍的试剂及设备说明书，并可提供2种以上试剂用于设备验收）； 6.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告
991 | 核酸富集和捕获试剂 | 呼吸道合胞病毒A/B型全基因组富集试剂盒（多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.呼吸道合胞病毒A/B亚型联检，无需进行分型检测，扩增管数≤2管，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.试剂形式：包含合胞病毒基因组反转录、全基因组扩增试剂； 3.反转录体系≥20μl，反转录时长≤13分钟，反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险扩增，扩增时长≤3小时（提供试剂盒说明书及示踪染料的实物图）； 4.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
992 | 核酸富集和捕获试剂 | 人腺病毒B型全基因组富集试剂盒（多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 28800 | 1.适用于人腺病毒B型包括但不限于B3/7/21亚型的全基因组进行扩增，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.扩增体系25μl，扩增管数≤2管，扩增时长≤2.5小时；（提供说明书说明） 3.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 4.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机（提供包含全流程操作介绍的试剂及设备说明书，并可提供2种以上试剂用于设备验收）； 5.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告
993 | 核酸富集和捕获试剂 | 诺如病毒GI型全基因组富集试剂盒 (多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.适用 诺如病毒GI型全基因组进行扩增，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.扩增体系25μl，扩增管数≤2管，扩增时长≤2.5小时；（提供说明书说明） 3.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 4.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机（提供包含全流程操作介绍的试剂及设备说明书，并可提供2种以上试剂用于设备验收）； 5.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告
994 | 核酸富集和捕获试剂 | 诺如病毒GII型全基因组富集试剂盒 (多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.适用 诺如病毒GII型全基因组进行扩增，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.扩增体系25μl，扩增管数≤2管，扩增时长≤2.5小时；（提供说明书说明） 3.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 4.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机（提供包含全流程操作介绍的试剂及设备说明书，并可提供2种以上试剂用于设备验收）； 5.可搭配同品牌微生物一体化分析工作站，无需生信专业知识，一键式操作，直接生成分析报告
995 | 核酸富集和捕获试剂 | 偏肺病毒A/B型全基因组富集试剂盒 (多重扩增法） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.偏肺病毒A/B亚型联检，无需进行分型检测，扩增管数≤2管，32CT内样本基因组覆盖度≥99%（提供说明书及全基因组报告）； 2.试剂形式：包含偏肺病毒基因组反转录、全基因组扩增，无需额外添置试剂； 3.反转录体系≥20μl，反转录时长≤13分钟，反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险扩增，扩增时长≤3小时（提供试剂盒说明书及示踪染料的实物图）； 4.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
996 | 核酸富集和捕获试剂 | 尼帕病毒全基因组富集试剂盒(探针捕获法-Illumina 版) | 16人份 | 盒 | 17600 | 1.适用于：尼帕病毒马来西亚株（NiV-M）和孟加拉株（NiV-B）的探针捕获实验，试剂盒含病毒探针、封阻序列和配套杂交捕获试剂等； 2.最低检出限：32CT，基因覆盖度≥99%； 3.杂交时间≤2h，大幅提升建库效率 4.适用测序平台：Illumina、Salus等 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库及探针捕获步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
997 | 核酸富集和捕获试剂 | 尼帕病毒全基因组富集试剂盒(探针捕获法-Illumina 版) | 24人份 | 盒 | 26400 | 1.适用于：尼帕病毒马来西亚株（NiV-M）和孟加拉株（NiV-B）的探针捕获实验，试剂盒含病毒探针、封阻序列和配套杂交捕获试剂等； 2.最低检出限：32CT，基因覆盖度≥99%； 3.杂交时间≤2h，大幅提升建库效率 4.适用测序平台：Illumina、Salus等 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库及探针捕获步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
998 | 核酸富集和捕获试剂 | 人腺病毒全基因组富集试剂盒（探针捕获法-Illumina版） | 24人份 | 盒 | 26400 | 1.适用于：腺病毒A-G所有亚型样本探针捕获实验，试剂盒含病毒探针、封阻序列和配套杂交捕获试剂等； 2.最低检出限：32CT，基因覆盖度≥99%； 3.杂交时间≤2h，大幅提升建库效率 4.适用测序平台：Illumina、Salus等 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库及探针捕获步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
999 | 核酸富集和捕获试剂 | 诺如病毒全基因组富集试剂盒（探针捕获法-Illumina版） | 24人份 | 盒 | 26400 | 1.适用于：诺如病毒GI, GII, GIV 型别样本探针捕获实验，试剂盒含病毒探针、封阻序列和配套杂交捕获试剂等； 2.最低检出限：32CT，基因覆盖度≥99%； 3.杂交时间≤2h，大幅提升建库效率 4.适用测序平台：Illumina、Salus等 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库及探针捕获步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
1000 | 核酸富集和捕获试剂 | 甲型流感病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 17500 | 1. 支持甲型流感核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖所有不同亚型甲型流感毒株，包括但不限于H5N1和H7N9等禽流感； 5. 支持甲型流感疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 7. 试剂盒生产厂家需生产同品牌流感病毒生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息，软件需具备《计算机软件著作权登记证书》；(提供软著证明) 8. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的同品牌流感病毒生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面；
1001 | 核酸富集和捕获试剂 | 乙型流感病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 17500 | 1. 支持乙型流感核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖所有不同亚型甲型流感毒株，包括但不限于H5N1和H7N9等禽流感； 5. 支持甲型流感疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 7. 试剂盒生产厂家需生产同品牌流感病毒生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息，软件需具备《计算机软件著作权登记证书》；(提供软著证明) 8. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的同品牌流感病毒生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面；
1002 | 核酸富集和捕获试剂 | 合胞病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持合胞病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖所有不同亚型合胞毒株，包括A型和B型，两种型别的逆转录和扩增PCR程序一致；（需提供说明书证明） 5. 支持咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 7. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息； 8. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面；
1003 | 核酸富集和捕获试剂 | 登革热病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持登革热病毒核酸阳性样本进行新冠病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含登革热病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖四种不同血清型登革热毒株，包括1，2，3和4型； 5. 支持登革热疫苗、血清、血浆、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 7. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息； 8. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面；
1004 | 核酸富集和捕获试剂 | 诺如病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持诺如核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含诺如病毒全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 支持诺如粪便、拭子等临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
1005 | 核酸富集和捕获试剂 | 腺病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 17500 | 1. 支持腺病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 试剂形式：整合式试剂，包含腺病毒全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖不同亚型腺病毒毒株，包括但不限于B、C、E亚群； 5. 支持腺病毒疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果；
1006 | 核酸富集和捕获试剂 | 偏肺病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持偏肺病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖不同亚型偏肺病毒，包括A1，A2，B1和B2四个亚型； 5. 支持偏肺病毒疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 7. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息； 8. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面； 9. 使用一步法扩增体系，样本核酸体积使用量≦15uL；
1007 | 核酸富集和捕获试剂 | 副流感病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持副流感病毒核酸阳性样本进行副流感病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含副流感病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险； 5. 覆盖不同亚型副流感病毒毒株； 6. 支持副流感病毒临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 7. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 8. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得副流感病毒分型，副流感病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
1008 | 核酸富集和捕获试剂 | 病原捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持指定病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 覆盖用户所需的特定病毒亚型； 5. 支持咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 7. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息； 8. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面；
1009 | 核酸富集和捕获试剂 | 轮状病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 18750 | 1. 支持轮状病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含轮状病毒全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 支持粪便、拭子等临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
1010 | 核酸富集和捕获试剂 | 呼吸道腺病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 17500 | 1. 适用性：腺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2. 规格：24反应/盒； 3. 试剂形式：整合式试剂，包含腺病毒全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 包含不同亚型腺病毒毒株，包括但不限于B、C、F亚群； 5. 支持腺病毒咽拭子、环境样本等不同样本类型；▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得腺病毒分型，腺病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
1011 | 核酸富集和捕获试剂 | 肠道腺病毒全基因组捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 17500 | 1. 适用性：腺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2. 规格：24反应/盒； 3. 试剂形式：整合式试剂，包含腺病毒全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 包含不同亚型腺病毒毒株，包括但不限于A、F、G亚群； 5. 支持腺病毒咽拭子、环境样本等不同样本类型；▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得腺病毒分型，腺病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
1012 | 核酸富集和捕获试剂 | 轮状病毒全基因组探针捕获试剂盒 | 24reactions | 盒 | 26250 | 1. 支持轮状病毒核酸阳性样本进行全基因组探针捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含轮状病毒全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4. 支持粪便、拭子等临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果
1013 | 建库试剂 | Illumina快速酶切法RNA文库构建试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 6000 | 1、建库原理为快速酶切法构建Illumina平台文库 2、试剂盒为严格背景菌质控版本，更适用于病原体检测 3、试剂盒包含全部建库模块，无需另外添置试剂 4、包含gDNA消化步骤，可以降低DNA干扰 5、RNA合成cDNA后进行酶切片段化，可拓展应用DNA/RNA共建库 6、10min超快速一步法完成DNA片段化、末端修复、3’端加A，建库总时长≤100min 7、起始RNA投入量为100 pg - 500 ng 8、试剂盒包含96index 9、成功构建的测序文库可用于下游靶向捕获测序，或直接使用测序通用反应试剂盒上机测序 10.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库步骤，建库仪功能覆盖病原富集+建库+纯化，搭配预分装试剂，可生成均一化文库，全流程自动化，实现产物等体积混样上机
1014 | 检验耗材 | 细胞计数板-30 slides | 30 slides/盒 | 盒 | 577.5 | 使用 TC10 或 TC20 自动细胞计数仪，使用双腔玻片进行快速、高度可重现的细胞计数。 计数参数 – 范围 5 x 104– 1 x 107细胞/mL 和 6 – 50 μM 细胞直径 每个腔室只需要 10 μl 悬浮细胞 每个腔室中计数的体积为 0.4 μl（相当于四个 1 x 1 mm 正方形的手动血球计数器） 两个腔室都可以在插入前加载 腔室标记为 A 和 B，腔室旁边的箭头指示载玻片的插入方向 计数玻片是一次性多边形塑料，具有由聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA） 组成的双腔。每张玻片尺寸为 75 × 25 × 1.8 mm（宽 x 深 x 高），腔室深度为 100 μm。
1015 | 检验耗材 | 科研专用20m加厚铝箔纸 | 15um，30cm*20m/盒 | 盒 | 21 | 15um,30cm*20m，实用铝箔纸 银色柔滑触感，良好的导热性能 遮光密封，质地均匀，加厚不易皱裂 广泛用于食品烘培和科研实验中避光
1016 | 其他检测试剂 | 细胞计数板 | 1片/盒 | 盒 | 1155 | 亮线金属银底可在常规显微镜下呈现高光，通过调节对比度可以改变显微镜图像，从而根据需求使划线变亮或变暗，更易于观察计数 深度为0.1mm，每格面积为0.0025平方毫米 计算盘中央部分的表面经过特殊加工抛光 适用于红、白血球与血小板的分析，亦适用于细胞计算 包装规格：每只塑料盒内含1块计数板与2片专用盖玻片。细胞计数板与专用盖玻片皆可重复使用。
1017 | 检验耗材 | 0.22 μm 过滤器 | 250个/盒 | 盒 | 2236.5 | 连接（入口/出口）Female Luer-Lok/Male Luer slip 过滤器代码GP 装配入口Luer-Lok® 鲁尔锁母头 装配出口鲁尔滑接公头 外壳改性丙烯酸 色码绿色 最大入口压力[巴（psi）]10 bar (145 psi) 最高工作温度45 °C
1018 | 检验耗材 | 0.45 μm 过滤器 | 250个/盒 | 盒 | 2236.5 | 连接（入口/出口）Female Luer-Lok/Male Luer slip 过滤器代码HV 装配入口Luer-Lok® 鲁尔锁母头 装配出口鲁尔滑接公头 外壳改性丙烯酸 色码黄色 最大入口压力[巴（psi）]10 bar (145 psi) 最高工作温度45 °C
1019 | 检验耗材 | 150*25mm细胞培养皿 | 100个/箱 | 箱 | 682.5 | TC处理，细胞贴壁性优良 电子束灭菌，无菌包装 无DNA酶 无RNA酶 无热源 无内毒素 底面平坦透明，显微镜下不会光学扭曲变形 皿盖有叠放定位环，易于叠放 皿盖通气栅设计 包装袋易撕口设计
1020 | 检验耗材 | 60mm细胞培养皿，TC处理 | 50包/箱 | 箱 | 787.5 | 底采用进口硼硅酸盐玻璃； 培养皿采用符合USP Class-6标准100%纯聚苯乙烯原料； 采用医用级无影胶水粘接而成，对细胞无毒性； 玻底厚度为0.16-0.19mm； 适合各类激光共聚焦实验、荧光显微实验和相差显微实验等实验； 每个独立包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源； 无热源，无内毒素，无细胞毒性； 伽马辐照灭菌，SAL 10-6
1021 | 检验耗材 | Parafilm封口膜 | 4英寸*125英寸，1卷/盒 | 盒 | 239.4 | 产品名称:Parafilm封口膜(4英寸×125英尺) 产品包装:1卷/盒
1022 | 检验耗材 | 全白96孔细胞培养板 | 80个/盒 | 盒 | 794.85 | 主要用于使用化学发光检测仪(Luminometer)等仪器进行发光分析(luminescent assay)的实验。
1023 | 检验耗材 | 透明细胞96孔板 | 100个/箱 | 箱 | 1050 | 建议工作体积为75至200 µL 经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能 带凝结环的单向板盖，有助于减少污染 经过γ-辐照灭菌，经认证无热原 独立的字母数字编码便于区分孔 独立包装
1024 | 检验耗材 | 一次性移液管-10ml | 10ml， 200/箱 | 箱 | 319.2 | 无菌 不含RNase/DNase 无热原 无细胞毒性 无BSE/TSE 防滴吸头 带颜色标识的放大条纹 双向刻度，可选递增或递减刻度 负刻度可提供额外容量 三种包装方式可选：纸塑独立包装；透明塑料独立包装；大包装 容积精准度可达总容积的±2%
1025 | 检验耗材 | 一次性移液管-5ml | 5ml， 200/箱 | 箱 | 315 | 无菌 不含RNase/DNase 无热原 无细胞毒性 无BSE/TSE 防滴吸头 带颜色标识的放大条纹 双向刻度，可选递增或递减刻度 负刻度可提供额外容量 三种包装方式可选：纸塑独立包装；透明塑料独立包装；大包装 容积精准度可达总容积的±2%
1026 | 检验耗材 | 12孔透明经TC处理多孔板 | 50 /箱 | 箱 | 525 | 独立的字母数字编码便于区分孔，平底 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明) 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层 无热原
1027 | 检验耗材 | 24孔透明经TC处理多孔板 | 1 /包 ，100 /箱 | 箱 | 1050 | 独立的字母数字编码便于区分孔，平底 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明) 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层 无热原
1028 | 检验耗材 | 细胞瓶 | 5个/包，5包/箱 | 箱 | 845.25 | 225cm²的生长面积 由光学透明的原生聚苯乙烯制成 经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能 印有批号，便于追溯 100%完整性检测 经过γ-辐照灭菌 无热原
1029 | 检验耗材 | 6孔板 | 50个/箱 | 箱 | 630 | 独立的字母数字编码便于区分孔，平底 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明) 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层 无热原
1030 | 检验耗材 | 一次性移液管-25ml | 25ml，200/箱 | 箱 | 186.48 | 运输条件常温运输 材质PS 灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶，无热原 工作容量25 ml 最小刻度0.2 ml 负刻度-7.0 色标红色
1031 | 检验耗材 | 一次性移液管-50ml | 50ml，200/箱 | 箱 | 337.68 | 运输条件常温运输 材质PS 灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶，无热原 工作容量50 ml 最小刻度0.5 ml 负刻度-7.0 色标紫色
1032 | 检验耗材 | 荧光定量PCR高透明封板膜-灭菌 | 50/包 | 包 | 53.76 | 运输条件常温运输 材质PET 颜色：本色透明 灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶 光学性能：普通型透光 适配性PCR板、酶标板、样品板、96孔深孔板 使用温度-80~110°C
1033 | 检验耗材 | 动物/植物组织研磨介质预装管(基本款) | 50管/包 | 包 | 236.25 | 适用于TGrinder H24R组织研磨低温均质仪（OSE-TH-02），2ml体积大小，内装特异性珠子以研磨组织
1034 | 检验耗材 | 100mm细胞培养皿 | 10*30 | 箱 | 346.5 | TC处理促进细胞贴壁 培养皿盖卡槽设计保证稳定的气体交换 皿侧的尺环设计，便于拿握，减少污染 可堆集放置，节省空间 无热原 无DNase和RNase 无菌 尺寸：100mm×20mm（实际培养尺寸：86mm×21.5mm）
1035 | 其他检测试剂 | Anti-Lck抗体 | 50 μl/支 | 支 | 3608.85 | 宿主：Rabbit 应用：适用于: IHC-P,ICC/IFmore details 种属反应性与反应: 人
1036 | 其他检测试剂 | Anti-RNF38 | 100 μl/支 | 支 | 3787.35 | 宿主:兔 适用于：IHC-P、ICC/IF 反应对象：人 同工型：IgG
1037 | 其他检测试剂 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)-1ml | 2*1ml | 包 | 42 | 以溴酚蓝为染料,5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。 可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
1038 | 其他检测试剂 | TBST缓冲液(10X，pH7.4) | 500ml | 瓶 | 50.4 | 缓冲盐溶液。用于免疫印迹（WB）、免疫荧光（IF）、免疫组化（IHC）和免疫细胞化学（IC）等试验中封闭液的配制、一抗二抗的配制、一抗二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景，增强信噪比。
1039 | 其他检测试剂 | HA标签抗体 | 500ul | 支 | 5355 | 宿主：兔 反应对象：人 WB (1:1000-1:5000), IF(1:200-1:800), IP (1:200)该HA标签抗体可识别在细胞内过表达的HA标记重组蛋白，包括HA位于氨基酸和羧基端的重组蛋白
1040 | 其他检测试剂 | RIPA裂解液(强） | 100 mL | 瓶 | 219.45 | 细胞组织快速裂解液。RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的PAGE、Western、免疫沉淀(immunol precipitation，IP)、免疫共沉淀(co-IP)和ELISA等。 用于动物、植物的细胞或组织样品，也可以用于真菌或细菌样品。
1041 | 其他检测试剂 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)-15ml | 15mL | 瓶 | 169.05 | 以溴酚蓝为染料，5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。 用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
1042 | 其他检测试剂 | Western转膜液 | 10*1L | 盒 | 267.75 | 用于Western时湿法电转膜。 安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。 转膜液无需调节pH值。 可回收，回收后可以再使用2-3次。
1043 | 其他检测试剂 | HRbio™ 三色预染蛋白质分子量标准Marker（6.5-270 kDa） | 250ul | 瓶 | 365.4 | 由10种预染蛋白组成，分子量范围为6.5-270kDa，其中30 kDa、270kDa为橙色条带，52 kDa为绿色条带，6.5、16、37、66、95、130、175 kDa为蓝色条带。使用本产品可动态观察蛋白电泳状态和转膜效果。经SDS-PAGE电泳后转移到PVDF膜、NC膜上可见清晰的彩色条带。即用型产品，无需加热、稀释或添加还原剂，开盖即用。 干冰运输。-20℃保存，有效期2年；室温放置1-2个月无影响
1044 | 其他检测试剂 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 12孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
1045 | 其他检测试剂 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 10孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
1046 | 其他检测试剂 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 15孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
1047 | 其他检测试剂 | Tris-mops-sds running buffer | 5包/盒 | 包 | 157.5 | 用 1000 ml水复溶为每袋粉末制作 1X 电泳缓冲液。 1X MOPS 缓冲液配方： SDS 页面 Tris 碱：6.06 克 MOPS:10.46 克 SDS:1.0 克 乙二胺四乙酸:0.3 克 去离子水:至 1000 毫升
1048 | 其他检测试剂 | 免冰浴快速转膜缓冲液（干粉） | 15包、干粉 | 包 | 157.5 | 用于Western Blot时湿法快速转膜的缓冲液 安全无毒害：不含有毒有害组分，也无需使用剧毒的甲醇等试剂。 转膜快速、无需冰浴：使用快速转膜缓冲液时，在400 mA恒流转膜15-30 min即可将聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白转移至PVDF膜或硝酸纤维膜（NC膜）等印迹膜上。 常温运输与储存，24个月有效期。
1049 | 其他检测试剂 | lumiQ通用型ECL发光液 | 250ml+250ml | 盒 | 1260 | 灵敏：信噪比高，背景低，可检测低于 pg 级抗原。 持久：可提供充足的时间获取所需条带的深度。 便捷：加入底物即可检测。 稳定：长期存放不减低灵敏度。 兼容：对不同实验室的操作习惯兼容性强，新手上手快，更换系统无需优化。 性状：A 液：淡黄色至无色液体；B 液：无色液体。
1050 | 其他检测试剂 | CCK-8 试剂盒 | 1*5*100T | 盒 | 157.5 | 基于WST-8的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。类似于MTT的化合物,在电子耦合试剂1-Methoxy PMS存在的情况下,可以被还原生成橙黄色水溶性的甲臜（Formazan）。细胞增殖越多越快,则颜色越深；细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同样的细胞,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。
1051 | 其他检测试剂 | DEPC水 | 1 x 500 mL | 瓶 | 916 | 酸碱度：6 到 8 在室温下储存。 无 DNase，分子生物学级，无 RNase 经 DEPC 处理 1 x 500 毫升 高压灭菌， 膜过滤
1052 | 其他检测试剂 | 无RNA水（分子级） | 500mL | 瓶 | 486.15 | 不含 DNase/RNase 的 UltraPure 蒸馏水 （500 mL/瓶） 在室温下储存。 无 DNase，分子生物学级，无 RNase 未经 DEPC 处理 500 毫升 膜过滤
1053 | 其他检测试剂 | 反转录试剂盒PrimeScriptTM II High Fidelity One Step RT - PCR Kit | 200 Rxns × 4/套 | 盒 | 5355 | 可以快速、高效合成Real Time PCR用cDNA，是进行2 Step Real Time RT-PCR反应的理想试剂。 含有Oligo dT Primer和Random 6 mers两种反转录引物，可根据实际情况区别使用。反转录反应可以使用Random 6 mers或Oligo dT Primer，也可以Oligo dT Primer和Random 6 mers同时使用。只扩增一种目的基因时，也可以使用Specific Primer作为反转录引物。
1054 | 其他检测试剂 | 高特异性qPCR试剂TB Green Premix Ex Taq II (Tli RNase H Plus) | 200 Rxns × 2/套 | 套 | 2048.55 | 采用TB Green嵌合荧光法进行Real Time PCR的专用试剂。制品中含有Real Time PCR反应的最适浓度TB Green，是一种2×浓度的Premix Type试剂。 添加了Tli RNaseH(耐热性RNaseH)。 Buffer经过改良，使反应特异性比TB Green Premix Ex Taq(Tli RNaseH Plus)（Code No.RR420A）更高。能抑制非特异性反应，可以在宽广的范围内准确的定量。
1055 | 其他检测试剂 | RNA-easy Isolation Reagent-100ml | 100ml | 瓶 | 598.5 | RNA提取；产物可用于cDNA克隆；qRT-PCR检测；mRNA纯化；体外翻译；Northern blotting杂交；高通量测序 · 操作简便：单相提取，无需多相分层，并且全程可在室温进行操作 · 兼容性广：广泛适用于各类动植物和微生物样品，轻松应对各类培养细胞 · RNA质量高：RNA纯度高，完整度好，产量媲美传统Trizol法提取 · 安全低毒：无需使用氯仿、β-巯基乙醇等有毒有害试剂
1056 | 其他检测试剂 | 10000*Solargel Red 核酸染料 | 0.5mL | 瓶 | 756 | 灵敏、稳定和相对安全的荧光核酸染色试剂。可以替代高毒性染色剂－溴化乙锭（EB），用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中dsDNA和ssDNA的染色。SolarRed的灵敏度远高于EB，并且不需要脱色。
1057 | 其他检测试剂 | PCR纯化试剂盒/DNA纯化试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 163.8 | 用于PCR产物纯化或从多种DNA反应体系中纯化DNA的试剂盒。 适用于PCR反应后去除引物、酶、矿物油、甘油、盐等杂质；也同样适用于酶切、连接、磷酸化、补平或切平、随机引物等反应后的DNA纯化。纯化所得DNA可直接用于酶切、连接、转化细菌、测序、PCR、杂交等后续操作。 适用于纯化100bp-10kb DNA，长至30个碱基的引物均可被完全去除。 采用一种新型的DNA纯化柱。在特定条件下，使DNA能在离心过柱的瞬间，结合到DNA纯化柱上，在一定条件下又能将DNA充分洗脱，从而实现DNA的快速纯化。无需酚氯仿抽提，无需酒精沉淀，12个样品只需不足15分钟即可完成。 每个DNA纯化柱可以结合的DNA量的上限约为15微克。 DNA回收效率约为90%。
1058 | 其他检测试剂 | 无内毒素质粒大提试剂盒 | 25preps/盒 | 盒 | 1984.5 | 无内毒素大量提取试剂盒将快速过滤器、大量硅胶吸附柱和独特的内毒素吸附液ETR Solution相结合起来，适合于从50-250ml培养过夜的细菌培养液中纯化高达1mg低内毒素的质粒DNA，内毒素含量小于0.1EU/µg。纯化的质粒可直接用于测序、细胞转染、动物注射、酶切等各种用途。 安全－无酚氯仿等有机物抽提 可靠－操作简单，每次都能获得理想的效果 无内毒素－内毒素含量低于0.1EU/µg
1059 | 其他检测试剂 | PageRuler™ 预染蛋白分子量标准，10 至 180 kDa | 2x250μL/盒 | 盒 | 651 | 比色法、NIR 荧光 (700 nm)、RGB 荧光 (555 nm) 标记物数量：10 产品类型：蛋白分子量标准品 即用型 10-180 kDa 染色剂类型：3 色：蓝色、橙色、绿色 凝胶兼容性：Bolt™ Bis-Tris Plus 凝胶、Novex™ Tricine 凝胶、Novex™ Tris-甘氨酸凝胶、NuPAGE™ Bis-Tris 凝胶、NuPAGE™ Tris-醋酸盐凝胶、SDS-PAGE 凝胶 分子量：180、130、100、70、55、40、35、25、15、10 kDa 数量：2 x 250μL
1060 | 其他检测试剂 | 菌落直接PCR试剂盒 | 400次 | 盒 | 137.55 | 含有蓝色和橙色染料(电泳位置分别约4kb和50bp)的2倍浓度的PCR预混液，含有2X Taq DNA Polymerase、2X PCR Buffer、2X dNTP和2X Loading Buffer等，只需加入大肠杆菌菌落或菌落稀释物、引物和水即可进行PCR扩增，扩增完毕后可以直接上样电泳。 主要适用于质粒转化大肠杆菌后阳性克隆的菌落PCR筛选和鉴定。
1061 | 其他检测试剂 | DK-SFM培养基 | 500ml | 瓶 | 1708.35 | 细胞类型：角质化细胞、上皮细胞 分类：无血清 浓度： 1 X 培养类型：哺乳动物细胞培养 形式：液体 血清水平：无血清 有效期：12个月 无菌 加有添加剂 谷氨酰胺, 酚红
1062 | 其他检测试剂 | 红细胞裂解液-无菌 | 500ml | 瓶 | 273 | 用于从人或鼠等的血液或组织样品中裂解并去除无细胞核红细胞的溶液。 在裂解红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(lymphocyte)或其它有细胞核的细胞。 主要有效成分为氯化铵。 不适用于有细胞核红细胞的裂解。 本裂解液经过无菌处理，处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的原代培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析和检测。
1063 | 其他检测试剂 | RPMI 1640培养基 | 500ml | 瓶 | 60.9 | 用作多种哺乳动物细胞类型的生长培养基。加入适当的添加剂，人白细胞、杂种细胞和其他哺乳动物细胞均可以悬浮培养或贴壁培养的方式生长。 经100纳米无菌过滤和出厂严格检测。
1064 | 其他检测试剂 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)-5000次 | 5000次 | 盒 | 1812.3 | BCA法研制而成，蛋白浓度测定的简单、高稳定性、高灵敏度和高兼容性。 检测浓度下限达到10μg/ml，最小检测蛋白量达到0.2μg，待测样品体积为1-20μl。 显色速度快 在20-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
1065 | 其他检测试剂 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)-200次 | 200次/盒 | 盒 | 205.8 | BCA法研制而成，蛋白浓度测定的简单、高稳定性、高灵敏度和高兼容性。 检测浓度下限达到10μg/ml，最小检测蛋白量达到0.2μg，待测样品体积为1-20μl。 显色速度快 在20-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
1066 | 其他检测试剂 | 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒 | 1000次/盒 | 盒 | 2518.95 | 以萤光素(luciferin)为底物高信号稳定性检测萤火虫萤光素酶(firefly luciferase)活性的试剂盒。报告基因细胞裂解液4℃保存3个月有效，-20℃保存一年有效，-80℃可以长期保存；萤火虫萤光素酶检测试剂-80℃避光保存，至少一年有效；-20℃避光保存，3-6个月内使用。
1067 | 其他检测试剂 | 支原体清除试剂 | 20mg | 包 | 217.35 | 一个20mg包装的本试剂可以配制0.5μg/ml工作液40升，20μg/ml工作液1000ml，或50μg/ml工作液400ml。一个100mg包装的本试剂可以配制0.5μg/ml工作液200升，20μg/ml工作液5000ml，或50μg/ml工作液2000ml。4℃保存，一年有效。配制成溶液后-20℃保存。
1068 | 其他检测试剂 | CM200无蛋白细胞冻存液 | 100 mL | 瓶 | 367.5 | 快速冻存细胞的保护液，可将细胞置于-80℃直接冷冻保存。 CM200内含高分子抗冻材料 (antifreezepolymers)，不含蛋白成分，用于细胞保种，无血清培养细胞，蛋白表达的工程细胞冷冻保存。
1069 | 其他检测试剂 | 0.25%胰酶-EDTA | 100 mL | 瓶 | 205.8 | 组件分子量浓度 （mg/L）毫米 无机盐 氯化钾 （KCl）75.0400.05.3333335 磷酸二氢钾 （KH2PO4）136.060.00.44117647 碳酸氢钠 （NaHCO3）84.0350.04.1666665 氯化钠 （NaCl）58.08000.0137.93103 磷酸氢二钠 （Na2HPO4-7H2O）268.090.00.33582088 其他组件 D-葡萄糖（葡萄糖）180.01000.05.5555553 乙二胺四乙酸 4Na 2H2O416.2380.00.9130226 酚红398.010.00.025125628 胰蛋白酶23800.02500.00.10504202
1070 | 其他检测试剂 | 0.05%胰酶-EDTA | 500mL | 瓶 | 565.95 | 组件分子量浓度 （mg/L）毫米 无机盐 氯化钾 （KCl）75.0400.05.3333335 磷酸二氢钾 （KH2PO4）136.060.00.44117647 碳酸氢钠 （NaHCO3）84.0350.04.1666665 氯化钠 （NaCl）58.08000.0137.93103 磷酸氢二钠 （Na2HPO4-7H2O）268.090.00.33582088 其他组件 D-葡萄糖（葡萄糖）180.01000.05.5555553 乙二胺四乙酸 4Na 2H2O416.2200.00.4805382 酚红398.010.00.025125628 胰蛋白酶23800.0500.00.021008404
1071 | 其他检测试剂 | 胎牛血清（澳牛） | 500ml/瓶 | 瓶 | 8568 | 血清分类：特级（安全） 内毒素水平：≤5 EU/mL。 血红蛋白水平：≤30 mg/dL（常规水平≤ 25 mg/dL）。
1072 | 其他检测试剂 | 胎牛血清（南美） | 500ml/瓶 | 瓶 | 2572.5 | 内毒素含量极低<1UI/ml（国际规定：特级胎牛血清<10 UI/ml），极利于细胞的生长和传代 三次0.01 μm无菌过滤处理 进行细菌、支原体、病毒及病毒抗体检测，符合国际动物协会要求
1073 | 其他检测试剂 | 支原体检测试剂盒MycoBlue Mycoplasma Detector | 50次/盒 | 盒 | 630 | 各种悬浮、贴壁培养细胞支原体检测；实验室的日常支原体检测 · 简便: 细胞培养上清可直接用于检测 · 快速: 1h通过颜色判定结果 · 兼容：覆盖所有细胞培养常见的支原体 · 准确: 准确性优于PCR法，媲美qPCR法;
1074 | 其他检测试剂 | 1×PBS缓冲液(pH7.2- 7.4) | 500mL | 瓶 | 51.45 | 磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和pH 缓冲能力，与人体血液等渗，用于分子克隆及细胞培养等。主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠以及氯化钠，不含钙镁离子，pH 为7.3-7.5。
1075 | 其他检测试剂 | 嘌呤霉素 | 25mg/支 | 支 | 378 | 蛋白质合成抑制剂。抑制细菌、藻类原生物和哺乳动物细胞生长。 别名：二盐酸嘌呤霉 素； 3'-[α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido]-3'-deoxy-N,N dimethyladenosine dihydrochloride 分子式：C22H29N7O5·2HCl 分子量：544.43 CAS＃：58-58-2 外观：白色或白中带有黄色的粉末 特性：来源：Streptomyces alboniger 纯度(assay):≥98%(TLC) 溶解性：溶于水，参考浓度50mg/ml。
1076 | 其他检测试剂 | EpiLife? 成分确定的生长添加剂 (EDGS) | 5 mL/瓶 | 瓶 | 981.75 | 细胞类型：角质形成细胞 浓度：100 X 产品类型：EpiLife定义生长补充剂（EDGS） 无菌 运输条件：干冰 种属：人
1077 | 其他检测试剂 | EpiLife? 培养基，含 60 μM 钙 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1458.45 | 细胞类型： 角质化细胞、上皮细胞 分类：非动物源性, 化学成分明确, 无蛋白, 无血清 培养类型：哺乳动物细胞培养 形式：液体 产品类型：EpiLife 培养基 血清水平：无血清，无菌，无菌过滤 灭菌方法：无菌过滤 加有添加剂：HEPES，酚红，无机盐，钙 运输条件： 室温
1078 | 其他检测试剂 | DMEM (培养基)DMEM， high glucose， pyruvate | 500ml/瓶 | 瓶 | 57.75 | 产品类别：基础培养基 产品外观：液体 细胞种类：成纤维细胞、平滑肌细胞等 血清：添加10%胎牛血清 培养条件：37℃，5-10%的CO2 无菌级别：过滤除菌 效期：12个月 重要组分（+）[+]酚红[+]4.5 g/L D-葡萄糖[+]4 mM L-谷氨酰胺 重要组分（-）[-]丙酮酸钠[-]HEPES 内毒素水平≤1 EU/mL 渗透压范围320～350 mOsmol/kg pH值范围7.0～7.4 储藏条件2~8 ℃，避光
1079 | 核酸提取与纯化试剂 | DNA核酸提取试剂 | 50人份/盒 | 盒 | 5040 | 1.高特异性去除宿主DNA，从混合样本中分离细菌微生物组DNA 2.可从拭子和体液中分离细菌DNA 3.能有效去除宿主DNA，特异性高达99%以上 4,采用优化的物理和化学方法裂解细胞 5.采用超洁净生产工艺UCP，可最大限度降低污染风险
1080 | 核酸提取与纯化试剂 | 人源核糖体RNA去除试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 25410 | 1、对多种来源的样本中>99%的rRNA和（或）globin mRNA进行高效的去除； 2、可针对绝大多数细菌物种全部5S、16S及23S rRNA进行去除； 3、可与其他RNA建库试剂盒兼容，可对特定物种或目标RNA进行定制。
1081 | 核酸富集和捕获试剂 | 登革热全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 16800 | 1.支持对应病原核酸阳性样本进行捕获扩增，最终得到的捕获产物可用于二代和三代测序文库构建；支持二代测序平台。 2.包含病原捕获所需的引物、酶、缓冲液等组分，无需额外添置试剂； 3.支持临床样本、培养毒株、部分环境样本等不同样本类型； 4.支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果； 5. 所得测序结果经软件分析可精确获得全基因组序列，突变位点和溯源信息等。
1082 | 建库试剂 | 100pg转座酶法DNA文库构建试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 7350 | 1.建库耗时短：超快的建库流程，仅需1.3 h； 2.广泛的兼容性：兼容投入量100pg-500ng； 3.兼容不同物种基因组； 4.下机数据质量优：下机数据覆盖度高、均一性；
1083 | 建库试剂 | 1ng转座酶法DNA文库构建试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 7350 | 1.建库耗时短：超快的建库流程，仅需1.3 h； 2.广泛的兼容性：兼容投入量1- 5ng；3.兼容不同物种基因组； 3.下机数据质量优：下机数据覆盖度高、均一性；
1084 | 建库试剂 | 超敏cDNA 合成预混液试剂盒 | 50rxn/盒 | 盒 | 9975 | 1.含有一种 SuperScript III 反转录酶 (RT). 2.经过基因工程改造的 MMLV RT。 3.具有更低的 RNase H 活性、更高的热稳定性。 4.实现高效的 cDNA 合成
1085 | 建库试剂 | 第二链 cDNA 合成试剂盒 | 50rxn/盒 | 盒 | 7612.5 | 1.用于第一链反应生成双链cDNA。 2.无需有机提取或者乙醇沉淀步骤。 3.单管形式的预混液。
1086 | 建库试剂 | 病原微生物靶向基因检测(439种)建库试剂盒 | 25T | 盒 | 16250 | 1，适用于病原微生物靶向基因检测建库，针对各类型临床样本中的病原微生物核酸（DNA/RNA）的文库构建实验流程，可以高效灵敏检测病原微生物靶向基因序列； 2，检测方法：超多重PCR靶向捕获+高通量测序； 3，检测下限可达50 copies/ml； 4，试剂盒有效期≥12个月； 5，本试剂盒可覆盖病原微生物种类≥439种，耐药基因≥76个，毒力基因≥207个； 6，适用样本类型痰液、肺泡灌洗液、胸腹水、鼻/咽拭子、脓液、组织、血液、脑脊液、尿液和眼内液等样本类型；（配套提供基于不同样本类型的配套分析解读方案） 7，适用机型：兼容可逆末端终止测序法系列高通量测序平台； 8. 病原微生物覆盖细菌、病毒、真菌、特殊病原体（支原体、衣原体、寄生虫等）微生物类型。 9. 为了防止样本交叉污染，有多套防污染体系，至少包含防错标签和双段index的设计，且每index的长度不小于8bp，需要提供说明书和试剂盒组分证明。 10. 为了兼容血浆等游离核酸样本类型，扩增子的长度小不宜过长，文库大小不超过400bp。提供说明书证明或文库片段质检截图。 11. 为了满足病原快速检测的需求，文库PCR扩增产物纯化后可直接变性稀释测序，无需额外的连接步骤，提供说明书证明。 12. 为了减少引物二聚体，提升建库成功率，在一轮扩增后的产物需要经过两轮纯化，提供说明书证明。
1087 | 宏基因测序试剂 | 病原体宏基因组检测试剂盒（DNA-Illumina版) | 24人份/盒 | 盒 | 12000 | 1.样本无需培养，无需假设病原体，对疑似感染样本的DNA进行高深度测序宏基因组学分析，提供寄生虫、真菌、细菌、支原体、衣原体、立克次体、分枝杆菌、病毒等20000+病原微生物检测信息 2.试剂盒中包含构建宏基因组文库所需的全部试剂，包含文库构建试剂、阴阳性质控品，以及对应人份数的标签接头，无需额外购置其他试剂 3.全流程操作时间≤2.5h。 4.适配平台：Illumina、Salus等； 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库步骤，建库仪还可覆盖病原富集、建库、纯化及文库均一化全流程，实现产物等体积混样上机
1088 | 宏基因测序试剂 | 病原体宏基因组检测试剂盒（RNA-Illumina版） | 24人份/盒 | 盒 | 14400 | 1.样本无需培养，无需假设病原体，对疑似感染样本的RNA进行高深度测序宏基因组学分析，提供寄生虫、真菌、细菌、支原体、衣原体、立克次体、分枝杆菌、病毒等全部病原微生物检测信息 2.试剂盒中包含构建宏基因组文库所需的全部试剂，包含过gDNA去除、rRNA去除、反转录、片段化/末端修复、接头连接、PCR扩增、阴阳性质控品，以及对应人份数的标签接头，无需额外购置其他试剂 3.全流程操作时间≤4.5h。 4.适配平台：Illumina、Salus等； 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库步骤，建库仪还可覆盖病原富集、建库、纯化及文库均一化全流程，实现产物等体积混样上机
1089 | 宏基因测序试剂 | 病原体宏基因组检测试剂盒（DNA+RNA-Illumina版） | 24人份/盒 | 盒 | 19200 | 1.样本无需培养，无需假设病原体，对疑似感染样本的DNA+RNA共同进行高深度测序宏基因组学分析，提供寄生虫、真菌、细菌、支原体、衣原体、立克次体、分枝杆菌、病毒等全部病原微生物检测信息 2.试剂盒中包含构建宏基因组文库所需的全部试剂，包含过gDNA去除、rRNA去除、反转录、片段化/末端修复、接头连接、PCR扩增、阴阳性质控品，以及对应人份数的标签接头，无需额外购置其他试剂 3.全流程操作时间≤4.5h。 4.适配平台：Illumina、Salus等； 5.可搭配同品牌自动化建库仪完成建库步骤，建库仪还可覆盖病原富集、建库、纯化及文库均一化全流程，实现产物等体积混样上机
1090 | 宏基因测序试剂 | PTNseq呼吸系统感染病原微生物基因富集试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 28800 | 1.适用于：呼吸道感染重点微生物检测，覆盖呼吸道感染≥175种微生物以及≥54个耐药基因检测，必须包含流感、新冠、偏肺、冠状病毒、副流感、呼吸道合胞、腺病毒、肠道病毒等(提供以上八种必检病毒的全基因组实测数据及结题报告-ONT平台)； 2.实时分析，可以阳性即停 3.试剂形式：整合式试剂，自主配套ONT/Cyclone研发的捕获、建库试剂； 4.平均700bp的N50长读长，提高物种鉴定准确度（提供实测数据证明） 5.适用测序平台：ONT、Cyclone 6.可搭配同品牌自动化建库仪完成富集建库步骤，建库仪还可覆盖病原富集、建库、纯化及文库均一化全流程，实现产物等体积混样上机
1091 | 宏基因测序试剂 | 未知病原捕获建库试剂盒 | 24reactions | 盒 | 15500 | 1. 本试剂盒适用于未知病原体样本的高通量测序实验； 2. 规格：24反应； 3. 试剂形式：整合式试剂，包含反转录、双链cDNA合成、片段化、接头连接、文库扩增等模块，无需额外添置试剂； 4. 适用机型：兼容二代测序可逆末端终止法平台； 5. 样本类型：适用于脑脊液、肺泡灌洗液、血清、血浆、咽拭子保存液等；同时兼容DNA建库，RNA建库，DNA+RNA混合建库； 6. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、物种比例分析、耐药和毒力分析、以及覆盖度分析，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理；
1092 | 宏基因测序试剂 | 酶切法DNA文库制备试剂盒 | 24reactions | 盒 | 5200 | 1. 本产品针对gDNA、cDNA、质粒和扩增子样本进行文库构建开发； 2. 双端index 包含单次01-24 不同分子标记序列，可拓展至01-48； 3. 试剂盒由index、建库所需要的酶、扩增酶和相应缓冲液、磁珠及无核酶水组成； 4. 针对特定高通量测序平台定向开发中-低起始量样本专用建库试剂盒； 5. 试剂盒分开运输和存储，试剂盒I 冷藏条件运输和存储，试剂盒II 冷冻条件运输和存储
1093 | 宏基因测序试剂 | 快速RNA文库制备试剂盒 | 24reactions | 盒 | 12000 | 1. 本试剂盒适用于二代测序平台RNA样本文库制备，可应用于RNA-seq实验； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含片段化、一链合成、二链合成、接头连接、index添加、磁珠纯化模块，无需额外添置试剂； 4. 不同组分试剂管，需提供管盖组分标签，以及至少4种不同颜色管盖，便于区分试剂，防止使用错误（需提供实物照片证明）； 5. 提供24个不同的上机index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6. 试剂盒生产厂家需生产同品牌广谱病原微生物及耐药分析系统，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理
1094 | 检验耗材 | 蛋白胨 | 250/瓶 | 瓶 | 100 | 250g/瓶 到货剩余效期3个月以上
1095 | 基因工程试剂 | DNA合成,PAGE合成11-25个碱基 2OD | 2OD | BAS | 0.95 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1096 | 基因工程试剂 | DNA合成,双标记修饰 5`6-FAM,3`BHQ1 2OD | 2OD | PCS | 823 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1097 | 基因工程试剂 | DNA合成,HPLC合成11-25个碱基 2OD | 2OD | BAS | 1.5 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1098 | 基因工程试剂 | DNA合成,双标记修饰 5`HEX,3`BHQ1 2OD | 2OD | PCS | 988 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1099 | 基因工程试剂 | DNA合成,双标记修饰 5`ROX,3`BHQ2 2OD | 2OD | PCS | 740 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1100 | 基因工程试剂 | DNA合成,双标记修饰 5`CY5,3`BHQ3 2OD | 2OD | PCS | 1235 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1101 | 基因工程试剂 | DNA合成,HPLC合成11-25个碱基 2OD | 2OD | BAS | 1.5 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1102 | 基因工程试剂 | DNA合成,双标记修饰 5`ROX,3`BHQ2 2OD | 2OD | PCS | 740 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1103 | 基因工程试剂 | DNA合成,双标记修饰 5`6-FAM,3`BHQ1 2OD | 2OD | PCS | 823 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1104 | 基因工程试剂 | 双标记修饰 5`VIC,3`BHQ1 2OD | 2OD | PCS | 988 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1105 | 基因工程试剂 | DNA合成,PAGE合成11-25个碱基 2OD | 2OD | BAS | 0.95 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1106 | 基因工程试剂 | 全基因合成,mini基因 | 1 EA | EA | 470 | 1、能够合成（自然界）已存在的序列、经密码子优化后的序列、基因文库、复杂序列、大片段序列、基因突变序列或研究所需的其他序列。 2、能够完成包含复杂序列如高GC模板、发夹结构、重复序列等的基因合成。 3、能够设计并构建ShRNA载体，设计三个靶点至少有一个能保证70%以上干扰效率。 4、能够设计并合成并构建circRNA，并保证成80%以上的成环率。 5、无缝隙克隆等多种技术并用，可不受序列及酶切位点限制，任意组装克隆。 6、提供及时可靠的结果，实验成功率高，并能提供如：慢病毒包装、细胞稳转株构建，基因编辑等下游实验的技术支持以及实验服务支持。
1107 | 基因工程试剂 | DNA合成,PAGE合成11-25个碱基 5OD | 5OD | BAS | 1.2 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1108 | 基因工程试剂 | DNA合成,HAP合成11-25个碱基 2OD | 2OD | BAS | 0.6 | 1、性状：产品应为半透明或不透明片状、粉状或球状物质，引物形态的差异对产品质量没有影响，无异味，易溶于水中。 2、理化指标：碱基缺失率:HPLC 方式纯化的产品≤6%，ULTRAPAGE 或 PAGE 方式纯化的产品≤10%，HAP 方式纯化的产品≤12%；浓度误差≤10%；分子量误差≤0.05%。 3、 CE检测纯度：10~40 mer常规 HAP纯化≥80%，HPLC纯化≥90%；41~59 mer常规 HAP纯化≥60%，HPLC纯化≥85%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥85%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥75%；10~35 mer常规 PAGE纯化≥88%，ULTRAPAGE纯化≥90%；36~59 mer常规 PAGE纯化≥85%，ULTRAPAGE纯化≥87%。 4、 HPLC检测纯度：10~59 mer常规 HAP纯化≥85%，PAGE纯化≥90%；10~35 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥95%；36~90 mer常规 ULTRAPAGE纯化≥92%；10~40 mer常规 HPLC纯化≥95%；40~90 mer常规 HPLC纯化≥93%；10~59 mer修饰 HPLC纯化≥92%；60~90 mer修饰 HPLC纯化≥90%。
1109 | 标准物质 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1000 | CMCC(B)44939/CICC 25013
1110 | 标准物质 | 大肠埃希氏菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1000 | CMCC(B)44102/CICC 24106
1111 | 标准物质 | 大肠弯曲杆菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1500 | CMCC(B)22103/CICC 25027
1112 | 标准物质 | 艰难梭菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1500 | CMCC(B)64967/CICC 25028
1113 | 标准物质 | 单核细胞增生李斯特氏菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1000 | CMCC(1B)54012/CICC 25021
1114 | 标准物质 | 霍乱弧菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1000 | CMCC(B)17247/CICC 23794
1115 | 标准物质 | 副溶血弧菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1000 | CMCC(B)20033/CICC 25008
1116 | 标准物质 | 副溶血弧菌标准菌株 | 标准 | 盒 | 1000 | CMCC(B)20035/CICC 25029
1117 | 检验耗材 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | 20T/盒 | 盒 | 340 | 20T/盒，送达效期应在总效期2/3内
1118 | 检验耗材 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）-单料 | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 210 | 用于MPN法测定大肠菌群和大肠杆菌(GB、SN、FDA BAM 标准 )
1119 | 检验耗材 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）-双料 | 10mL/支×18/盒 | 盒 | 245 | 用于MPN法测定大肠菌群和大肠埃希氏菌。
1120 | 检验耗材 | 磷酸盐缓冲液 | 225mL /袋×10 | 盒 | 110 | 用作样品稀释液
1121 | 检验耗材 | EC肉汤 | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 220 | 用于大肠埃希氏菌的测定。(GB 标准)
1122 | 检验耗材 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 200 | 用于食品和饮用天然矿泉水中产气荚膜梭菌的牛奶发酵试验 (GB 标准 )
1123 | 检验耗材 | 明胶磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 680 | 用于检测肉毒梭菌时样品的稀释。
1124 | 检验耗材 | 科玛嘉艰难梭状芽孢杆菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 720 | 能通过特征性的黑色菌落，在24-48小时内从粪便标本中筛选出艰难梭菌
1125 | 检验耗材 | 艰难梭状芽胞杆菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1650 | 1L/瓶，送达效期需在总效期2/3及以上
1126 | 检验耗材 | 科玛嘉STEC显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 720 | 用于分离和初步鉴别产志贺毒素大肠杆菌（STEC，也称VTEC）的显色培养平板，利用显色底物，使目标微生物生长出特征性颜色，肉眼可直接区分。
1127 | 检验耗材 | EC 肉汤（不含新生霉素） | 225mL/ 袋×10 /盒 | 盒 | 130 | 用于致泻大肠埃希氏菌的选择性增菌 ( 食源性致病菌监测工作手册 )
1128 | 检验耗材 | 科玛嘉TBX显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 720 | 即用型，无菌，送达效期需在总效期2/3及以上
1129 | 检验耗材 | 改良胰蛋白胨大豆液体培养基（mTSB） | 250/瓶 | 瓶 | 170 | 用于食品中产志贺毒素大肠埃希氏菌的增菌培养（GB 标准）；或用于食品和动物饲料中大肠杆菌 O157 的选择性增菌培养（SN、ISO 标准）
1130 | 检验耗材 | 金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林mecA基因双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 1920 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林mecA基因共2个靶标基因 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1131 | 检验耗材 | 单增李斯特菌血清型多重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 24T/盒 | 盒 | 4320 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、用于单增李斯特菌血清核酸分型检测 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1132 | 检验耗材 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂 盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、用于蜡样芽孢杆菌核酸定性检测 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1133 | 检验耗材 | 空肠弯曲菌核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、用于空肠弯曲菌核酸定性检测 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1134 | 检验耗材 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、用于沙门氏菌核酸定性检测 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1135 | 检验耗材 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 960 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、用于肉毒杆菌核酸定性检测 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1136 | 检验耗材 | 肉毒杆菌（A、B、E、F型）四重核酸检测全预混分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 3456 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测肉毒杆菌（A、B、E、F型）共4个靶标基因 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1137 | 检验耗材 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)双重核酸 检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 1920 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、用于产志贺毒素大肠埃希氏菌核酸定性 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1138 | 检验耗材 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重核酸快速检测预分装试剂盒（荧光PCR法） （ail、foxA、O:3血清型、ystA、ystB、yadA、virF） | 24T/盒 | 盒 | 4320 | 1、样品种类：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等样品。。 2、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 3、检测ail、foxA、O:3血清型、ystA、ystB、yadA、virF共7个靶标基因 5、快速反应体系：集PCR反应液、酶、引物探针为1管的全预混反应体系试剂盒，最快30分钟出结果。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
1139 | 检验耗材 | 无菌棉拭子 | 1000支 /箱 | 箱 | 2000 | 用于设备表面微生物监测的样品采集，灭菌，独立包装。棉签杆为空心塑料，便于采样后折断。
1140 | 检验耗材 | 涂布棍 | 10个/袋50袋/箱 | 箱 | 350 | 医疗级聚苯乙烯材质，辐照灭菌 L型，表面光滑，
1141 | 检验耗材 | 金黄色葡萄球菌A,B,C,D,E酶联免疫检测试剂盒 | 96测试/盒 | 盒 | 2500 | 酶联免疫反应法检测固态和液态食品及细菌培养物中的金黄色葡萄球菌肠毒素A,B.C,D,E
1142 | 核酸富集和捕获试剂 | 超灵敏度霍乱弧菌全基因组探针捕获建库试剂盒-定制 | 24人份 | 盒 | 39240 | 1.适用性：霍乱弧菌全基因组捕获实验 2.样本量：24 3.原理：液相杂交探针捕获实验 4.寡核苷酸杂交捕获：120bp叠瓦式寡核苷酸设计可完整覆盖全基因组，实现WGS测序。 5.一次实验可获得霍乱弧菌全基因组序列 6.杂交捕获panel能够识别探针目标区域的变异，可全面解读基因组的变异信息 7.捕获的区段大，均一性好，兼容市面上常见的高通量测序平台 8.支持对不同来源的样本如粪便或培养物等进行测序 9.设计多对探针，探针稳定，不易降解；杂交时间短，操作简单
1143 | 核酸富集和捕获试剂 | 超灵敏度诺如病毒全基因组捕获试剂盒（GI型） | 24人份 | 盒 | 19800 | 1,适用性：诺如病毒GI型别样本的高通量测序建库实验； 2，样本量：24； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组； 5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备； 6，适用机型：兼容高通量测序平台； 7、使用多对扩增引物，应用One-Step RT-PCR扩增体系，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出诺如病毒的全基因组； 8、实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增； 9、标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获； 10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。
1144 | 核酸富集和捕获试剂 | 超灵敏度诺如病毒全基因组捕获试剂盒（GII型） | 24人份 | 盒 | 19800 | 1,适用性：诺如病毒GII型别样本的高通量测序建库实验； 2，样本量：24； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组； 5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备； 6，适用机型：兼容高通量测序平台； 7、使用多对扩增引物，应用One-Step RT-PCR扩增体系，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出诺如病毒的全基因组； 8、实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增； 9、标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获； 10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。
1145 | 核酸富集和捕获试剂 | 超灵敏度未知病原捕获建库试剂盒 | 32人份 | 盒 | 49800 | 1,适用性：任意未知病原体生物样本的高通量测序建库实验； 2，样本量：32； 3，灵敏度：低至500pg核酸； 4，投入量较广500pg-1000ng左右（DNA和RNA总加在一起总投入量）无需定量； 5，打断方式为酶切杂链打断，可对样本中的RNA与DNA杂化双链直接进行接头连接； 6，试剂形式：整合试剂，涵盖所有病毒、细菌、衣原体及支原体基因组； 7，建库原理：杂链法建库，无需任何核酸打断设备； 8，适用机型：兼容高通量测序平台； 9，实验流程不超过6小时； 10、可用于从微生物培养物、鼻咽拭子、皮肤拭子、鼻拭子、废水样本等多种来源提取的RNA或DNA。
1146 | 核酸富集和捕获试剂 | 超灵敏度环境监测杂交捕获建库试剂盒 | 12人份 | 盒 | 27500 | 1、检测内容:覆盖134个属共1383种病毒全基因组。 2、样本量：12人份 3、标本类型:适用于废水、空气、排泄物、分泌物、血液、血浆、体液等样本。 4、原理：液相杂交探针捕获实验，检测周期:≤24h。 5、适用于游离核酸检测:能有效检测短于150bp的游离核酸片段。 6、病毒全基因组捕获范围：全基因组捕获1000+个病毒型别，实现基因组级别的精准分型及新发病毒的预测，可对风疹病毒、带状疱疹病毒、人疱疹病毒6型、基孔肯雅病毒、猴痘病毒、寨卡病毒、肠道病毒、汉滩病毒、首尔病毒、登革病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、黄热病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、西尼罗病毒、森林脑炎病毒等实现全基因组探针覆盖 7、污染控制:采用特异双端index建库技术，降低index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下。 8、检出限:<50copies/mL。 9、自动化:配套自动化分析系统实现突变可视化结果展示，自动生成报告，具有统计功能。 10、质量控制:测序时间<5.5h，测序读长100bp，Q30>80%，单样本数据量≧1Mreads 11、延展功能:可根据检测结果进行进化树构建和其它生物信息学分析，保证检测准确性和稳定性需求。最终提供的结果为一致性序列、样本基因文库、突变分析、基因进化树等生物信息学分析结果。
1147 | 核酸提取与纯化试剂 | 狂犬病核酸检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2000 | 1. 特异性：特异性应≥98%。 2. 灵敏度：最低检测限（LOD）需达到行业或标准要求，通常应≤1000拷贝/反应，确保能检出低病毒载量样本。 3.适用样本类型：需覆盖常见检测样本，如唾液、脑脊液等。 4. 操作与反应时间：逆转录-扩增总反应时间不宜过长（通常≤3小时），操作步骤简便，适配主流PCR仪型号（如96孔板兼容）。 5. 保存条件与有效期：通常要求-20℃以下冷冻保存，有效期≥12个月，且提供运输过程中的温度保障要求。
1148 | 其他检测试剂 | 疟原虫检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 1000 | 疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法）采购要求 一、规格要求 20人份/盒，每人份包装内配有测试条和吸管 二、其他要求 1、定性检测人静脉全血样本中恶性疟原虫分泌的富组氨酸蛋白（pfHRP-Ⅱ）和疟原虫分泌的乳酸脱氢酶（panLDH),可检测恶性疟、间日疟、卵形疟和三日疟四型疟疾。 2、产品全效期≥24个月，试剂到货有效期需≥15个月。 3、最低检出限：检测间日疟国家参考品和恶性疟国家参考品，均不高于100个虫/μL全血；检测企业参考品，最低检出限不高于100个虫/μL全血。 4、Pan结果阳性符合率≥99%，阴性符合率≥99%，总符合率≥99%；Pf结果阳性符合率≥99%，阴性符合率≥99%，总符合率≥99%。 5、具备医疗器械注册证
1149 | 化学试剂 | 吉姆萨染色液 | 试剂组成：A液-1vial*100ml;B液4vials*250ml | 盒 | 500 | 用于染色体、细胞、血液、组织切片、细菌或原生动物寄生虫等样品染色的染色液。根据细胞成分的化学性质，可将细胞质染成粉红色或蓝色，将细胞核染成紫红色。在光学显微镜下呈现出清晰的细胞图像，便于对细胞内部结构的观察及异常变化的识别。
1150 | 检验耗材 | 粪便中蠕虫卵检测制作盒 | 100人份/盒 | 盒 | 400 | 可同时检测卵、钩虫卵、肝吸虫卵等等。辅助用于显微镜检测粪便中寄生虫虫卵，可提高寄生虫检测效果并能定量分析感染度。
1151 | 检验耗材 | 日本血吸虫抗体检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 400 | 产品具有医疗器械许可证
1152 | 检验耗材 | 自吸过滤式防毒面具 | 1个/袋 | 袋 | 350 | 半面罩双模式头带、面罩材质：硅树脂、含过滤盒呼吸阀套装
1153 | 检验耗材 | 自吸过滤式防毒面具过滤元件 (滤毒盒) | 2只/袋 | 袋 | 80 | 搭配自过滤式防毒面具使用。可有效防护有机气体蒸汽，如苯及同系物、汽油、内酮、二硫化碳、醚等。用于喷漆、汽车喷涂、工厂打磨等有机气体有毒环境。执行标准：GB2890-2009。
1154 | 检验耗材 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(过滤元件) | KN95 | 盒 | 120 | 能够在含有某些非油性颗粒物的环境下提供呼吸保护.可过滤：固态物，比如矿物、煤、铁矿石、棉、面粉及其他某些物质；液体或油性颗粒物，比如不会释放有害蒸气的喷洒液；因焊接、硬钎焊、切割以及其他涉及金属加热的操作而产生的金属烟。
1155 | 检验耗材 | N95口罩-袋装 | 25个/袋 | 袋 | 250 | 头带式，带呼吸阀。 高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95％以上
1156 | 检验耗材 | KN95活性炭带阀防颗粒物口罩 | 20只/盒 | 盒 | 300 | 带呼吸阀，头戴式防尘口罩。可用于防护在研磨、砂纸打磨、清扫、锯切、装袋等过程中，或在矿石、含石英矿物、煤、铁矿、重金属、面粉、木材、花粉和某些其它物质的加工过程中产生的颗粒物如粉尘。或由喷雾产生的，不散发油性气溶胶或有害性蒸气的液态或非油性的颗粒物。以及焊接、铜焊、切割和其它有金属加热过程的操作所产生的金属烟。可用于有机蒸气异味减除。（异味指浓度不超过职业接触限值水平。）中国KN95级别认证，对非油性颗粒物的过滤效率不低于95％；执行标准:GB 2626-2019
1157 | 检验耗材 | 医用外科口罩 | 一次性独立包装 | 个 | 1 | 医用外壳口罩，灭菌级，独立包装
1158 | 检验耗材 | EP管 | 1.5ml，500个/袋，10袋/箱 | 箱 | 195 | 1.5ml尖底连盖，透明
1159 | 检验耗材 | EP管 | 0.2ml，1000个/袋 20袋/箱 | 箱 | 150 | 0.2ml尖底连盖，透明
1160 | 检验耗材 | 注射器 | 1ml无菌注射器带针，3600/箱 | 箱 | 1160 | 1ml无菌注射器带针，0.6*25
1161 | 检验耗材 | 采血管 | 5ml,100支/盒 | 盒 | 50 | 5ml,分离胶/促凝剂管（玻璃）
1162 | 检验耗材 | 碘伏 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8 | 主要用于手及皮肤表面的消毒，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医疗感染常见细菌
1163 | 检验耗材 | 一次性自动弹簧针 | 50支/盒 | 盒 | 25 | 由针芯(钢针)、弹簧装置、发射装置、保护帽、外壳部分组成，直接使用。自带发射装置的采血器，采血器发射过后，针芯将被锁卡而无法再次发射，保证采血器无法再次使用，避免医疗感染。
1164 | 检验耗材 | 一次性酒精棉片 | 100片/盒 | 盒 | 10 | 6cm×3cm
1165 | 检验耗材 | 人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 80 | 符合医疗器械注册证编号 用于体外定性检测人全血、血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原。
1166 | 检验耗材 | 移液枪头 | 0.1-10μL，96个/盒，10盒/箱； | 箱 | 1000 | 不带滤芯，盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1167 | 检验耗材 | 移液枪头 | 0.1-20μL，96个/盒，10盒/箱； | 箱 | 1000 | 不带滤芯，盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1168 | 检验耗材 | 移液枪头 | 200μL，96个/盒，10盒/箱； | 箱 | 1000 | 不带滤芯，盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1169 | 检验耗材 | 移液枪头 | 1000μL，96个/盒，10盒/箱 | 箱 | 1000 | 不带滤芯，盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1170 | 检验耗材 | 移液枪头 | 0.1-20μL，96支/盒，50盒/箱； | 箱 | 1400 | 盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1171 | 检验耗材 | 移液枪头 | 200μL，96支/盒，50盒/箱； | 箱 | 1400 | 盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1172 | 检验耗材 | 移液枪头 | 1000μL，96支/盒，50盒/箱； | 箱 | 1400 | 盒装灭菌型，去DNA/RNA酶
1173 | 检验耗材 | 荧光定量PCR管 | 0.2mL，125条/盒 | 盒 | 900 | 0.2毫升薄壁聚丙烯8管PCR试管，无盖，低矮，透明，用于PCR和低体积反应
1174 | 检验耗材 | 荧光定量PCR管盖 | 0.2mL，125条/盒 | 盒 | 400 | 0.2毫升圆顶PCR管8盖条，透明
1175 | 检验耗材 | 无菌试管 | 50只/盒 | 盒 | 400 | 无菌试管，单管容量不少于10mL
1176 | 检验耗材 | 冻存管 | 2mL，50个/包 | 包 | 120 | 旋口，2.0mL带刻度，PP材质，耐超低温环境（可用于液氮相层储存），无酶无菌无热源
1177 | 检验耗材 | 冻存管 | 5mL，50个/包 | 包 | 150 | 旋口，5.0mL带刻度，PP材质，耐超低温环境（可用于液氮相层储存），无酶无菌无热源
1178 | 检验耗材 | 一次外科乳胶手套 | 50副/盒，8盒/大箱； | 箱 | 800 | ·本产品经环氧乙烷灭菌或伽玛射线灭菌应达到无菌 ·生物学评价（刺激性皮肤反应：PⅡ为0.0~0.4；致敏皮肤反应：为0级；细胞毒性：＜Ⅱ级） ·由天然橡胶胶乳制成 ·无菌产品灭菌有效期不少于20个月 尺寸7.0；1副/内衬纸，1副/密封袋，
1179 | 检验耗材 | 一次外科乳胶手套 | 50副/盒，8盒/大箱； | 箱 | 800 | ·本产品经环氧乙烷灭菌或伽玛射线灭菌应达到无菌 ·生物学评价（刺激性皮肤反应：PⅡ为0.0~0.4；致敏皮肤反应：为0级；细胞毒性：＜Ⅱ级） ·由天然橡胶胶乳制成 ·无菌产品灭菌有效期不少于20个月 尺寸8.0；1副/内衬纸，1副/密封袋，
1180 | 检验耗材 | 一次性医用隔离衣 | 1件/包 | 件 | 8 | 一次性手术衣，长袖反穿式；防水防尘，独立包装，灭菌一次使用，加厚透气，无纺布制作，袖口弹力设计；
1181 | 核酸提取与纯化试剂 | RNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 5200 | 所有组织的高总RNA产率； 基因组DNA的快速非酶促去除； 简化的QIAzol溶解和RNeasy 96纯化； 纯净、高质量的RNA，无酚污染； 高性能RNA适用于所有下游应用；
1182 | 核酸提取与纯化试剂 | 反转录PCR试剂盒（QuantiNova TMReerse Transcription Kit） | 200T/盒 | 盒 | 13000 | 仅需20分钟即可完成cDNA合成和gDNA去除； 即使来自低丰度转录本也能获得高cDNA产量； 从转录本的5'和3'区域合成cDNA； 无需设计RNA特异性引物或探针；
1183 | 核酸提取与纯化试剂 | 反转录试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1700 | 简便快捷的操作：5 × HiScript® III qRT SuperMix包含逆转录反应所需的所有组分，只需加入模板 RNA，20 min内即可完成逆转录反应； 广泛的模板兼容性：可兼容不同物种，完整度较差的 RNA 模板； 超强的杂质耐受度：对于逆转录常见杂质如乙醇、异丙醇、水平衡酚、异硫氰酸胍、腐殖酸等，具有超强的耐受度； 卓越的逆转录效率：与常见市售逆转录产品相比，HiScript® III RT SuperMix for qPCR (+gDNA wiper) 逆转得到的cDNA定量CT值最小，具有卓越的逆转录效率。
1184 | 核酸提取与纯化试剂 | DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1200 | 快速纯化得到高质量，即用型 DNA； 重复性好，产量高； 高效去除污染物和抑制剂，便于下游应用；
1185 | 核酸提取与纯化试剂 | RNA提取试剂盒 | 50rxns/盒 | 盒 | 1200 | 快速：常温操作6min即可； 安全无毒：无需β-巯基乙醇、酚氯仿等有毒害试剂； 基因组残留少：无需DNase I膜上消化，一步去除gDNA污染； 通用性强：兼容各种细胞、组织样本；
1186 | 核酸提取与纯化试剂 | 病毒核酸提取试剂盒 | 32人份/盒 | 盒 | 600 | 适用于全自动核酸提取仪（中元汇吉EXM600）； 可从多种样本提取病毒DNA/RNA;快速反应： 可在10-20分钟内完成核酸提取；
1187 | 核酸提取与纯化试剂 | 病毒核酸提取试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1600 | 适用于全自动核酸提取仪（中元汇吉EXM600）； 可从多种样本提取病毒DNA/RNA;快速反应： 可在10-20分钟内完成核酸提取；
1188 | 核酸检测试剂 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：有效检测登革热Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型在内的登革病毒。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul。 5、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 6、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 7、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 9、试剂规格：有50T/盒和25T/盒不同规格可选。 10、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 11、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
1189 | 核酸检测试剂 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：有效检测登革热Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型在内的登革病毒。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul。 5、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 6、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 7、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 9、试剂规格：有50T/盒和25T/盒不同规格可选。 10、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 11、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
1190 | 核酸检测试剂 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：有效检测登革热Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型在内的登革病毒。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul。 5、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 6、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 7、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 9、试剂规格：有50T/盒和25T/盒不同规格可选。 10、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 11、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
1191 | 核酸检测试剂 | 辛德毕斯病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：有效检测辛德毕斯病毒。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul。 5、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。#6、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 7、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 9、试剂规格：有50T/盒和25T/盒不同规格可选。 10、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 11、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
1192 | 核酸检测试剂 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：有效检测登革热Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型在内的登革病毒。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul。 5、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 6、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 7、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 9、试剂规格：有50T/盒和25T/盒不同规格可选。 10、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 11、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
1193 | 核酸检测试剂 | 蚊媒病毒7种病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 6000 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：能有效检测登革病毒、黄热病毒、乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、基孔肯雅病毒、辛德毕斯病毒和寨卡病毒在内的7种病原。 3、检测时长：反应总时长不超过90min。 4、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤25ul。 5、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 6、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围。通过双维度判定确认，结果更精准。 7、自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。 9、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 10、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
1194 | 检验耗材 | 2ml离心管 | 200个/包，20包/箱 | 箱 | 52.5 | 2ml,200个/包
1195 | 检验耗材 | 5ml离心管（圆底/连盖） | 5ml | 包 | 1575 | 圆底,连盖
1196 | 检验耗材 | 3ml巴氏吸管 | 100支/包，14包/箱 | 箱 | 598 | 3ml，LDPE，本色，灭菌，独立包装
1197 | 检验耗材 | 5ml巴氏吸管 | 6 PK/CS | 箱 | 433 | 5ml，LDPE，本色，灭菌，独立包装
1198 | 检验耗材 | 2ml巴氏吸管 | 14 PK/CS | 箱 | 560 | 2ml，LDPE，本色，灭菌，独立包装
1199 | 检验耗材 | 6孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱 | 箱 | 472.5 | 6孔，1块/包
1200 | 检验耗材 | 12孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱,10箱/层 | 箱 | 472.5 | 12孔，1块/包
1201 | 检验耗材 | 24孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱,10箱/层 | 箱 | 472.5 | 24孔，1块/包
1202 | 检验耗材 | 48孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱,10箱/层 | 箱 | 472.5 | 48孔，1块/包
1203 | 检验耗材 | 96孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱 | 箱 | 472.5 | 96孔，1块/包
1204 | 检验耗材 | 96孔细胞培养板-黑 | 1块/包,48块/箱 | 箱 | 1984.5 | 96孔，黑色框,透明平底，1块/包
1205 | 检验耗材 | 96孔细胞培养板-白 | 48块/箱 | 箱 | 1522.5 | 96孔，白色框,透明平底，1块/包
1206 | 检验耗材 | 100mm细胞培养皿-易握型 | 10个/包 4包/箱 | 箱 | 708.75 | 100mm,易握型
1207 | 检验耗材 | 150mm细胞培养皿 | 5个/包，12包/箱 | 箱 | 491.4 | 150mm,易握型
1208 | 检验耗材 | 96孔聚丙烯PCR微孔板 | 10个/包，50包/箱 | 箱 | 5200.65 | 96孔，聚丙烯材质，半裙边，透明，非灭菌
1209 | 检验耗材 | 12孔板专用细胞爬片 | 100片/盒 | 盒 | 325.5 | TC处理细胞爬片，12孔板用 ，直径20mm
1210 | 检验耗材 | 6孔板专用细胞爬片 | 100片/盒 | 盒 | 325.5 | TC处理细胞爬片，6孔板用 ，直径24mm
1211 | 检验耗材 | 袋装吸头 | 50支/包,20包/箱 | 箱 | 630 | 10ul，短，白色袋装
1212 | 检验耗材 | 5ml袋装吸头 | 1000个/包，20包/箱 | 箱 | 315 | 5ml，袋装，宽口
1213 | 检验耗材 | 200ul黄色袋装吸头 | 1000/袋 | 袋 | 57.75 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质创新超长设计,减少移液器带来的污染。袋装,非无菌,可高温高压灭菌吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器。
1214 | 检验耗材 | 1000ul蓝色吸头 | 500/袋 | 袋 | 15.75 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质创新超长设计,减少移液器带来的污染袋装,非无菌,可高温高压灭菌吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
1215 | 检验耗材 | 1250ul吸头 | 500个/袋 | 袋 | 16.8 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质创新超长设计,减少移液器带来的污染袋装,非无菌,可高温高压灭菌吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
1216 | 检验耗材 | 1250ul袋装吸头 | 500支/包,10包/箱 | 箱 | 357 | 1250ul，袋装
1217 | 检验耗材 | 1000ul无菌盒装吸头 | 96支/盒 | 箱 | 892.5 | 1000ul，无菌，盒装
1218 | 检验耗材 | 200ul无菌盒装吸头 | 96支/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 箱 | 787.5 | 200ul，无菌，盒装
1219 | 检验耗材 | 10ul无菌盒装吸头 | 96支/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 |  | 735 | 10ul，无菌，盒装
1220 | 检验耗材 | 1000ul盒装滤芯吸头 | 100支/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 箱 | 1312.5 | 1000ul，盒装，带滤芯
1221 | 检验耗材 | 带滤芯灭菌吸头-1000ul | 48支/盒 | 盒 | 47.25 | 1000ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
1222 | 检验耗材 | PM-996 封口膜 | 4IN*125FT 12卷/箱 | 箱 | 2709 | 规格： 4IN*125FT
1223 | 检验耗材 | Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber | 30 slides, 60 counts | 盒 | 3150 | 每张玻片尺寸为 75 × 25 × 1.8 mm（宽 x 深 x 高），腔室深度为 100 μm。
1224 | 检验耗材 | Immobilon® -P PVDF Membrane | 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, | 盒 | 5339.25 | 尺寸：27 cm x 3.75 m,孔径： 0.45 µm
1225 | 核酸提取与纯化试剂 | PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) | 200 Rxns × 4 | 盒 | 6384 | 200 Rxns × 4/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
1226 | 核酸提取与纯化试剂 | RNA-easy Isolation Reagent | 200ml/瓶 | 瓶 | 1050 | 200ml/瓶
1227 | 核酸提取与纯化试剂 | 红细胞裂解液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 273 | 500ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
1228 | 核酸提取与纯化试剂 | 人外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 630 | 200ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
1229 | 核酸提取与纯化试剂 | 总RNA提取试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 525 | 100ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
1230 | 核酸提取与纯化试剂 | CALNP™ RNAi in vitro | B液1.0 mL;A液 1 mL x 4/盒 | 盒 | 5875.8 | B液1.0 mL;A液 1 mL x 4/盒
1231 | 核酸提取与纯化试剂 | RNA TRIzol | 100ml/瓶 | 瓶 | 2100 | 100ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
1232 | 蛋白试剂 | TBST（即用型干粉） | 1L | 盒 | 10.5 | 1L/盒
1233 | 蛋白试剂 | 免冰浴快速转膜缓冲液（干粉） | 1L | 瓶 | 10.5 | 规格：1L
1234 | 蛋白试剂 | 转膜海绵 | 20片(80x96 mm) | 包 | 36.75 | 规格：80x96 mm
1235 | 蛋白试剂 | Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder | 1 Box (5/PK) | 盒 | 157.5 | 规格：5PK/盒
1236 | 蛋白试剂 | 蛋白酶抑制剂混合物(通用型, 100X) | 5ml | 瓶 | 1281 | 规格：5毫升
1237 | 蛋白试剂 | 磷酸酶抑制剂 | 10ml | 瓶 | 1417.5 | 规格：10毫升
1238 | 蛋白试剂 | lumiQ通用型ECL发光液 lumiQ ECL | 250ml+250ml | 盒 | 1260 | 灵敏：信噪比高，背景低，可检测低于 pg 级抗原。 持久：可提供充足的时间获取所需条带的深度。 便捷：加入底物即可检测。 稳定：长期存放不减低灵敏度。 兼容：对不同实验室的操作习惯兼容性强，新手上手快，更换系统无需优化。 产品性状：A 液：淡黄色至无色液体；B 液：无色液体。
1239 | 蛋白试剂 | HRP-conjugated Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 500ul | 盒 | 714 | 500ul/盒
1240 | 蛋白试剂 | HRP-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 500ul | 盒 | 714 | 500ul/盒
1241 | 蛋白试剂 | HRP-conjugated Alpha Tubulin Monoclonal antibody | 100ul | 盒 | 189 | 100ul/盒
1242 | 蛋白试剂 | HRbio™ 彩虹广谱蛋白Marker（10-180kDa） | 250ul*2/套 | 套 | 646.8 | 250ul*2/套
1243 | 蛋白试剂 | HRbio™ 三色预染蛋白质分子量标准Marker（6.5-270 kDa） | 250ul | 瓶 | 365.4 | 本产品由10种预染蛋白组成，分子量范围为6.5-270kDa，其中30 kDa、270kDa为橙色条带，52 kDa为绿色条带，6.5、16、37、66、95、130、175 kDa为蓝色条带。使用本产品可动态观察蛋白电泳状态和转膜效果。经SDS-PAGE电泳后转移到PVDF膜、NC膜上可见清晰的彩色条带。本产品为即用型产品，无需加热、稀释或添加还原剂，开盖即用。 干冰运输。-20℃保存，有效期2年；室温放置1-2个月无影响
1244 | 蛋白试剂 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 12孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
1245 | 蛋白试剂 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 15孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
1246 | 蛋白试剂 | QuickBlock™无蛋白Western封闭液(5X) | 500ml/瓶 | 瓶 | 366.45 | 500ml/瓶
1247 | 蛋白试剂 | Western快速转膜液(Powder) | 10×1L/包 | 包 | 302.4 | 10×1L/包
1248 | 蛋白试剂 | Western转膜液 | 10×1L/包 | 包 | 267.75 | Western转膜液(Western Transfer Buffer)可以用于Western时湿法电转膜。 本Western转膜液是一种安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。 本Western转膜液配制便捷，无需调节pH值。 本Western转膜液可以回收，回收后可以再使用2-3次。
1249 | 蛋白试剂 | RIPA裂解液(强) | 100ml | 瓶 | 219.45 | RIPA裂解液(RIPA Lysis Buffer)是一种传统的细胞组织快速裂解液。RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的PAGE、Western、免疫沉淀、免疫共沉淀和ELISA等。本产品可以用于动物、植物的细胞或组织样品，也可以用于真菌或细菌样品。
1250 | 蛋白试剂 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 5000次 | 盒 | 1812.3 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)是根据目前世界上最常用的两种蛋白浓度检测方法之一BCA法研制而成，实现了蛋白浓度测定的简单、高稳定性、高灵敏度和高兼容性。和BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，灵敏度更高，检测浓度下限达到10μg/ml，最小检测蛋白量达到0.2μg，待测样品体积为1-20μl。和普通BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，显色速度更快，相同的样品孵育较短时间即可进行吸光度测定。 在20-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
1251 | 蛋白试剂 | DAPI | 5mg/ml×0.2ml | 盒 | 294 | 5mg/ml×0.2ml
1252 | 蛋白试剂 | 抗荧光淬灭封片液(强) | 25ml | 盒 | 315 | 25ml
1253 | 蛋白试剂 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) | 10ml | 包 | 157.5 | 10ml/包
1254 | 蛋白试剂 | 线粒体分离及蛋白提取试剂盒 | 30T | 盒 | 525 | 30T/盒
1255 | 蛋白试剂 | 磷酸酶抑制剂混合物A (50X) | 10ml | 盒 | 199.5 | 2ml/盒
1256 | 蛋白试剂 | 蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 100X)-1ml | 1ml | 盒 | 367.5 | 1ml/盒
1257 | 蛋白试剂 | 蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 100X)-10ml | 10ml | 盒 | 1372.35 | 10ml/盒
1258 | 蛋白试剂 | Stripping Buffer | 100ml | 盒 | 325.5 | 100ml/盒
1259 | 脂类试剂 | 脂肪酸摄取测定试剂盒——Fatty Acid Uptake Assay Kit | 100tests | 盒 | 3360 | 储存条件：0-5度保存 运输条件：常温
1260 | 脂类试剂 | 糖酵解/氧化磷酸化检测试剂盒—Glycolysis/OXPHOS Assay Kit | 50set | 盒 | 5670 | 酶标仪即可检测，试剂盒包含所有所需试剂
1261 | 其他科研试剂 | HMEC-1细胞完全培养基 | 500ml | 瓶 | 1365 | 500ml
1262 | 其他科研试剂 | MCDB 131基础培养基 | 500ml | 瓶 | 420 | 500ml
1263 | 其他科研试剂 | 胎牛血清 | 500mL/50ML*10 | 瓶 | 3465 | 500mL/50ML*10
1264 | 其他科研试剂 | 人重组表皮细胞生长因子-50ug | 50ug | 盒 | 1785 | 50ug/盒
1265 | 其他科研试剂 | 人重组表皮细胞生长因子-10ug | 10ug | 盒 | 420 | 10ug/盒
1266 | 其他科研试剂 | 氢化可的松 | 10ml | 盒 | 210 | 10ml /盒
1267 | 其他科研试剂 | L-丙胺酰-谷氨酰胺溶液(GlutaMAX) | 100ml | 盒 | 189 | 100ml/盒
1268 | 其他科研试剂 | 青霉素- 链霉素混合溶液（双抗） | 100ml | 盒 | 84 | 100ml/盒
1269 | 其他科研试剂 | 胰酶细胞消化液0.25% | 100ml | 盒 | 73.5 | 100ml/盒
1270 | 其他科研试剂 | 无血清细胞冻存液 | 50ml | 盒 | 315 | 50ml/盒
1271 | 其他科研试剂 | 香烟烟雾冷凝物-10ml | 10ml | 盒 | 2520 | 10ml/盒
1272 | 其他科研试剂 | 香烟烟雾冷凝物-2ml | 2ml | 盒 | 1260 | 2ml/盒
1273 | 其他科研试剂 | 香烟烟雾冷凝物-20ml | 20ml | 盒 | 3675 | 20ml/盒
1274 | 其他科研试剂 | 胎牛血清(FBS) | 500ml/瓶 | 瓶 | 4200 | 500ml/瓶
1275 | 其他科研试剂 | PBS缓冲液 | 500ml/瓶，6瓶/箱 | 瓶 | 94.5 | 500ml/瓶
1276 | 其他科研试剂 | DMEM高糖培养基 | 500ml/瓶, 6瓶/箱 | 瓶 | 168 | 500ml/瓶
1277 | 其他科研试剂 | 无水硫酸铜 | 250g | 盒 | 126 | 250g/盒
1278 | 其他科研试剂 | DEPC水(DNase、RNase free) | 500ml | 盒 | 94.5 | 500ml/盒
1279 | 其他科研试剂 | 胰蛋白酶-EDTA (0.05%)，含酚红 | 500ml/瓶 | 瓶 | 840 | 500ml/瓶
1280 | 其他科研试剂 | DMSO 二甲基亚砜（细胞培养级） | 50ml | 盒 | 273 | 50ml/盒
1281 | 蛋白试剂 | APOA1抗体 | 10 µl Trial Size | 盒 | 1352.61 | 10微升，APOA1抗体
1282 | 蛋白试剂 | AKT1/2/3抗体 | 50 µl Trial Size | 盒 | 2100 | 50微升，AKT1/2/3抗体
1283 | 蛋白试剂 | FOXO1抗体 | 50 µl Trial Size | 盒 | 2100 | 50微升，FOXO1抗体
1284 | 蛋白试剂 | ANGPTL4抗体 | 50 µl Trial Size | 盒 | 2100 | 50微升，ANGPTL4抗体
1285 | 蛋白试剂 | LPL单克隆抗体 | 50 µl Trial Size | 盒 | 2100 | 50微升，LPL抗体
1286 | 其他科研试剂 | 脂肪酸β-氧化（FAO）活性荧光检测试剂 | 0.2mg | 盒 | 5775 | 0.2mg/盒
1287 | 其他科研试剂 | 油红O染色试剂盒（细胞专用） | 4*50ml | 盒 | 630 | 200-1000次/盒
1288 | 其他科研试剂 | 脂质过氧化检测试剂盒(BODIPY 581/591 C11) | 500-5000次 | 盒 | 1606.5 | 500-5000次/盒
1289 | 其他科研试剂 | 增强型线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) | >100次 | 盒 | 1194.9 | 100次以上/盒
1290 | 其他科研试剂 | 台盼蓝溶液（0.4%） | 100ml | 盒 | 424.2 | 100ml/盒
1291 | 其他科研试剂 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增强型CCK-8试剂盒) | 2500次 | 盒 | 1659 | 2500次/盒
1292 | 其他科研试剂 | Liperfluo-细胞脂质过氧化物检测 | 50μg*5 | 盒 | 2856 | 储存条件：0-5度保存，避光，充氮气 运输条件：室温 分子式：C51H41N2O8P 分子量：840.85
1293 | 其他科研试剂 | GSH和GSSG检测试剂盒 | 100次 | 盒 | 664.65 | 100次/盒
1294 | 其他科研试剂 | 总SOD活性检测试剂盒(WST-8法) | 250次 | 盒 | 1194.9 | 250次/盒
1295 | 其他科研试剂 | 脂质氧化(MDA)检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 1522.5 | 500次/盒
1296 | 其他科研试剂 | 改良油红O染色试剂盒 | 200-1000次 | 盒 | 552.3 | 200-1000次/盒
1297 | 其他科研试剂 | MitoPeDPP试剂 | 5μg*3 | 盒 | 2230 | 5μg*3/盒
1298 | 其他科研试剂 | Amplex Red游离脂肪酸检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 2307.9 | 500次/盒
1299 | 其他科研试剂 | Amplex Red甘油三酯检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 2307.9 | 500次/盒
1300 | 其他科研试剂 | Amplex Red胆固醇与胆固醇酯检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 2307.9 | 500次/盒
1301 | 其他科研试剂 | 乳酸脱氢酶细胞毒性检测试剂盒(WST-8法) | 500次/盒 | 盒 | 693 | 500次/盒
1302 | 其他科研试剂 | 线粒体钙离子检测试剂盒(Rhod-2 AM) | 200次 | 盒 | 836 | 200次/盒
1303 | 其他科研试剂 | 2-NBDG (≥98%, BioReagent)-20mg | 20mg | 盒 | 2016 | 20mg/盒
1304 | 其他科研试剂 | 2-NBDG (≥98%, BioReagent)-5mg | 5mg | 盒 | 604 | 5mg/盒
1305 | 其他科研试剂 | 标准型金牌基质胶 | 10ml | 盒 | 3281 | 10ml/盒
1306 | 其他科研试剂 | 脂蛋白脂肪酶（LPL）活性检测试剂盒 | 100次 | 盒 | 6794 | 100次/盒
1307 | 其他科研试剂 | Foxo1 抑制剂 | 5 mg | 瓶 | 623 | 5mg，Foxo1 抑制剂
1308 | 其他科研试剂 | ANGPTL4小干扰RNA | 5ml | 盒 | 888 | 盒
1309 | 其他检测试剂 | 血糖试纸 | 50片/盒 | 盒 | 110 | 检测范围1.1-33.3mmol/L,检测时间≤10秒，提供配套编码卡
1310 | 其他检测试剂 | 尿酸试纸（干化学法） | 25片/盒 | 盒 | 100 | 检测范围0.18-1.19mmol/L,检测时间≤15秒，提供配套专用校准码
1311 | 其他检测试剂 | 总胆固醇试纸（干化学法） | 25片/盒 | 盒 | 250 | 检测范围1.04-10.3mmol/L,检测时间≤26秒，提供配套专用校准码
1312 | 其他检测试剂 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇检测卡（干化学法） | 25人份/盒，LP-S3-01 | 盒 | 500 | 三项合一卡， 检测范围： • TC：2.59～12.93 mmol/L • TG：0.51～7.34 mmol/L • HDL-C：0.39～2.59 mmol/L
1313 | 检验耗材 | 防护面罩滤毒盒 | 卡口式 | 盒 | 250 | 卡口式，多用气体/ 蒸气滤毒盒可以防护有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛等有毒有害气体。卡口相容性，可与各种3M半面具和全面具设计结合使用。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1314 | 检验耗材 | 5ml真空采血管 | 100支/盒 | 盒 | 50 | 红色普通采血管，50支/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1315 | 检验耗材 | 医用N95口罩 | 30只/盒 | 盒 | 150 | 折叠式，30只/盒，执行标准：GB 19083-2023《医用防护口罩》，总有效期≥5年，产品送达时剩余效期须4年以上
1316 | 检验耗材 | 医用防护服 | 20件/箱，尺码M | 箱 | 2200 | 1.CE认证，符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求，有效防护液体浸润、液态化学品喷溅(第四类防护)，颗粒物(第五类防护)或液体有限喷溅(第六类防护)；2.新型碾压材料，在防护化学品喷洒、浸润、喷溅性能上尤其优异；3.可与其他个体防护用品配合使用，有效提高安全性；4.三片式头罩设计，更好与全面罩配合；5.编织袖口；6.抗静电，适合应用在电子等需要静电控制的领域；7.胶条型接缝方式；8.适用于生物传染性试剂防护；9.低纤维脱落；10.加强型甲胄设计，增强耐用性。11.双向拉链。12.产品总有效期≥7年，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1317 | 检验耗材 | 医用防护服 | 20件/箱，尺码L | 箱 | 2200 | 1.CE认证，符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求，有效防护液体浸润、液态化学品喷溅(第四类防护)，颗粒物(第五类防护)或液体有限喷溅(第六类防护)；2.新型碾压材料，在防护化学品喷洒、浸润、喷溅性能上尤其优异；3.可与其他个体防护用品配合使用，有效提高安全性；4.三片式头罩设计，更好与全面罩配合；5.编织袖口；6.抗静电，适合应用在电子等需要静电控制的领域；7.胶条型接缝方式；8.适用于生物传染性试剂防护；9.低纤维脱落；10.加强型甲胄设计，增强耐用性。11.双向拉链。12.产品总有效期≥7年，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1318 | 检验耗材 | 医用防护服 | 20件/箱，尺码XL | 箱 | 2200 | 1.CE认证，符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求，有效防护液体浸润、液态化学品喷溅(第四类防护)，颗粒物(第五类防护)或液体有限喷溅(第六类防护)；2.新型碾压材料，在防护化学品喷洒、浸润、喷溅性能上尤其优异；3.可与其他个体防护用品配合使用，有效提高安全性；4.三片式头罩设计，更好与全面罩配合；5.编织袖口；6.抗静电，适合应用在电子等需要静电控制的领域；7.胶条型接缝方式；8.适用于生物传染性试剂防护；9.低纤维脱落；10.加强型甲胄设计，增强耐用性。11.双向拉链。12.产品总有效期≥7年，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1319 | 检验耗材 | 医用防护服 | 20件/箱，尺码XXL | 箱 | 2200 | 1.CE认证，符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求，有效防护液体浸润、液态化学品喷溅(第四类防护)，颗粒物(第五类防护)或液体有限喷溅(第六类防护)；2.新型碾压材料，在防护化学品喷洒、浸润、喷溅性能上尤其优异；3.可与其他个体防护用品配合使用，有效提高安全性；4.三片式头罩设计，更好与全面罩配合；5.编织袖口；6.抗静电，适合应用在电子等需要静电控制的领域；7.胶条型接缝方式；8.适用于生物传染性试剂防护；9.低纤维脱落；10.加强型甲胄设计，增强耐用性。11.双向拉链。12.产品总有效期≥7年，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1320 | 检验耗材 | 84消毒液 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 | 有效浓度≥4.5%。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1321 | 检验耗材 | 黄色防沾染防护服 | 10件/箱，尺码S | 箱 | 1100 | 带脚套。高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。“Super-B”版型设计。双层拉链设计，内外层拉链均带有拉环，膝盖部位加强设计。带帽连体衣(带脚套)带帽，腰部，手腕和脚踝处橡筋收口。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1322 | 检验耗材 | 黄色防沾染防护服 | 10件/箱，尺码M | 箱 | 1100 | 带脚套。高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。“Super-B”版型设计。双层拉链设计，内外层拉链均带有拉环，膝盖部位加强设计。带帽连体衣(带脚套)带帽，腰部，手腕和脚踝处橡筋收口。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1323 | 检验耗材 | 黄色防沾染防护服 | 10件/箱，尺码L | 箱 | 1100 | 带脚套。高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。“Super-B”版型设计。双层拉链设计，内外层拉链均带有拉环，膝盖部位加强设计。带帽连体衣(带脚套)带帽，腰部，手腕和脚踝处橡筋收口。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1324 | 检验耗材 | 黄色防沾染防护服 | 10件/箱，尺码XL | 箱 | 1100 | 带脚套。高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。“Super-B”版型设计。双层拉链设计，内外层拉链均带有拉环，膝盖部位加强设计。带帽连体衣(带脚套)带帽，腰部，手腕和脚踝处橡筋收口。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1325 | 检验耗材 | 黄色防沾染防护服 | 10件/箱，尺码XXL | 箱 | 1100 | 带脚套。高密度聚乙烯(HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。“Super-B”版型设计。双层拉链设计，内外层拉链均带有拉环，膝盖部位加强设计。带帽连体衣(带脚套)带帽，腰部，手腕和脚踝处橡筋收口。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1326 | 检验耗材 | 外层手套 | 50副/盒 | 盒 | 160 | 无粉。EO灭菌。翻转手套统口。袖口加长。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1327 | 检验耗材 | 防尘口罩N100 | 独立包装 | 个 | 20 | 过滤效率≥99.97%。符合GB2626-2019 KN100标准。产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1328 | 检验耗材 | 医用防护口罩 | 50只/盒 | 盒 | 200 | WN-N95折叠式150mm*105mm，执行标准：GB 19083-2023《医用防护口罩》,独立包装，总效期≥3年，送达时剩余效期2年以上
1329 | 检验耗材 | 一次性靴套 | 100只/包 | 包 | 500 | 高筒、无纺布、加厚防滑底、阻隔飞沫、血液、防水透气，总有效期≥3年，送达时剩余效期2年以上
1330 | 检验耗材 | 一次性隔离衣 | 独立包装，50件/箱 | 件 | 8 | 非无菌，YY/T 1699-2020《医用一次性隔离衣》，反穿式、绑带固定、无纺布、加厚、阻隔飞沫、血液、防水透气，总有效期≥5年，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1331 | 检验耗材 | 手术衣 | 无菌、独立包装 | 件 | 10 | 无菌，YY/T 0506,加厚、无纺布、加厚、阻隔飞沫、血液、防水透气，总有效期2年，送达时剩余效期1.5年以上。
1332 | 检验耗材 | 医用防护面罩 | 10只/袋, | 袋 | 30 | YY/T 0866，头戴式，PET防护面 +海绵条，32cm*22cm、防雾涂层，总有效期≥3年，送达时剩余效期2年以上
1333 | 检验耗材 | 医用护目镜 | 独立包装 | 个 | 15 | YY/T 0469，头戴式，全封闭、防雾防刮，透明，总有效期≥3年，送达时剩余效期2年以上
1334 | 检验耗材 | 医用一次性防护服 | 独立包装，50件/箱 | 箱 | 2000 | 连体带帽式，执行标准：GB 19082-2023《医用一次性防护服》，灭菌，加厚无纺布+PE覆膜,，阻隔飞沫、血液、防水透气，阻隔微生物，胶条密封、抗静电、断裂强力，总有效期≥3年，送达时剩余效期2年以上
1335 | 检验耗材 | 炭疽抗体快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1336 | 检验耗材 | 炭疽抗原快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1337 | 检验耗材 | 鼠疫抗体快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1338 | 检验耗材 | 鼠疫抗原快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1339 | 检验耗材 | 土拉热抗体快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1340 | 检验耗材 | 土拉热抗原快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1341 | 检验耗材 | 布鲁氏菌抗体快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1342 | 检验耗材 | 布鲁氏菌抗原快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1343 | 检验耗材 | 鼻疽抗体快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1344 | 检验耗材 | 鼻疽抗原快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1345 | 检验耗材 | 类鼻疽抗体快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1346 | 检验耗材 | 类鼻疽抗原快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1347 | 检验耗材 | A型肉毒毒素快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1348 | 检验耗材 | B型金球肠毒素快速检测试剂 | 10人份/包 | 包 | 1750 | 产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1349 | 检验耗材 | 一次性注射器 | 支 | 支 | 8 | 一次性注射器,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1350 | 检验耗材 | 采血管 | 支 | 支 | 8 | 采血管,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1351 | 检验耗材 | 脑脊液管 | 个 | 个 | 0.8 | 脑脊液管,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1352 | 检验耗材 | 碘药水棒 | 盒 | 盒 | 30 | 碘药水棒,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1353 | 检验耗材 | 酒精棉球 | 盒 | 盒 | 50 | 酒精棉球,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1354 | 检验耗材 | 一次性PE手套 | 100个/包 | 包 | 65 | 一次性PE手套,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1355 | 检验耗材 | 水中大肠菌群检测试剂盒 | 盒 | 盒 | 640 | 水中大肠菌群检测试剂盒,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1356 | 检验耗材 | 大肠菌和六种致病菌检测试剂盒 | 盒 | 盒 | 385 | 大肠菌和六种致病菌检测试剂盒,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1357 | 检验耗材 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 350 | 菌落总数测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1358 | 检验耗材 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 包 | 520 | 金黄色葡萄球菌测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1359 | 检验耗材 | 副溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 | 550 | 副溶血弧菌测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1360 | 检验耗材 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 | 520 | 沙门氏菌测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1361 | 检验耗材 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 500 | 阪崎肠杆菌测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1362 | 检验耗材 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 500 | 蜡样芽胞杆菌测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1363 | 检验耗材 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 | 520 | 大肠杆菌O157测试片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1364 | 检验耗材 | 餐具大肠杆菌快速检测纸片 | 24片/包 | 包 | 36.25 | 餐具大肠杆菌快速检测纸片,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1365 | 检验耗材 | 大肠菌群检测试剂盒 | 盒 | 盒 | 645 | 大肠菌群检测试剂盒,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1366 | 检验耗材 | 一次性无菌注射器 | 包 | 包 | 30 | 一次性无菌注射器,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1367 | 检验耗材 | 无菌采样管 | 10ml/支，50支/盒 | 盒 | 100 | 无菌采样管,10ml/支，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1368 | 检验耗材 | 病毒采样管 | 3ml/支，50支/盒 | 盒 | 150 | 病毒采样管,3ml/支，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1369 | 检验耗材 | 生理盐水采样管 | 10ml/支，50支/盒 | 盒 | 100 | 生理盐水采样管,10ml/支，产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1370 | 检验耗材 | 一次性采血针 | 50支/包 | 包 | 100 | 一次性采血针,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1371 | 检验耗材 | 咽拭子采样管 | 灭活 | 份 | 100 | 咽拭子采样管,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1372 | 检验耗材 | CB运输培养基 | 100g/罐 | 罐 | 100 | CB运输培养基,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1373 | 检验耗材 | SS平板 | 包 | 包 | 20 | SS平板,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1374 | 检验耗材 | TCbS平板 | 包 | 包 | 20 | TCbS平板,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1375 | 检验耗材 | 肛拭棉签（长棉签） | 100个/包 | 包 | 30 | 肛拭棉签（长棉签）,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1376 | 检验耗材 | 霍乱胶体金快检试剂 | 50份/盒 | 盒 | 1680 | 霍乱胶体金快检试剂,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1377 | 检验耗材 | 流感快检试剂 | 20份/盒 | 盒 | 550 | 流感快检试剂,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上
1378 | 检验耗材 | 新冠快速检测试剂 | 20份/盒 | 盒 | 80 | 新冠快速检测试剂,产品送达时剩余效期须在总效期的2/3以上